## MDL Page
| Method Reference: | 1668A-C
| Matrix: | Tissue
| Units: | ng/Kg | [109 empty] | Old MDL Eval. |  | 2016 TNI LOQ Eval |  |  |  | 6010C Eval | [13 empty] | MRL Verification
[132 empty] | Half Range PIR | Lower PIR ≥ 50% Recovery? | Upper PIR ≤ 150% Recovery?
|  | Instrument ID |  | 10MSHR12 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR12 | 10MSHR09 | 10MSHR12 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR12 | 10MSHR12 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR12 | 10MSHR12
|  | File ID |  | Y180114A_05 | P190328A_11 | P190401A_07 | 10482365015 | 10482365016 | 10482365017 | 10482365018 | 10495471001 | 10495471002 | 10495471004 | 10495471003 | 10504896001 | 10504896002 | 10504896003 | 10504896004 | [93 empty] | PQL > MDL? | MDL<Spk and 10x rule | Average Rec > 150% | Average Rec < 50% | LOQ > MDL | LOQ ≥ Spike | Average Rec < 130% | Average Rec > 70%
|  | Date Analyzed |  | 2018-11-15 | 2019-03-28 | 2019-04-01 | 2019-09-25 | 2019-09-07 | 2019-09-10 | 2019-09-08 | 2019-12-30 | 2019-12-31 | 2019-12-31 | 2019-12-30 | 2020-02-01 | 2020-02-04 | 2020-01-20 | 2020-02-24 | [101 empty] | 2009 LOQ Verification (Conc Range 1-2X) |  |  | Spiked @ | 2009 LOD Verification (Conc. Range) [Single Analyte 2-3X] |  |  | Spiked @ | 2009 LOD Verification (Conc. Range) [Multpl Analyte 1-4X] |  |  | Spiked @ |  |  |  | Wisconsin LOQ
|  | Prep Batch |  | 23180 | 24223 | 24223 | 25081 | 25152 | 25081 | 25152 | 26209 | 26238 | 26209 | 26209 | 26342 | 26370 | 26342 | 26370
|  | Date Prepped |  | 2018-10-31 | 2019-03-26 | 2019-03-26 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-07-24 | 2019-07-31 | 2019-12-27 | 2019-12-28 | 2019-12-27 | 2019-12-27 | 2020-01-10 | 2020-01-14 | 2020-01-10 | 2020-01-14
| Parameter | PRL | Spike Conc. | MDL #1 | MDL #2 | MDL #3 | MDL #4 | MDL #5 | MDL #6 | MDL #7 | MDL #8 | MDL #9 | MDL #10 | MDL #11 | MDL #12 | MDL #13 | MDL #14 | MDL #15 | MDL #16 | MDL #17 | MDL #18 | MDL #19 | MDL #20 | MDL #21 | MDL #22 | MDL #23 | MDL #24 | MDL #25 | MDL #26 | MDL #27 | MDL #28 | MDL #29 | MDL #30 | MDL #31 | MDL #32 | MDL #33 | MDL #34 | MDL #35 | MDL #36 | MDL #37 | MDL #38 | MDL #39 | MDL #40 | MDL #41 | MDL #42 | MDL #43 | MDL #44 | MDL #45 | MDL #46 | MDL #47 | MDL #48 | MDL #49 | MDL #50 | MDL #51 | MDL #52 | MDL #53 | MDL #54 | MDL #55 | MDL #56 | MDL #57 | MDL #58 | MDL #59 | MDL #60 | MDL #61 | MDL #62 | MDL #63 | MDL #64 | MDL #65 | MDL #66 | MDL #67 | MDL #68 | MDL #69 | MDL #70 | MDL #71 | MDL #72 | MDL #73 | MDL #74 | MDL #75 | MDL #76 | MDL #77 | MDL #78 | MDL #79 | MDL #80 | MDL #81 | MDL #82 | MDL #83 | MDL #84 | MDL #85 | MDL #86 | MDL #87 | MDL #88 | MDL #89 | MDL #90 | MDL #91 | MDL #92 | MDL #93 | MDL #94 | MDL #95 | MDL #96 | MDL #97 | MDL #98 | MDL #99 | MDL #100 | Avg. Rec. | Average % Rec. | Std Dev. | New MDL | Parameter | PRL | Spike Conc. | MDL | [24 empty] | Replicates | Degrees of Freedom | Single Sided 99% Student-t | Replicates | Degrees of Freedom | Two Sided 99% Student-t | GRUBB TEST
PCB-001 | 2-MoCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.215; 2019-03-26 MDL #2: 12.869; 2019-03-26 MDL #3: 13.951; 2019-07-24 MDL #4: 14.3; 2019-07-31 MDL #5: 13; 2019-07-24 MDL #6: 10.6; 2019-07-31 MDL #7: 12.9; 2019-12-27 MDL #8: 14.3; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 13.4; 2019-12-27 MDL #11: 18.6; 2020-01-10 MDL #12: 10.9; 2020-01-14 MDL #13: 9.95; 2020-01-10 MDL #14: 12.1; 2020-01-14 MDL #15: 10.2 | 12.499 | 124.99 | 2.3266 | 6.1063 | 2-MoCB | 25 | 10 | 6.1063 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 12.2125 | - | 18.3188 | 10 | 6.1063 | - | 24.425 | 10 | 6.9259 | P | P | 20.3338 | 7 | 6 | 3.1426 | 7 | 6 | 3.7074 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-002 | 3-MoCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.533; 2019-03-26 MDL #2: 11.67; 2019-03-26 MDL #3: 11.619; 2019-07-24 MDL #4: 11.9; 2019-07-31 MDL #5: 12.8; 2019-07-24 MDL #6: 15.7; 2019-07-31 MDL #7: 14.6; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 11.3; 2019-12-27 MDL #10: 11.3; 2019-12-27 MDL #11: 13.3; 2020-01-10 MDL #12: 10.9; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 11.2; 2020-01-14 MDL #15: 7.7 | 11.6615 | 116.6147 | 1.9385 | 5.0877 | 3-MoCB | 25 | 10 | 5.0877 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 10.1754 | - | 15.2631 | 10 | 5.0877 | - | 20.3508 | 10 | 5.7706 | P | P | 16.942 | 8 | 7 | 2.998 | 8 | 7 | 3.4995 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-003 | 4-MoCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.504; 2019-03-26 MDL #2: 16.699; 2019-03-26 MDL #3: 11.474; 2019-07-24 MDL #4: 15.2; 2019-07-31 MDL #5: 14.5; 2019-07-24 MDL #6: 13.1; 2019-07-31 MDL #7: 15.7; 2019-12-27 MDL #8: 13.7; 2019-12-28 MDL #9: 10.3; 2019-12-27 MDL #10: 11.9; 2019-12-27 MDL #11: 15; 2020-01-10 MDL #12: 11.5; 2020-01-14 MDL #13: 9.72; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.61 | 12.6405 | 126.4047 | 2.3524 | 6.1739 | 4-MoCB | 25 | 10 | 6.1739 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 12.3477 | - | 18.5216 | 10 | 6.1739 | - | 24.6955 | 10 | 7.0026 | P | P | 20.559 | 9 | 8 | 2.8965 | 9 | 8 | 3.3554 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-004 | 2,2'-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.696; 2019-03-26 MDL #2: 10.565; 2019-03-26 MDL #3: 10.921; 2019-07-24 MDL #4: 16.7; 2019-07-31 MDL #5: 15.4; 2019-07-24 MDL #6: 15.4; 2019-07-31 MDL #7: 13.5; 2019-12-27 MDL #8: 15.9; 2019-12-28 MDL #9: 11.9; 2019-12-27 MDL #10: 17; 2019-12-27 MDL #11: Gross failure; 2020-01-10 MDL #12: 11.5; 2020-01-14 MDL #13: 10; 2020-01-10 MDL #14: 12.1; 2020-01-14 MDL #15: 9.86 | 13.0316 | 130.3157 | 2.5561 | 6.7744 | 2,2'-DiCB | 25 | 10 | 6.7744 | P | P | P | P | P | P | F | P | 25 | - | 50 | 10 | 13.5489 | - | 20.3233 | 10 | 6.7744 | - | 27.0977 | 10 | 7.6997 | P | P | 22.5589 | 10 | 9 | 2.8214 | 10 | 9 | 3.2498 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | #VALUE! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-005 | 2,3-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.474; 2019-03-26 MDL #2: 8.94; 2019-03-26 MDL #3: 12.139; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.4; 2019-07-24 MDL #6: 9.48; 2019-07-31 MDL #7: 9.59; 2019-12-27 MDL #8: 10.1; 2019-12-28 MDL #9: 7.93; 2019-12-27 MDL #10: 11.7; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 9.67; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 8.73; 2020-01-14 MDL #15: 8.89 | 9.9829 | 99.8287 | 1.1586 | 3.0409 | 2,3-DiCB | 25 | 10 | 3.0409 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 6.0817 | - | 9.1226 | #REF! | 3.0409 | - | 12.1635 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 10.1261 | 11 | 10 | 2.7638 | 11 | 10 | 3.1693 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-006 | 2,3'-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.084; 2019-03-26 MDL #2: 10.157; 2019-03-26 MDL #3: 10.906; 2019-07-24 MDL #4: 11.8; 2019-07-31 MDL #5: 12.5; 2019-07-24 MDL #6: 9.65; 2019-07-31 MDL #7: 11.9; 2019-12-27 MDL #8: 12.5; 2019-12-28 MDL #9: 8.72; 2019-12-27 MDL #10: 14.8; 2019-12-27 MDL #11: 18.1; 2020-01-10 MDL #12: 9.79; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 9.44; 2020-01-14 MDL #15: 9.33 | 11.3251 | 113.2513 | 2.4658 | 6.4714 | 2,3'-DiCB | 25 | 10 | 6.4714 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 12.9428 | - | 19.4142 | #REF! | 6.4714 | - | 25.8857 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 21.5498 | 12 | 11 | 2.7181 | 12 | 11 | 3.1058 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-007 | 2,4-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.972; 2019-03-26 MDL #2: 12.232; 2019-03-26 MDL #3: 9.392; 2019-07-24 MDL #4: 9.64; 2019-07-31 MDL #5: 11.2; 2019-07-24 MDL #6: 9.37; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 11.4; 2019-12-28 MDL #9: 9.95; 2019-12-27 MDL #10: 11.7; 2019-12-27 MDL #11: 10.7; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 9.85; 2020-01-14 MDL #15: 9 | 10.4137 | 104.1373 | 0.93412 | 2.4516 | 2,4-DiCB | 25 | 10 | 2.4516 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 4.9032 | - | 7.3548 | #REF! | 2.4516 | - | 9.8064 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 8.1638 | 13 | 12 | 2.681 | 13 | 12 | 3.0545 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-008 | 2,4'-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.622; 2019-03-26 MDL #2: 11.674; 2019-03-26 MDL #3: 11.106; 2019-07-24 MDL #4: 18.8; 2019-07-31 MDL #5: 16.6; 2019-07-24 MDL #6: 16.8; 2019-07-31 MDL #7: 18.4; 2019-12-27 MDL #8: 19.7; 2019-12-28 MDL #9: 12.3; 2019-12-27 MDL #10: Gross failure; 2019-12-27 MDL #11: Gross failure; 2020-01-10 MDL #12: 13.8; 2020-01-14 MDL #13: 11.8; 2020-01-10 MDL #14: 13.6; 2020-01-14 MDL #15: 9.59 | 14.2148 | 142.1477 | 3.4335 | 9.2051 | 2,4'-DiCB | 25 | 10 | 9.2051 | P | P | P | P | P | P | F | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 18.4103 | - | 27.6154 | #REF! | 9.2051 | - | 36.8206 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 30.6531 | 14 | 13 | 2.6503 | 14 | 13 | 3.0123 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-009 | 2,5-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.442; 2019-03-26 MDL #2: 8.937; 2019-03-26 MDL #3: 9.755; 2019-07-24 MDL #4: 8.04; 2019-07-31 MDL #5: 10.1; 2019-07-24 MDL #6: 8.21; 2019-07-31 MDL #7: 8.8; 2019-12-27 MDL #8: 9.85; 2019-12-28 MDL #9: 8.8; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 9.96; 2020-01-10 MDL #12: 8.19; 2020-01-14 MDL #13: 9.31; 2020-01-10 MDL #14: 9.32; 2020-01-14 MDL #15: 7.56 | 9.1249 | 91.2493 | 0.86616 | 2.2732 | 2,5-DiCB | 25 | 10 | 2.2732 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 4.5465 | - | 6.8197 | #REF! | 2.2732 | - | 9.0929 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 7.5699 | 15 | 14 | 2.6245 | 15 | 14 | 2.9768 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-010 | 2,6-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.67; 2019-03-26 MDL #2: 8.948; 2019-03-26 MDL #3: 9.01; 2019-07-24 MDL #4: 9.36; 2019-07-31 MDL #5: 9.95; 2019-07-24 MDL #6: 9.93; 2019-07-31 MDL #7: 10.5; 2019-12-27 MDL #8: 8.19; 2019-12-28 MDL #9: 9.24; 2019-12-27 MDL #10: 8.77; 2019-12-27 MDL #11: 8.09; 2020-01-10 MDL #12: 8.37; 2020-01-14 MDL #13: 8.8; 2020-01-10 MDL #14: 8.8; 2020-01-14 MDL #15: 8.94 | 9.1045 | 91.0453 | 0.68191 | 1.7897 | 2,6-DiCB | 25 | 10 | 1.7897 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 3.5793 | - | 5.369 | #REF! | 1.7897 | - | 7.1587 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 5.9596 | 16 | 15 | 2.6025 | 16 | 15 | 2.9467 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-011 | 3,3'-DiCB | 245 | 98 | 2018-10-31 MDL #1: 119.738; 2019-03-26 MDL #2: 121.483; 2019-03-26 MDL #3: 132.471; 2019-07-24 MDL #4: Gross failure; 2019-07-31 MDL #5: 169; 2019-07-24 MDL #6: 168; 2019-07-31 MDL #7: 164; 2019-12-27 MDL #8: 91.7; 2019-12-28 MDL #9: 75.6; 2019-12-27 MDL #10: 101; 2019-12-27 MDL #11: 140; 2020-01-10 MDL #12: 92.3; 2020-01-14 MDL #13: 65.9; 2020-01-10 MDL #14: 90.2; 2020-01-14 MDL #15: 61.8 | 113.7994 | 116.1219 | 36.9648 | 97.9678 | 3,3'-DiCB | 245 | 98 | 97.9678 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 195.9357 | - | 293.9035 | #REF! | 97.9678 | - | 391.8714 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 326.2329 | 17 | 16 | 2.5835 | 17 | 16 | 2.9208 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-012 | (12/13) | 50 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 18.687; 2019-03-26 MDL #2: 21.226; 2019-03-26 MDL #3: 19.669; 2019-07-24 MDL #4: 22; 2019-07-31 MDL #5: 22.4; 2019-07-24 MDL #6: 18.3; 2019-07-31 MDL #7: 21.4; 2019-12-27 MDL #8: 22.1; 2019-12-28 MDL #9: 22.5; 2019-12-27 MDL #10: 22.7; 2019-12-27 MDL #11: 25.2; 2020-01-10 MDL #12: 22.9; 2020-01-14 MDL #13: 21.5; 2020-01-10 MDL #14: 22.8; 2020-01-14 MDL #15: 19.4 | 21.5188 | 107.594 | 1.8361 | 4.8187 | (12/13) | 50 | 20 | 4.8187 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 20 | 9.6374 | - | 14.4562 | 20 | 4.8187 | - | 19.2749 | 20 | 5.4656 | P | P | 16.0463 | 18 | 17 | 2.5669 | 18 | 17 | 2.8983 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-014 | 3,5-DiCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 12.073; 2019-03-26 MDL #2: 12.717; 2019-03-26 MDL #3: 12.504; 2019-07-24 MDL #4: 13.6; 2019-07-31 MDL #5: 10.6; 2019-07-24 MDL #6: 8.32; 2019-07-31 MDL #7: 11; 2019-12-27 MDL #8: 11.1; 2019-12-28 MDL #9: 12; 2019-12-27 MDL #10: 12.2; 2019-12-27 MDL #11: 12.9; 2020-01-10 MDL #12: 12.2; 2020-01-14 MDL #13: 11.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.8; 2020-01-14 MDL #15: 11.9 | 11.6676 | 116.676 | 1.2575 | 3.3003 | 3,5-DiCB | 25 | 10 | 3.3003 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 6.6006 | - | 9.901 | #REF! | 3.3003 | - | 13.2013 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 10.9901 | 19 | 18 | 2.5524 | 19 | 18 | 2.8784 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-015 | 4,4'-DiCB | 33 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.008; 2019-03-26 MDL #2: 13.381; 2019-03-26 MDL #3: 10.207; 2019-07-24 MDL #4: 12.5; 2019-07-31 MDL #5: 13.8; 2019-07-24 MDL #6: 12.5; 2019-07-31 MDL #7: 12.6; 2019-12-27 MDL #8: 14; 2019-12-28 MDL #9: 10.6; 2019-12-27 MDL #10: 12.1; 2019-12-27 MDL #11: 15.9; 2020-01-10 MDL #12: 12.1; 2020-01-14 MDL #13: 11.4; 2020-01-10 MDL #14: 13.4; 2020-01-14 MDL #15: 11.2 | 12.3797 | 123.7973 | 1.5851 | 4.1602 | 4,4'-DiCB | 33 | 10 | 4.1602 | P | P | P | P | P | P | P | P | 33 | - | 66 | 10 | 8.3204 | - | 12.4806 | 10 | 4.1602 | - | 16.6407 | 10 | 4.7186 | P | P | 13.8534 | 20 | 19 | 2.5395 | 20 | 19 | 2.8609 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-016 | 2,2',3-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.344; 2019-03-26 MDL #2: 11.563; 2019-03-26 MDL #3: 10.226; 2019-07-24 MDL #4: 13.8; 2019-07-31 MDL #5: 12.7; 2019-07-24 MDL #6: 13.7; 2019-07-31 MDL #7: 14.1; 2019-12-27 MDL #8: 12.1; 2019-12-28 MDL #9: 9.14; 2019-12-27 MDL #10: 14.4; 2019-12-27 MDL #11: 18.1; 2020-01-10 MDL #12: 11.6; 2020-01-14 MDL #13: 9.68; 2020-01-10 MDL #14: 12.3; 2020-01-14 MDL #15: 9.19 | 12.1295 | 121.2953 | 2.4764 | 6.4994 | 2,2',3-TrCB | 25 | 10 | 6.4994 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 12.9989 | - | 19.4983 | 10 | 6.4994 | - | 25.9977 | 10 | 7.3719 | P | P | 21.6431 | 21 | 20 | 2.528 | 21 | 20 | 2.8454 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-017 | 2,2',4-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.725; 2019-03-26 MDL #2: 11.227; 2019-03-26 MDL #3: 10.125; 2019-07-24 MDL #4: 15.6; 2019-07-31 MDL #5: 13.8; 2019-07-24 MDL #6: 14.1; 2019-07-31 MDL #7: 14; 2019-12-27 MDL #8: 13.3; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 14.4; 2019-12-27 MDL #11: 19.7; 2020-01-10 MDL #12: 11.4; 2020-01-14 MDL #13: 9.76; 2020-01-10 MDL #14: 12.2; 2020-01-14 MDL #15: 9.72 | 12.6171 | 126.1713 | 2.7875 | 7.3158 | 2,2',4-TrCB | 25 | 10 | 7.3158 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 14.6316 | - | 21.9474 | 10 | 7.3158 | - | 29.2631 | 10 | 8.2978 | P | P | 24.3616 | 22 | 21 | 2.5176 | 22 | 21 | 2.8314 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-018 | (18/30) | 50 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 17.997; 2019-03-26 MDL #2: 21.99; 2019-03-26 MDL #3: 20.774; 2019-07-24 MDL #4: 28.3; 2019-07-31 MDL #5: 16.6; 2019-07-24 MDL #6: 6.73; 2019-07-31 MDL #7: 15.6; 2019-12-27 MDL #8: 20.4; 2019-12-28 MDL #9: 18.3; 2019-12-27 MDL #10: 24; 2019-12-27 MDL #11: 33.4; 2020-01-10 MDL #12: 23.1; 2020-01-14 MDL #13: 18.9; 2020-01-10 MDL #14: 13.4; 2020-01-14 MDL #15: 23.9 | 20.2261 | 101.1303 | 6.2787 | 16.4784 | (18/30) | 50 | 20 | 16.4784 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 32.9569 | - | 49.4353 | #REF! | 16.4784 | - | 65.9137 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 54.8732 | 23 | 22 | 2.5083 | 23 | 22 | 2.8188 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-019 | 2,2',6-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.044; 2019-03-26 MDL #2: 8.874; 2019-03-26 MDL #3: 10.729; 2019-07-24 MDL #4: 11.9; 2019-07-31 MDL #5: 11.6; 2019-07-24 MDL #6: 11.6; 2019-07-31 MDL #7: 11.8; 2019-12-27 MDL #8: 10.5; 2019-12-28 MDL #9: 8.99; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 11.9; 2020-01-10 MDL #12: 10.2; 2020-01-14 MDL #13: 9.46; 2020-01-10 MDL #14: 12.1; 2020-01-14 MDL #15: 9.55 | 10.6831 | 106.8313 | 1.1211 | 2.9423 | 2,2',6-TrCB | 25 | 10 | 2.9423 | P | P | P | P | P | P | P | P | #REF! | - | #REF! | #REF! | 5.8845 | - | 8.8268 | #REF! | 2.9423 | - | 11.7691 | #REF! | #N/A | #N/A | #N/A | 9.7977 | 24 | 23 | 2.4998 | 24 | 23 | 2.8073 | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-020 | (20/28) | 130 | 51.6 | 2018-10-31 MDL #1: 60.864; 2019-03-26 MDL #2: 58.633; 2019-03-26 MDL #3: 64.557; 2019-07-24 MDL #4: 68.8; 2019-07-31 MDL #5: 64.2; 2019-07-24 MDL #6: 64.2; 2019-07-31 MDL #7: 60; 2019-12-27 MDL #8: 42.6; 2019-12-28 MDL #9: 40.2; 2019-12-27 MDL #10: 50.3; 2019-12-27 MDL #11: 60.5; 2020-01-10 MDL #12: 43.1; 2020-01-14 MDL #13: 40.1; 2020-01-10 MDL #14: 49.3; 2020-01-14 MDL #15: 35.6 | 53.5303 | 103.7408 | 10.9833 | 28.8256 | (20/28) | 130 | 51.6 | 28.8256 | P | P | P | P | P | P | P | P | 130 | - | 260 | 51.6 | 57.6512 | - | 86.4767 | 51.6 | 28.8256 | - | 115.3023 | 51.6 | 32.695 | P | P | 95.9892 | 25 | 24 | 2.4922 | 25 | 24 | 2.797 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-021 | (21/33) | 135 | 54 | 2018-10-31 MDL #1: 59.117; 2019-03-26 MDL #2: 57.27; 2019-03-26 MDL #3: 58.735; 2019-07-24 MDL #4: 74; 2019-07-31 MDL #5: 61.5; 2019-07-24 MDL #6: 58.3; 2019-07-31 MDL #7: 60.1; 2019-12-27 MDL #8: 44.8; 2019-12-28 MDL #9: 38.7; 2019-12-27 MDL #10: 47.5; 2019-12-27 MDL #11: 54.3; 2020-01-10 MDL #12: 41.8; 2020-01-14 MDL #13: 40.4; 2020-01-10 MDL #14: 48; 2020-01-14 MDL #15: 35 | 51.9681 | 96.2373 | 10.6944 | 28.0675 | (21/33) | 135 | 54 | 28.0675 | P | P | P | P | P | P | P | P | 135 | - | 270 | 54 | 56.135 | - | 84.2025 | 54 | 28.0675 | - | 112.2701 | 54 | 31.8352 | P | P | 93.4648 | 26 | 25 | 2.4851 | 26 | 25 | 2.7874 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-022 | 2,3,4'-TrCB | 95 | 38 | 2018-10-31 MDL #1: 39.961; 2019-03-26 MDL #2: 38.012; 2019-03-26 MDL #3: 40.551; 2019-07-24 MDL #4: 45.1; 2019-07-31 MDL #5: 40.1; 2019-07-24 MDL #6: 38.6; 2019-07-31 MDL #7: 38.8; 2019-12-27 MDL #8: 24; 2019-12-28 MDL #9: 23; 2019-12-27 MDL #10: 26.6; 2019-12-27 MDL #11: 28.9; 2020-01-10 MDL #12: 26.6; 2020-01-14 MDL #13: 24.4; 2020-01-10 MDL #14: 29; 2020-01-14 MDL #15: 23.7 | 32.4883 | 85.4954 | 7.7674 | 20.3857 | 2,3,4'-TrCB | 95 | 38 | 20.3857 | P | P | P | P | P | P | P | P | 95 | - | 190 | 38 | 40.7713 | - | 61.157 | 38 | 20.3857 | - | 81.5427 | 38 | 23.1221 | P | P | 67.8843 | 27 | 26 | 2.4786 | 27 | 26 | 2.7787 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-023 | 2,3,5-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.37; 2019-03-26 MDL #2: 9.411; 2019-03-26 MDL #3: 8.707; 2019-07-24 MDL #4: 12.4; 2019-07-31 MDL #5: 9.81; 2019-07-24 MDL #6: 8.56; 2019-07-31 MDL #7: 9.21; 2019-12-27 MDL #8: 8.87; 2019-12-28 MDL #9: 10.7; 2019-12-27 MDL #10: 9.72; 2019-12-27 MDL #11: 11.8; 2020-01-10 MDL #12: 9.2; 2020-01-14 MDL #13: 9.91; 2020-01-10 MDL #14: 9.41; 2020-01-14 MDL #15: 8.9 | 9.6652 | 96.652 | 1.1582 | 3.0397 | 2,3,5-TrCB | 25 | 10 | 3.0397 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 6.0793 | - | 9.119 | 10 | 3.0397 | - | 12.1587 | 10 | 3.4477 | P | P | 10.1221 | 28 | 27 | 2.4727 | 28 | 27 | 2.7707 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-024 | 2,3,6-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.912; 2019-03-26 MDL #2: 8.94; 2019-03-26 MDL #3: 10.492; 2019-07-24 MDL #4: 10.2; 2019-07-31 MDL #5: 9.38; 2019-07-24 MDL #6: 9.28; 2019-07-31 MDL #7: 9.84; 2019-12-27 MDL #8: 8.96; 2019-12-28 MDL #9: 9.32; 2019-12-27 MDL #10: 9.57; 2019-12-27 MDL #11: 9.12; 2020-01-10 MDL #12: 8.43; 2020-01-14 MDL #13: 9.1; 2020-01-10 MDL #14: 9.57; 2020-01-14 MDL #15: 8.59 | 9.3136 | 93.136 | 0.56073 | 1.4716 | 2,3,6-TrCB | 25 | 10 | 1.4716 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 2.9433 | - | 4.4149 | 10 | 1.4716 | - | 5.8865 | 10 | 1.6692 | P | P | 4.9005 | 29 | 28 | 2.4671 | 29 | 28 | 2.7633 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-025 | 2,3',4-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.772; 2019-03-26 MDL #2: 10.328; 2019-03-26 MDL #3: 11.303; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.1; 2019-07-24 MDL #6: 9.77; 2019-07-31 MDL #7: 10.1; 2019-12-27 MDL #8: 10.6; 2019-12-28 MDL #9: 8.89; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 11.7; 2020-01-10 MDL #12: 9.17; 2020-01-14 MDL #13: 9.44; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.29 | 10.0842 | 100.842 | 0.87703 | 2.3018 | 2,3',4-TrCB | 25 | 10 | 2.3018 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 4.6035 | - | 6.9053 | 10 | 2.3018 | - | 9.2071 | 10 | 2.6108 | P | P | 7.6649 | 30 | 29 | 2.462 | 30 | 29 | 2.7564 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-026 | (26/29) | 50 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 19.81; 2019-03-26 MDL #2: 22.915; 2019-03-26 MDL #3: 20.399; 2019-07-24 MDL #4: 24.7; 2019-07-31 MDL #5: 22.6; 2019-07-24 MDL #6: 20.5; 2019-07-31 MDL #7: 21.3; 2019-12-27 MDL #8: 20.7; 2019-12-28 MDL #9: 20.9; 2019-12-27 MDL #10: 24.5; 2019-12-27 MDL #11: 27.4; 2020-01-10 MDL #12: 20.6; 2020-01-14 MDL #13: 19.8; 2020-01-10 MDL #14: 22.5; 2020-01-14 MDL #15: 17.5 | 21.7416 | 108.708 | 2.4377 | 6.3978 | (26/29) | 50 | 20 | 6.3978 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 20 | 12.7956 | - | 19.1934 | 20 | 6.3978 | - | 25.5912 | 20 | 7.2566 | P | P | 21.3047 | 31 | 30 | 2.4572 | 31 | 30 | 2.75 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-027 | 2,3',6-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.453; 2019-03-26 MDL #2: 10.497; 2019-03-26 MDL #3: 9.809; 2019-07-24 MDL #4: 10.6; 2019-07-31 MDL #5: 10.3; 2019-07-24 MDL #6: 9.85; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 8.44; 2019-12-28 MDL #9: 9.09; 2019-12-27 MDL #10: 9.88; 2019-12-27 MDL #11: 10.1; 2020-01-10 MDL #12: 8.8; 2020-01-14 MDL #13: 9.3; 2020-01-10 MDL #14: 9.41; 2020-01-14 MDL #15: 8.83 | 9.6639 | 96.6393 | 0.68942 | 1.8094 | 2,3',6-TrCB | 25 | 10 | 1.8094 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 3.6188 | - | 5.4281 | 10 | 1.8094 | - | 7.2375 | 10 | 2.0523 | P | P | 6.0252 | 32 | 31 | 2.4528 | 32 | 31 | 2.744 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-031 | 2,4',5-TrCB | 130 | 52 | 2018-10-31 MDL #1: 60.504; 2019-03-26 MDL #2: 55.436; 2019-03-26 MDL #3: 65.143; 2019-07-24 MDL #4: 73; 2019-07-31 MDL #5: 64.9; 2019-07-24 MDL #6: 69.6; 2019-07-31 MDL #7: 62; 2019-12-27 MDL #8: 40.6; 2019-12-28 MDL #9: 34.9; 2019-12-27 MDL #10: 45.5; 2019-12-27 MDL #11: 51; 2020-01-10 MDL #12: 42.5; 2020-01-14 MDL #13: 37.4; 2020-01-10 MDL #14: 47; 2020-01-14 MDL #15: 33.5 | 52.1989 | 100.3824 | 13.1196 | 34.4323 | 2,4',5-TrCB | 130 | 52 | 34.4323 | P | P | P | P | P | P | P | P | 130 | - | 260 | 52 | 68.8646 | - | 103.2968 | 52 | 34.4323 | - | 137.7291 | 52 | 39.0543 | P | P | 114.6595 | 33 | 32 | 2.4487 | 33 | 32 | 2.7385 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-032 | 2,4',6-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.406; 2019-03-26 MDL #2: 10.732; 2019-03-26 MDL #3: 10.861; 2019-07-24 MDL #4: 14; 2019-07-31 MDL #5: 13.5; 2019-07-24 MDL #6: 12.8; 2019-07-31 MDL #7: 12.6; 2019-12-27 MDL #8: 11.1; 2019-12-28 MDL #9: 10.3; 2019-12-27 MDL #10: 16.7; 2019-12-27 MDL #11: 18.7; 2020-01-10 MDL #12: 10.8; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 12.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.23 | 12.3019 | 123.0193 | 2.5948 | 6.81 | 2,4',6-TrCB | 25 | 10 | 6.81 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 13.6201 | - | 20.4301 | 10 | 6.81 | - | 27.2402 | 10 | 7.7242 | P | P | 22.6774 | 34 | 33 | 2.4448 | 34 | 33 | 2.7333 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-034 | 2,3',5'-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.454; 2019-03-26 MDL #2: 10.844; 2019-03-26 MDL #3: 10.338; 2019-07-24 MDL #4: 12.2; 2019-07-31 MDL #5: 11.7; 2019-07-24 MDL #6: 8.73; 2019-07-31 MDL #7: 9.56; 2019-12-27 MDL #8: 11.4; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 12.6; 2020-01-10 MDL #12: 9.56; 2020-01-14 MDL #13: 10.4; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.38 | 10.5711 | 105.7107 | 1.0689 | 2.8053 | 2,3',5'-TrCB | 25 | 10 | 2.8053 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 5.6106 | - | 8.4159 | 10 | 2.8053 | - | 11.2212 | 10 | 3.1819 | P | P | 9.3417 | 35 | 34 | 2.4411 | 35 | 34 | 2.7284 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-035 | 3,3',4-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.598; 2019-03-26 MDL #2: 12.143; 2019-03-26 MDL #3: 13.722; 2019-07-24 MDL #4: 12.9; 2019-07-31 MDL #5: 11.3; 2019-07-24 MDL #6: 10.5; 2019-07-31 MDL #7: 11.4; 2019-12-27 MDL #8: 9.23; 2019-12-28 MDL #9: 10.4; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 11.7; 2020-01-10 MDL #12: 11.8; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 11.8; 2020-01-14 MDL #15: 9.77 | 11.1975 | 111.9753 | 1.2268 | 3.2198 | 3,3',4-TrCB | 25 | 10 | 3.2198 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 6.4397 | - | 9.6595 | 10 | 3.2198 | - | 12.8793 | 10 | 3.6521 | P | P | 10.7221 | 36 | 35 | 2.4377 | 36 | 35 | 2.7238 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-036 | 3,3',5-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.078; 2019-03-26 MDL #2: 12.234; 2019-03-26 MDL #3: 11.646; 2019-07-24 MDL #4: 12.5; 2019-07-31 MDL #5: 9.72; 2019-07-24 MDL #6: 10.1; 2019-07-31 MDL #7: 10.1; 2019-12-27 MDL #8: 9.84; 2019-12-28 MDL #9: 10.8; 2019-12-27 MDL #10: 12.1; 2019-12-27 MDL #11: 11.2; 2020-01-10 MDL #12: 11.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 11.3; 2020-01-14 MDL #15: 10.1 | 10.9012 | 109.012 | 0.9176 | 2.4082 | 3,3',5-TrCB | 25 | 10 | 2.4082 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 4.8165 | - | 7.2247 | 10 | 2.4082 | - | 9.6329 | 10 | 2.7315 | P | P | 8.0194 | 37 | 36 | 2.4345 | 37 | 36 | 2.7195 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-037 | 3,4,4'-TrCB | 53 | 21.2 | 2018-10-31 MDL #1: 21.674; 2019-03-26 MDL #2: 26.046; 2019-03-26 MDL #3: 20.569; 2019-07-24 MDL #4: 26.8; 2019-07-31 MDL #5: 26.3; 2019-07-24 MDL #6: 21; 2019-07-31 MDL #7: 24; 2019-12-27 MDL #8: 15.6; 2019-12-28 MDL #9: 13.9; 2019-12-27 MDL #10: 17.5; 2019-12-27 MDL #11: 19.7; 2020-01-10 MDL #12: 16.8; 2020-01-14 MDL #13: 16.1; 2020-01-10 MDL #14: 19; 2020-01-14 MDL #15: 16 | 20.0659 | 94.6506 | 4.208 | 11.044 | 3,4,4'-TrCB | 53 | 21.2 | 11.044 | P | P | P | P | P | P | P | P | 53 | - | 106 | 21.2 | 22.0879 | - | 33.1319 | 21.2 | 11.044 | - | 44.1759 | 21.2 | 12.5265 | P | P | 36.7764 | 38 | 37 | 2.4315 | 38 | 37 | 2.7154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-038 | 3,4,5-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.445; 2019-03-26 MDL #2: 10.006; 2019-03-26 MDL #3: 12.275; 2019-07-24 MDL #4: 8.76; 2019-07-31 MDL #5: 9.67; 2019-07-24 MDL #6: 9.14; 2019-07-31 MDL #7: 9.72; 2019-12-27 MDL #8: 9.93; 2019-12-28 MDL #9: 11.5; 2019-12-27 MDL #10: 9.84; 2019-12-27 MDL #11: 10.7; 2020-01-10 MDL #12: 10.3; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.2; 2020-01-14 MDL #15: 8.64 | 10.2284 | 102.284 | 1.0415 | 2.7334 | 3,4,5-TrCB | 25 | 10 | 2.7334 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 5.4668 | - | 8.2002 | 10 | 2.7334 | - | 10.9336 | 10 | 3.1003 | P | P | 9.1022 | 39 | 38 | 2.4286 | 39 | 38 | 2.7115 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-039 | 3,4',5-TrCB | 25 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.526; 2019-03-26 MDL #2: 10.48; 2019-03-26 MDL #3: 13.09; 2019-07-24 MDL #4: 13.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.8; 2019-07-24 MDL #6: 8.77; 2019-07-31 MDL #7: 10.4; 2019-12-27 MDL #8: 10; 2019-12-28 MDL #9: 9.54; 2019-12-27 MDL #10: 11.3; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 11; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.4; 2020-01-14 MDL #15: 10.6 | 10.8404 | 108.404 | 1.16 | 3.0444 | 3,4',5-TrCB | 25 | 10 | 3.0444 | P | P | P | P | P | P | P | P | 25 | - | 50 | 10 | 6.0887 | - | 9.1331 | 10 | 3.0444 | - | 12.1774 | 10 | 3.453 | P | P | 10.1377 | 40 | 39 | 2.4258 | 40 | 39 | 2.7079 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-040 | (40/41/71) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 29.935; 2019-03-26 MDL #2: 31.062; 2019-03-26 MDL #3: 32.141; 2019-07-24 MDL #4: 37.5; 2019-07-31 MDL #5: 33.6; 2019-07-24 MDL #6: 31.3; 2019-07-31 MDL #7: 35.1; 2019-12-27 MDL #8: 35.8; 2019-12-28 MDL #9: 33.9; 2019-12-27 MDL #10: 33; 2019-12-27 MDL #11: 36.2; 2020-01-10 MDL #12: 33.3; 2020-01-14 MDL #13: 31; 2020-01-10 MDL #14: 41.2; 2020-01-14 MDL #15: 31.2 | 33.7492 | 112.4973 | 3.01 | 7.8997 | (40/41/71) | 150 | 30 | 7.8997 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 15.7993 | - | 23.699 | 30 | 7.8997 | - | 31.5986 | 30 | 8.9601 | P | P | 26.3058 | 41 | 40 | 2.4233 | 41 | 40 | 2.7045 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-042 | 2,2',3,4'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 12.161; 2019-03-26 MDL #2: 12.905; 2019-03-26 MDL #3: 14.216; 2019-07-24 MDL #4: 13.4; 2019-07-31 MDL #5: 13.6; 2019-07-24 MDL #6: 11.8; 2019-07-31 MDL #7: 13.8; 2019-12-27 MDL #8: 13.8; 2019-12-28 MDL #9: 12.2; 2019-12-27 MDL #10: 13.5; 2019-12-27 MDL #11: 14.1; 2020-01-10 MDL #12: 12.7; 2020-01-14 MDL #13: 11.1; 2020-01-10 MDL #14: 15.2; 2020-01-14 MDL #15: 14.2 | 13.2455 | 132.4547 | 1.0892 | 2.8585 | 2,2',3,4'-TeCB | 50 | 10 | 2.8585 | P | P | P | P | P | P | F | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.717 | - | 8.5755 | 10 | 2.8585 | - | 11.434 | 10 | 3.2422 | P | P | 9.5188 | 42 | 41 | 2.4208 | 42 | 41 | 2.7012 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-043 | 43/73 | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 17.124; 2019-03-26 MDL #2: 19.075; 2019-03-26 MDL #3: 19.465; 2019-07-24 MDL #4: 23.6; 2019-07-31 MDL #5: 18.5; 2019-07-24 MDL #6: 18.7; 2019-07-31 MDL #7: 21.6; 2019-12-27 MDL #8: 20.9; 2019-12-28 MDL #9: 21; 2019-12-27 MDL #10: 21.6; 2019-12-27 MDL #11: 21.6; 2020-01-10 MDL #12: 17.4; 2020-01-14 MDL #13: 20.2; 2020-01-10 MDL #14: 21.9; 2020-01-14 MDL #15: 17.2 | 19.9909 | 99.9547 | 1.9649 | 5.1569 | 43/73 | 100 | 20 | 5.1569 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 10.3138 | - | 15.4707 | 20 | 5.1569 | - | 20.6276 | 20 | 5.8491 | P | P | 17.1725 | 43 | 42 | 2.4185 | 43 | 42 | 2.6981 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-044 | (44/47/65) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 30.521; 2019-03-26 MDL #2: 34.871; 2019-03-26 MDL #3: 36.484; 2019-07-24 MDL #4: 47.8; 2019-07-31 MDL #5: 40.8; 2019-07-24 MDL #6: 36.1; 2019-07-31 MDL #7: 42; 2019-12-27 MDL #8: 41.2; 2019-12-28 MDL #9: 33.7; 2019-12-27 MDL #10: 39.2; 2019-12-27 MDL #11: 48.6; 2020-01-10 MDL #12: 39.1; 2020-01-14 MDL #13: 30.6; 2020-01-10 MDL #14: 46.9; 2020-01-14 MDL #15: 32 | 38.6584 | 128.8613 | 5.9685 | 15.6643 | (44/47/65) | 150 | 30 | 15.6643 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 31.3287 | - | 46.993 | 30 | 15.6643 | - | 62.6573 | 30 | 17.767 | P | P | 52.1622 | 44 | 43 | 2.4162 | 44 | 43 | 2.6951 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-045 | (45/51) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 17.325; 2019-03-26 MDL #2: 18.875; 2019-03-26 MDL #3: 19.878; 2019-07-24 MDL #4: 27.5; 2019-07-31 MDL #5: 22.1; 2019-07-24 MDL #6: 23.8; 2019-07-31 MDL #7: 23.8; 2019-12-27 MDL #8: 20.1; 2019-12-28 MDL #9: 18.5; 2019-12-27 MDL #10: 21; 2019-12-27 MDL #11: 21.6; 2020-01-10 MDL #12: 18.6; 2020-01-14 MDL #13: 19.2; 2020-01-10 MDL #14: 21.3; 2020-01-14 MDL #15: 16.9 | 20.6985 | 103.4927 | 2.8079 | 7.3692 | (45/51) | 100 | 20 | 7.3692 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 14.7384 | - | 22.1077 | 20 | 7.3692 | - | 29.4769 | 20 | 8.3584 | P | P | 24.5395 | 45 | 44 | 2.4142 | 45 | 44 | 2.6923 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-046 | 2,2',3,6'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.735; 2019-03-26 MDL #2: 9.017; 2019-03-26 MDL #3: 9.724; 2019-07-24 MDL #4: 9.96; 2019-07-31 MDL #5: 10.3; 2019-07-24 MDL #6: 8.96; 2019-07-31 MDL #7: 9.88; 2019-12-27 MDL #8: 11; 2019-12-28 MDL #9: 9.06; 2019-12-27 MDL #10: 9.32; 2019-12-27 MDL #11: 9.83; 2020-01-10 MDL #12: 8.72; 2020-01-14 MDL #13: 8.8; 2020-01-10 MDL #14: 11.1; 2020-01-14 MDL #15: 8.74 | 9.4764 | 94.764 | 0.90628 | 2.3785 | 2,2',3,6'-TeCB | 50 | 10 | 2.3785 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.7571 | - | 7.1356 | 10 | 2.3785 | - | 9.5141 | 10 | 2.6978 | P | P | 7.9205 | 46 | 45 | 2.4121 | 46 | 45 | 2.6896 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-048 | 2,2',4,5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.262; 2019-03-26 MDL #2: 10.407; 2019-03-26 MDL #3: 10.723; 2019-07-24 MDL #4: 13.1; 2019-07-31 MDL #5: 12.9; 2019-07-24 MDL #6: 9.47; 2019-07-31 MDL #7: 12.8; 2019-12-27 MDL #8: 11.1; 2019-12-28 MDL #9: 10.8; 2019-12-27 MDL #10: 11.9; 2019-12-27 MDL #11: 12.6; 2020-01-10 MDL #12: 12.2; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 13.1; 2020-01-14 MDL #15: 11.3 | 11.5308 | 115.308 | 1.2011 | 3.1523 | 2,2',4,5-TeCB | 50 | 10 | 3.1523 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.3047 | - | 9.457 | 10 | 3.1523 | - | 12.6094 | 10 | 3.5755 | P | P | 10.4973 | 47 | 46 | 2.4102 | 47 | 46 | 2.687 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-049 | (49/69) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 21.965; 2019-03-26 MDL #2: 24.612; 2019-03-26 MDL #3: 23.325; 2019-07-24 MDL #4: 29.4; 2019-07-31 MDL #5: 28.1; 2019-07-24 MDL #6: 24.7; 2019-07-31 MDL #7: 27.2; 2019-12-27 MDL #8: 27.4; 2019-12-28 MDL #9: 22.1; 2019-12-27 MDL #10: 28.4; 2019-12-27 MDL #11: 33.5; 2020-01-10 MDL #12: 25.8; 2020-01-14 MDL #13: 22.8; 2020-01-10 MDL #14: 30.8; 2020-01-14 MDL #15: 21.5 | 26.1068 | 130.534 | 3.5561 | 9.333 | (49/69) | 100 | 20 | 9.333 | P | P | P | P | P | P | F | P | 100 | - | 200 | 20 | 18.666 | - | 27.999 | 20 | 9.333 | - | 37.332 | 20 | 10.5858 | P | P | 31.0789 | 48 | 47 | 2.4083 | 48 | 47 | 2.6846 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-050 | (50/53) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 19.325; 2019-03-26 MDL #2: 17.557; 2019-03-26 MDL #3: 17.233; 2019-07-24 MDL #4: 25.3; 2019-07-31 MDL #5: 20.5; 2019-07-24 MDL #6: 20.3; 2019-07-31 MDL #7: 22.2; 2019-12-27 MDL #8: 21; 2019-12-28 MDL #9: 20.1; 2019-12-27 MDL #10: 20.1; 2019-12-27 MDL #11: 22.1; 2020-01-10 MDL #12: 16.3; 2020-01-14 MDL #13: 17.3; 2020-01-10 MDL #14: 20.4; 2020-01-14 MDL #15: 16.5 | 19.7477 | 98.7383 | 2.4671 | 6.475 | (50/53) | 100 | 20 | 6.475 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 12.95 | - | 19.425 | 20 | 6.475 | - | 25.9001 | 20 | 7.3442 | P | P | 21.5618 | 49 | 48 | 2.4066 | 49 | 48 | 2.6822 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-052 | 2,2',5,5'-TeCB | 154 | 52 | 2018-10-31 MDL #1: 49.5; 2019-03-26 MDL #2: 51.997; 2019-03-26 MDL #3: 55.817; 2019-07-24 MDL #4: 66; 2019-07-31 MDL #5: 62.5; 2019-07-24 MDL #6: 60.9; 2019-07-31 MDL #7: 62.7; 2019-12-27 MDL #8: 49.1; 2019-12-28 MDL #9: 34.2; 2019-12-27 MDL #10: 48.5; 2019-12-27 MDL #11: 64.6; 2020-01-10 MDL #12: 43.9; 2020-01-14 MDL #13: 32.9; 2020-01-10 MDL #14: 56.9; 2020-01-14 MDL #15: 31.9 | 51.4276 | 98.8992 | 11.559 | 30.3367 | 2,2',5,5'-TeCB | 154 | 52 | 30.3367 | P | P | P | P | P | P | P | P | 154 | - | 308 | 52 | 60.6733 | - | 91.01 | 52 | 30.3367 | - | 121.3466 | 52 | 34.4089 | P | P | 101.0211 | 50 | 49 | 2.4049 | 50 | 49 | 2.68 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-054 | 2,2',6,6'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.541; 2019-03-26 MDL #2: 11.613; 2019-03-26 MDL #3: 9.566; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 10.8; 2019-07-24 MDL #6: 9.9; 2019-07-31 MDL #7: 11; 2019-12-27 MDL #8: 9.24; 2019-12-28 MDL #9: 9.89; 2019-12-27 MDL #10: 9.24; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 9.36; 2020-01-14 MDL #13: 9.49; 2020-01-10 MDL #14: 11.4; 2020-01-14 MDL #15: 9.72 | 10.024 | 100.24 | 1.0735 | 2.8174 | 2,2',6,6'-TeCB | 50 | 10 | 2.8174 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.6348 | - | 8.4522 | 10 | 2.8174 | - | 11.2696 | 10 | 3.1956 | P | P | 9.3819 | 51 | 50 | 2.4033 | 51 | 50 | 2.6778 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-055 | 2,3,3',4-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.682; 2019-03-26 MDL #2: 10.395; 2019-03-26 MDL #3: 12.312; 2019-07-24 MDL #4: 12.1; 2019-07-31 MDL #5: 9.63; 2019-07-24 MDL #6: 9.33; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 10.4; 2019-12-28 MDL #9: 11.6; 2019-12-27 MDL #10: 11.3; 2019-12-27 MDL #11: 11.5; 2020-01-10 MDL #12: 10.7; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 11.6; 2020-01-14 MDL #15: 10.2 | 10.7966 | 107.966 | 0.90828 | 2.3838 | 2,3,3',4-TeCB | 50 | 10 | 2.3838 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.7676 | - | 7.1514 | 10 | 2.3838 | - | 9.5352 | 10 | 2.7038 | P | P | 7.938 | 52 | 51 | 2.4017 | 52 | 51 | 2.6757 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-056 | 2,3,3',4'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.251; 2019-03-26 MDL #2: 12.168; 2019-03-26 MDL #3: 13.121; 2019-07-24 MDL #4: 13.6; 2019-07-31 MDL #5: 14.5; 2019-07-24 MDL #6: 12.1; 2019-07-31 MDL #7: 11.9; 2019-12-27 MDL #8: 13.7; 2019-12-28 MDL #9: 12.3; 2019-12-27 MDL #10: 13.2; 2019-12-27 MDL #11: 16; 2020-01-10 MDL #12: 13.9; 2020-01-14 MDL #13: 12.2; 2020-01-10 MDL #14: 16.1; 2020-01-14 MDL #15: 10.5 | 13.036 | 130.36 | 1.6946 | 4.4475 | 2,3,3',4'-TeCB | 50 | 10 | 4.4475 | P | P | P | P | P | P | F | P | 50 | - | 100 | 10 | 8.8951 | - | 13.3426 | 10 | 4.4475 | - | 17.7901 | 10 | 5.0446 | P | P | 14.8103 | 53 | 52 | 2.4002 | 53 | 52 | 2.6737 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-057 | 2,3,3',5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.72; 2019-03-26 MDL #2: 11.654; 2019-03-26 MDL #3: 12.298; 2019-07-24 MDL #4: 10.3; 2019-07-31 MDL #5: 9.67; 2019-07-24 MDL #6: 9.69; 2019-07-31 MDL #7: 8.83; 2019-12-27 MDL #8: 10.4; 2019-12-28 MDL #9: 11.5; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 9.68; 2020-01-10 MDL #12: 10; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 10.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.29 | 10.3155 | 103.1547 | 0.94765 | 2.4871 | 2,3,3',5-TeCB | 50 | 10 | 2.4871 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.9742 | - | 7.4613 | 10 | 2.4871 | - | 9.9484 | 10 | 2.821 | P | P | 8.2821 | 54 | 53 | 2.3988 | 54 | 53 | 2.6718 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-058 | 2,3,3',5'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.506; 2019-03-26 MDL #2: 10.436; 2019-03-26 MDL #3: 10.529; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 9.84; 2019-07-24 MDL #6: 9.93; 2019-07-31 MDL #7: 9.94; 2019-12-27 MDL #8: 8.55; 2019-12-28 MDL #9: 11; 2019-12-27 MDL #10: 11.4; 2019-12-27 MDL #11: 10.9; 2020-01-10 MDL #12: 9.66; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 11.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.81 | 10.2934 | 102.934 | 0.82076 | 2.1541 | 2,3,3',5'-TeCB | 50 | 10 | 2.1541 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.3082 | - | 6.4622 | 10 | 2.1541 | - | 8.6163 | 10 | 2.4432 | P | P | 7.1731 | 55 | 54 | 2.3974 | 55 | 54 | 2.67 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-059 | (59/62/75) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 27.48; 2019-03-26 MDL #2: 29.458; 2019-03-26 MDL #3: 29.746; 2019-07-24 MDL #4: 34.6; 2019-07-31 MDL #5: 26.8; 2019-07-24 MDL #6: 26.3; 2019-07-31 MDL #7: 31.1; 2019-12-27 MDL #8: 31.2; 2019-12-28 MDL #9: 29; 2019-12-27 MDL #10: 29.1; 2019-12-27 MDL #11: 27.5; 2020-01-10 MDL #12: 27.6; 2020-01-14 MDL #13: 28.9; 2020-01-10 MDL #14: 31; 2020-01-14 MDL #15: 27.4 | 29.1456 | 97.152 | 2.176 | 5.7109 | (59/62/75) | 150 | 30 | 5.7109 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 11.4217 | - | 17.1326 | 30 | 5.7109 | - | 22.8435 | 30 | 6.4775 | P | P | 19.0172 | 56 | 55 | 2.3961 | 56 | 55 | 2.6682 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-060 | 2,3,4,4'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.858; 2019-03-26 MDL #2: 11.282; 2019-03-26 MDL #3: 13.031; 2019-07-24 MDL #4: 12.4; 2019-07-31 MDL #5: 12.1; 2019-07-24 MDL #6: 10.6; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 14.1; 2019-12-28 MDL #9: 11; 2019-12-27 MDL #10: 12.8; 2019-12-27 MDL #11: 14.1; 2020-01-10 MDL #12: 12.6; 2020-01-14 MDL #13: 11.4; 2020-01-10 MDL #14: 11.5; 2020-01-14 MDL #15: 10.6 | 11.7981 | 117.9807 | 1.4222 | 3.7327 | 2,3,4,4'-TeCB | 50 | 10 | 3.7327 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 7.4654 | - | 11.1981 | 10 | 3.7327 | - | 14.9307 | 10 | 4.2337 | P | P | 12.4298 | 57 | 56 | 2.3948 | 57 | 56 | 2.6665 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-061 | (61/70/74/76) | 200 | 40 | 2018-10-31 MDL #1: 43.242; 2019-03-26 MDL #2: 47.384; 2019-03-26 MDL #3: 51.42; 2019-07-24 MDL #4: 48.7; 2019-07-31 MDL #5: 49.8; 2019-07-24 MDL #6: 45; 2019-07-31 MDL #7: 48.9; 2019-12-27 MDL #8: 59.5; 2019-12-28 MDL #9: 46.9; 2019-12-27 MDL #10: 58.5; 2019-12-27 MDL #11: 68.1; 2020-01-10 MDL #12: 53.2; 2020-01-14 MDL #13: 46.3; 2020-01-10 MDL #14: 60; 2020-01-14 MDL #15: 40.5 | 51.1631 | 127.9077 | 7.4454 | 19.5405 | (61/70/74/76) | 200 | 40 | 19.5405 | P | P | P | P | P | P | P | P | 200 | - | 400 | 40 | 39.081 | - | 58.6215 | 40 | 19.5405 | - | 78.162 | 40 | 22.1635 | P | P | 65.0699 | 58 | 57 | 2.3936 | 58 | 57 | 2.6649 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-063 | 2,3,4',5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.951; 2019-03-26 MDL #2: 10.889; 2019-03-26 MDL #3: 11.313; 2019-07-24 MDL #4: 11.5; 2019-07-31 MDL #5: 10.7; 2019-07-24 MDL #6: 9.8; 2019-07-31 MDL #7: 10.5; 2019-12-27 MDL #8: 11.7; 2019-12-28 MDL #9: 11.2; 2019-12-27 MDL #10: 12.2; 2019-12-27 MDL #11: 12.6; 2020-01-10 MDL #12: 9.85; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.8; 2020-01-14 MDL #15: 9.46 | 10.7842 | 107.842 | 1.198 | 3.1441 | 2,3,4',5-TeCB | 50 | 10 | 3.1441 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.2882 | - | 9.4323 | 10 | 3.1441 | - | 12.5764 | 10 | 3.5662 | P | P | 10.4699 | 59 | 58 | 2.3924 | 59 | 58 | 2.6633 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-064 | 2,3,4',6-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.543; 2019-03-26 MDL #2: 13.941; 2019-03-26 MDL #3: 14.829; 2019-07-24 MDL #4: 14.3; 2019-07-31 MDL #5: 15.4; 2019-07-24 MDL #6: 12.4; 2019-07-31 MDL #7: 14.6; 2019-12-27 MDL #8: 14.9; 2019-12-28 MDL #9: 11.6; 2019-12-27 MDL #10: 14.4; 2019-12-27 MDL #11: 16.4; 2020-01-10 MDL #12: 14.4; 2020-01-14 MDL #13: 11.5; 2020-01-10 MDL #14: 18.2; 2020-01-14 MDL #15: 12.3 | 13.9809 | 139.8087 | 2.0184 | 5.2973 | 2,3,4',6-TeCB | 50 | 10 | 5.2973 | P | P | P | P | P | P | F | P | 50 | - | 100 | 10 | 10.5947 | - | 15.892 | 10 | 5.2973 | - | 21.1893 | 10 | 6.0084 | P | P | 17.6401 | 60 | 59 | 2.3912 | 60 | 59 | 2.6618 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-066 | 2,3',4,4'-TeCB | 84 | 23.6 | 2018-10-31 MDL #1: 25.767; 2019-03-26 MDL #2: 30.75; 2019-03-26 MDL #3: 31.237; 2019-07-24 MDL #4: 33.2; 2019-07-31 MDL #5: 30.5; 2019-07-24 MDL #6: 28.1; 2019-07-31 MDL #7: 28.2; 2019-12-27 MDL #8: 22.4; 2019-12-28 MDL #9: 21.3; 2019-12-27 MDL #10: 25.5; 2019-12-27 MDL #11: 28.2; 2020-01-10 MDL #12: 25; 2020-01-14 MDL #13: 20.6; 2020-01-10 MDL #14: 26.4; 2020-01-14 MDL #15: 18.7 | 26.3903 | 111.8232 | 4.2498 | 11.1535 | 2,3',4,4'-TeCB | 84 | 23.6 | 11.1535 | P | P | P | P | P | P | P | P | 84 | - | 168 | 23.6 | 22.3071 | - | 33.4606 | 23.6 | 11.1535 | - | 44.6141 | 23.6 | 12.6507 | P | P | 37.1413 | 61 | 60 | 2.3901 | 61 | 60 | 2.6603 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-067 | 2,3',4,5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.058; 2019-03-26 MDL #2: 9.014; 2019-03-26 MDL #3: 9.165; 2019-07-24 MDL #4: 8.41; 2019-07-31 MDL #5: 8.86; 2019-07-24 MDL #6: 8.17; 2019-07-31 MDL #7: 9.01; 2019-12-27 MDL #8: 10.3; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 10.8; 2020-01-10 MDL #12: 8.43; 2020-01-14 MDL #13: 9.03; 2020-01-10 MDL #14: 10.2; 2020-01-14 MDL #15: 8.64 | 9.2525 | 92.5247 | 0.90754 | 2.3818 | 2,3',4,5-TeCB | 50 | 10 | 2.3818 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.7637 | - | 7.1455 | 10 | 2.3818 | - | 9.5274 | 10 | 2.7016 | P | P | 7.9315 | 62 | 61 | 2.389 | 62 | 61 | 2.6589 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-068 | 2,3',4,5'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.611; 2019-03-26 MDL #2: 9.456; 2019-03-26 MDL #3: 11.109; 2019-07-24 MDL #4: 12; 2019-07-31 MDL #5: 10.8; 2019-07-24 MDL #6: 10.5; 2019-07-31 MDL #7: 11.2; 2019-12-27 MDL #8: 11; 2019-12-28 MDL #9: 11.6; 2019-12-27 MDL #10: 11.3; 2019-12-27 MDL #11: 11.6; 2020-01-10 MDL #12: 9.76; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.1 | 10.7224 | 107.224 | 0.8943 | 2.3471 | 2,3',4,5'-TeCB | 50 | 10 | 2.3471 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.6942 | - | 7.0413 | 10 | 2.3471 | - | 9.3884 | 10 | 2.6622 | P | P | 7.8158 | 63 | 62 | 2.388 | 63 | 62 | 2.6575 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-072 | 2,3',5,5'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.857; 2019-03-26 MDL #2: 10.212; 2019-03-26 MDL #3: 9.864; 2019-07-24 MDL #4: 9.82; 2019-07-31 MDL #5: 9.59; 2019-07-24 MDL #6: 8.14; 2019-07-31 MDL #7: 10.8; 2019-12-27 MDL #8: 8.78; 2019-12-28 MDL #9: 10.9; 2019-12-27 MDL #10: 11.4; 2019-12-27 MDL #11: 10.7; 2020-01-10 MDL #12: 9.88; 2020-01-14 MDL #13: 9.85; 2020-01-10 MDL #14: 10.2; 2020-01-14 MDL #15: 9.86 | 9.8569 | 98.5687 | 0.98175 | 2.5766 | 2,3',5,5'-TeCB | 50 | 10 | 2.5766 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.1532 | - | 7.7298 | 10 | 2.5766 | - | 10.3064 | 10 | 2.9225 | P | P | 8.5801 | 64 | 63 | 2.387 | 64 | 63 | 2.6561 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-077 | 3,3',4,4'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 12.846; 2019-03-26 MDL #2: 13.192; 2019-03-26 MDL #3: 10.566; 2019-07-24 MDL #4: 12.1; 2019-07-31 MDL #5: 12; 2019-07-24 MDL #6: 10.7; 2019-07-31 MDL #7: 11.4; 2019-12-27 MDL #8: 10.7; 2019-12-28 MDL #9: 10.8; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 10.2; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 11.7; 2020-01-14 MDL #15: 10.5 | 11.2003 | 112.0027 | 0.9569 | 2.5114 | 3,3',4,4'-TeCB | 50 | 10 | 2.5114 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.0228 | - | 7.5342 | 10 | 2.5114 | - | 10.0456 | 10 | 2.8485 | P | P | 8.363 | 65 | 64 | 2.386 | 65 | 64 | 2.6549 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-078 | 3,3',4,5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.255; 2019-03-26 MDL #2: 10.989; 2019-03-26 MDL #3: 11.653; 2019-07-24 MDL #4: 11.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.4; 2019-07-24 MDL #6: 8.73; 2019-07-31 MDL #7: 10; 2019-12-27 MDL #8: 9.64; 2019-12-28 MDL #9: 11.8; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 9.08; 2020-01-10 MDL #12: 11.5; 2020-01-14 MDL #13: 11.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 8.93 | 10.4318 | 104.318 | 0.98679 | 2.5898 | 3,3',4,5-TeCB | 50 | 10 | 2.5898 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.1797 | - | 7.7695 | 10 | 2.5898 | - | 10.3593 | 10 | 2.9375 | P | P | 8.6241 | 66 | 65 | 2.3851 | 66 | 65 | 2.6536 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-079 | 3,3',4,5'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.177; 2019-03-26 MDL #2: 10.422; 2019-03-26 MDL #3: 10.293; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 10.5; 2019-07-24 MDL #6: 9.32; 2019-07-31 MDL #7: 10.8; 2019-12-27 MDL #8: 9.35; 2019-12-28 MDL #9: 11.5; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 10.9; 2020-01-10 MDL #12: 11.4; 2020-01-14 MDL #13: 11.1; 2020-01-10 MDL #14: 11.9; 2020-01-14 MDL #15: 10.2 | 10.6508 | 106.508 | 0.73907 | 1.9397 | 3,3',4,5'-TeCB | 50 | 10 | 1.9397 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.8794 | - | 5.819 | 10 | 1.9397 | - | 7.7587 | 10 | 2.2001 | P | P | 6.4591 | 67 | 66 | 2.3842 | 67 | 66 | 2.6524 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-080 | 3,3',5,5'-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.027; 2019-03-26 MDL #2: 9.797; 2019-03-26 MDL #3: 10.204; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 9.5; 2019-07-24 MDL #6: 8.68; 2019-07-31 MDL #7: 9.49; 2019-12-27 MDL #8: 9.27; 2019-12-28 MDL #9: 11.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 10.7; 2020-01-10 MDL #12: 10.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.8; 2020-01-10 MDL #14: 9.95; 2020-01-14 MDL #15: 8.82 | 9.9559 | 99.5587 | 0.82724 | 2.1711 | 3,3',5,5'-TeCB | 50 | 10 | 2.1711 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.3422 | - | 6.5133 | 10 | 2.1711 | - | 8.6844 | 10 | 2.4625 | P | P | 7.2298 | 68 | 67 | 2.3833 | 68 | 67 | 2.6512 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-081 | 3,4,4',5-TeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.001; 2019-03-26 MDL #2: 11.338; 2019-03-26 MDL #3: 10.031; 2019-07-24 MDL #4: 9.84; 2019-07-31 MDL #5: 11.5; 2019-07-24 MDL #6: 9.36; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 10.6; 2019-12-28 MDL #9: 10.4; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 8.75; 2020-01-10 MDL #12: 9.9; 2020-01-14 MDL #13: 9.92; 2020-01-10 MDL #14: 10.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.47 | 10.214 | 102.14 | 0.74543 | 1.9564 | 3,4,4',5-TeCB | 50 | 10 | 1.9564 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.9127 | - | 5.8691 | 10 | 1.9564 | - | 7.8255 | 10 | 2.219 | P | P | 6.5147 | 69 | 68 | 2.3824 | 69 | 68 | 2.6501 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-082 | 2,2',3,3',4-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.478; 2019-03-26 MDL #2: 13.119; 2019-03-26 MDL #3: 11.556; 2019-07-24 MDL #4: 10.2; 2019-07-31 MDL #5: 10.8; 2019-07-24 MDL #6: 9.54; 2019-07-31 MDL #7: 12.4; 2019-12-27 MDL #8: 12.1; 2019-12-28 MDL #9: 11.7; 2019-12-27 MDL #10: 9.31; 2019-12-27 MDL #11: 10.6; 2020-01-10 MDL #12: 10.3; 2020-01-14 MDL #13: 9.8; 2020-01-10 MDL #14: 10.9; 2020-01-14 MDL #15: 8.97 | 10.5849 | 105.8487 | 1.4679 | 3.8526 | 2,2',3,3',4-PeCB | 50 | 10 | 3.8526 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 7.7052 | - | 11.5577 | 10 | 3.8526 | - | 15.4103 | 10 | 4.3697 | P | P | 12.8291 | 70 | 69 | 2.3816 | 70 | 69 | 2.649 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-083 | 2,2',3,3',5-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.199; 2019-03-26 MDL #2: 8.862; 2019-03-26 MDL #3: 10.413; 2019-07-24 MDL #4: 10.7; 2019-07-31 MDL #5: 10.5; 2019-07-24 MDL #6: 9.7; 2019-07-31 MDL #7: 11.2; 2019-12-27 MDL #8: 12.5; 2019-12-28 MDL #9: 10.7; 2019-12-27 MDL #10: 11.4; 2019-12-27 MDL #11: 10.2; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 9.57; 2020-01-10 MDL #14: 10.3; 2020-01-14 MDL #15: 8.19 | 10.2623 | 102.6227 | 1.0652 | 2.7957 | 2,2',3,3',5-PeCB | 50 | 10 | 2.7957 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.5915 | - | 8.3872 | 10 | 2.7957 | - | 11.1829 | 10 | 3.171 | P | P | 9.3098 | 71 | 70 | 2.3808 | 71 | 70 | 2.6479 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-084 | 2,2',3,3',6-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.481; 2019-03-26 MDL #2: 10.94; 2019-03-26 MDL #3: 11.491; 2019-07-24 MDL #4: 11.9; 2019-07-31 MDL #5: 11.7; 2019-07-24 MDL #6: 10.7; 2019-07-31 MDL #7: 12.2; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 10.6; 2019-12-27 MDL #10: 12.9; 2019-12-27 MDL #11: 12.3; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 10; 2020-01-10 MDL #14: 13.4; 2020-01-14 MDL #15: 8.96 | 11.2848 | 112.848 | 1.1588 | 3.0412 | 2,2',3,3',6-PeCB | 50 | 10 | 3.0412 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.0825 | - | 9.1237 | 10 | 3.0412 | - | 12.1649 | 10 | 3.4495 | P | P | 10.1273 | 72 | 71 | 2.38 | 72 | 71 | 2.6468 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-085 | (85/117/116) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 26.737; 2019-03-26 MDL #2: 30.523; 2019-03-26 MDL #3: 29.944; 2019-07-24 MDL #4: 31.4; 2019-07-31 MDL #5: 30.9; 2019-07-24 MDL #6: 27.3; 2019-07-31 MDL #7: 35.6; 2019-12-27 MDL #8: 33.3; 2019-12-28 MDL #9: 29; 2019-12-27 MDL #10: 32.5; 2019-12-27 MDL #11: 32.5; 2020-01-10 MDL #12: 28.4; 2020-01-14 MDL #13: 29; 2020-01-10 MDL #14: 31.5; 2020-01-14 MDL #15: 26.5 | 30.3403 | 101.1342 | 2.5782 | 6.7664 | (85/117/116) | 150 | 30 | 6.7664 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 13.5328 | - | 20.2992 | 30 | 6.7664 | - | 27.0656 | 30 | 7.6747 | P | P | 22.5321 | 73 | 72 | 2.3793 | 73 | 72 | 2.6459 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-086 | (86/87/97/108/119/125) | 300 | 60 | 2018-10-31 MDL #1: 55.913; 2019-03-26 MDL #2: 66.777; 2019-03-26 MDL #3: 65.588; 2019-07-24 MDL #4: 67; 2019-07-31 MDL #5: 65.6; 2019-07-24 MDL #6: 56.9; 2019-07-31 MDL #7: 74.1; 2019-12-27 MDL #8: 67.5; 2019-12-28 MDL #9: 63.7; 2019-12-27 MDL #10: 69.7; 2019-12-27 MDL #11: 68.2; 2020-01-10 MDL #12: 59.8; 2020-01-14 MDL #13: 61.9; 2020-01-10 MDL #14: 71.4; 2020-01-14 MDL #15: 55.2 | 64.6185 | 107.6976 | 5.6732 | 14.8893 | (86/87/97/108/119/125) | 300 | 60 | 14.8893 | P | P | P | P | P | P | P | P | 300 | - | 600 | 60 | 29.7787 | - | 44.668 | 60 | 14.8893 | - | 59.5574 | 60 | 16.888 | P | P | 49.5815 | 74 | 73 | 2.3785 | 74 | 73 | 2.6449 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-088 | (88/91) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 19.6; 2019-03-26 MDL #2: 20.882; 2019-03-26 MDL #3: 19.897; 2019-07-24 MDL #4: 21.1; 2019-07-31 MDL #5: 20.7; 2019-07-24 MDL #6: 19.9; 2019-07-31 MDL #7: 23; 2019-12-27 MDL #8: 24.9; 2019-12-28 MDL #9: 20.8; 2019-12-27 MDL #10: 23.2; 2019-12-27 MDL #11: 22.3; 2020-01-10 MDL #12: 18.6; 2020-01-14 MDL #13: 18.6; 2020-01-10 MDL #14: 21.8; 2020-01-14 MDL #15: 17.2 | 20.8319 | 104.1597 | 2.0081 | 5.2704 | (88/91) | 100 | 20 | 5.2704 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 10.5407 | - | 15.8111 | 20 | 5.2704 | - | 21.0815 | 20 | 5.9778 | P | P | 17.5503 | 75 | 74 | 2.3778 | 75 | 74 | 2.6439 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-089 | 2,2',3,4,6'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.652; 2019-03-26 MDL #2: 10.38; 2019-03-26 MDL #3: 8.839; 2019-07-24 MDL #4: 9.44; 2019-07-31 MDL #5: 9.9; 2019-07-24 MDL #6: 9.25; 2019-07-31 MDL #7: 11.5; 2019-12-27 MDL #8: 9.65; 2019-12-28 MDL #9: 8.75; 2019-12-27 MDL #10: 11.2; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 8.82; 2020-01-14 MDL #13: 8.96; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.15 | 9.6994 | 96.994 | 0.9255 | 2.429 | 2,2',3,4,6'-PeCB | 50 | 10 | 2.429 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.8579 | - | 7.2869 | 10 | 2.429 | - | 9.7159 | 10 | 2.755 | P | P | 8.0885 | 76 | 75 | 2.3771 | 76 | 75 | 2.643 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-090 | (90/101/113) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 26.517; 2019-03-26 MDL #2: 37.238; 2019-03-26 MDL #3: 36.429; 2019-07-24 MDL #4: 37.8; 2019-07-31 MDL #5: 38.9; 2019-07-24 MDL #6: 33.7; 2019-07-31 MDL #7: 42.7; 2019-12-27 MDL #8: 39.5; 2019-12-28 MDL #9: 31; 2019-12-27 MDL #10: 38; 2019-12-27 MDL #11: 40.8; 2020-01-10 MDL #12: 32.4; 2020-01-14 MDL #13: 30.9; 2020-01-10 MDL #14: 42.2; 2020-01-14 MDL #15: 29.8 | 35.8589 | 119.5298 | 4.8794 | 12.8059 | (90/101/113) | 150 | 30 | 12.8059 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 25.6118 | - | 38.4177 | 30 | 12.8059 | - | 51.2236 | 30 | 14.5249 | P | P | 42.6437 | 77 | 76 | 2.3764 | 77 | 76 | 2.6421 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-092 | 2,2',3,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.723; 2019-03-26 MDL #2: 11.471; 2019-03-26 MDL #3: 12.633; 2019-07-24 MDL #4: 12.5; 2019-07-31 MDL #5: 12.4; 2019-07-24 MDL #6: 11; 2019-07-31 MDL #7: 13.6; 2019-12-27 MDL #8: 12.5; 2019-12-28 MDL #9: 12.8; 2019-12-27 MDL #10: 12.4; 2019-12-27 MDL #11: 13.2; 2020-01-10 MDL #12: 10.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 12.1; 2020-01-14 MDL #15: 9.7 | 11.8551 | 118.5513 | 1.1667 | 3.062 | 2,2',3,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 3.062 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.124 | - | 9.186 | 10 | 3.062 | - | 12.248 | 10 | 3.473 | P | P | 10.1964 | 78 | 77 | 2.3758 | 78 | 77 | 2.6412 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-093 | (93/98/100/102) | 200 | 40 | 2018-10-31 MDL #1: 35.501; 2019-03-26 MDL #2: 37.251; 2019-03-26 MDL #3: 41.181; 2019-07-24 MDL #4: 42.9; 2019-07-31 MDL #5: 40.4; 2019-07-24 MDL #6: 37.7; 2019-07-31 MDL #7: 47.6; 2019-12-27 MDL #8: 41.7; 2019-12-28 MDL #9: 39.4; 2019-12-27 MDL #10: 43.7; 2019-12-27 MDL #11: 40.1; 2020-01-10 MDL #12: 34.6; 2020-01-14 MDL #13: 38.3; 2020-01-10 MDL #14: 40.3; 2020-01-14 MDL #15: 33.9 | 39.6355 | 99.0888 | 3.6363 | 9.5435 | (93/98/100/102) | 200 | 40 | 9.5435 | P | P | P | P | P | P | P | P | 200 | - | 400 | 40 | 19.0871 | - | 28.6306 | 40 | 9.5435 | - | 38.1742 | 40 | 10.8246 | P | P | 31.78 | 79 | 78 | 2.3751 | 79 | 78 | 2.6404 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-094 | 2,2',3,5,6'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.379; 2019-03-26 MDL #2: 8.201; 2019-03-26 MDL #3: 9.595; 2019-07-24 MDL #4: 9.67; 2019-07-31 MDL #5: 9.86; 2019-07-24 MDL #6: 9.11; 2019-07-31 MDL #7: 11.7; 2019-12-27 MDL #8: 9.37; 2019-12-28 MDL #9: 8.88; 2019-12-27 MDL #10: 10.8; 2019-12-27 MDL #11: 9.08; 2020-01-10 MDL #12: 8.1; 2020-01-14 MDL #13: 8.87; 2020-01-10 MDL #14: 9.25; 2020-01-14 MDL #15: 7.23 | 9.2063 | 92.0633 | 1.0905 | 2.8621 | 2,2',3,5,6'-PeCB | 50 | 10 | 2.8621 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.7243 | - | 8.5864 | 10 | 2.8621 | - | 11.4486 | 10 | 3.2463 | P | P | 9.5309 | 80 | 79 | 2.3745 | 80 | 79 | 2.6395 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-095 | 2,2',3,5',6-PeCB | 95 | 35 | 2018-10-31 MDL #1: 31.787; 2019-03-26 MDL #2: 35.654; 2019-03-26 MDL #3: 36.986; 2019-07-24 MDL #4: 42; 2019-07-31 MDL #5: 41.1; 2019-07-24 MDL #6: 38.6; 2019-07-31 MDL #7: 45.2; 2019-12-27 MDL #8: 27.8; 2019-12-28 MDL #9: 22.8; 2019-12-27 MDL #10: 31.6; 2019-12-27 MDL #11: 32.3; 2020-01-10 MDL #12: 25.8; 2020-01-14 MDL #13: 22.3; 2020-01-10 MDL #14: 33.3; 2020-01-14 MDL #15: 20.4 | 32.5085 | 92.8813 | 7.589 | 19.9173 | 2,2',3,5',6-PeCB | 95 | 35 | 19.9173 | P | P | P | P | P | P | P | P | 95 | - | 190 | 35 | 39.8346 | - | 59.7519 | 35 | 19.9173 | - | 79.6692 | 35 | 22.5909 | P | P | 66.3246 | 81 | 80 | 2.3739 | 81 | 80 | 2.6387 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-096 | 2,2',3,6,6'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.407; 2019-03-26 MDL #2: 7.893; 2019-03-26 MDL #3: 7.512; 2019-07-24 MDL #4: 10.5; 2019-07-31 MDL #5: 8.6; 2019-07-24 MDL #6: 7.63; 2019-07-31 MDL #7: 10.1; 2019-12-27 MDL #8: 9; 2019-12-28 MDL #9: 8.54; 2019-12-27 MDL #10: 7.95; 2019-12-27 MDL #11: 6.73; 2020-01-10 MDL #12: 6.8; 2020-01-14 MDL #13: 7.94; 2020-01-10 MDL #14: 7.16; 2020-01-14 MDL #15: 8.1 | 8.1908 | 81.908 | 1.0721 | 2.8138 | 2,2',3,6,6'-PeCB | 50 | 10 | 2.8138 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.6276 | - | 8.4414 | 10 | 2.8138 | - | 11.2551 | 10 | 3.1915 | P | P | 9.3699 | 82 | 81 | 2.3733 | 82 | 81 | 2.6379 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-099 | 2,2',4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.824; 2019-03-26 MDL #2: 12.363; 2019-03-26 MDL #3: 10.18; 2019-07-24 MDL #4: 14.4; 2019-07-31 MDL #5: 12; 2019-07-24 MDL #6: 10.4; 2019-07-31 MDL #7: 13.3; 2019-12-27 MDL #8: 14; 2019-12-28 MDL #9: 9.87; 2019-12-27 MDL #10: 12; 2019-12-27 MDL #11: 12.5; 2020-01-10 MDL #12: 10.7; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 14; 2020-01-14 MDL #15: 8.99 | 11.5885 | 115.8847 | 1.8406 | 4.8306 | 2,2',4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 4.8306 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 9.6611 | - | 14.4917 | 10 | 4.8306 | - | 19.3223 | 10 | 5.479 | P | P | 16.0858 | 83 | 82 | 2.3727 | 83 | 82 | 2.6371 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-103 | 2,2',4,5',6-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.506; 2019-03-26 MDL #2: 9.242; 2019-03-26 MDL #3: 9.522; 2019-07-24 MDL #4: 9.63; 2019-07-31 MDL #5: 8.63; 2019-07-24 MDL #6: 9.1; 2019-07-31 MDL #7: 12.1; 2019-12-27 MDL #8: 9.95; 2019-12-28 MDL #9: 9.54; 2019-12-27 MDL #10: 10.4; 2019-12-27 MDL #11: 10.6; 2020-01-10 MDL #12: 8.99; 2020-01-14 MDL #13: 9.13; 2020-01-10 MDL #14: 8.39; 2020-01-14 MDL #15: 9.73 | 9.564 | 95.64 | 0.94844 | 2.4892 | 2,2',4,5',6-PeCB | 50 | 10 | 2.4892 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.9784 | - | 7.4675 | 10 | 2.4892 | - | 9.9567 | 10 | 2.8233 | P | P | 8.289 | 84 | 83 | 2.3721 | 84 | 83 | 2.6364 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-104 | 2,2',4,6,6'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.851; 2019-03-26 MDL #2: 10.321; 2019-03-26 MDL #3: 10.096; 2019-07-24 MDL #4: 10.9; 2019-07-31 MDL #5: 11.2; 2019-07-24 MDL #6: 10.4; 2019-07-31 MDL #7: 10.5; 2019-12-27 MDL #8: 10.8; 2019-12-28 MDL #9: 10.4; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 10.8; 2020-01-10 MDL #12: 11.4; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 10.3; 2020-01-14 MDL #15: 10.1 | 10.5579 | 105.5787 | 0.44047 | 1.156 | 2,2',4,6,6'-PeCB | 50 | 10 | 1.156 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 2.312 | - | 3.4681 | 10 | 1.156 | - | 4.6241 | 10 | 1.3112 | P | P | 3.8496 | 85 | 84 | 2.3716 | 85 | 84 | 2.6356 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-105 | 2,3,3',4,4'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.543; 2019-03-26 MDL #2: 13.232; 2019-03-26 MDL #3: 14.077; 2019-07-24 MDL #4: 13; 2019-07-31 MDL #5: 13.6; 2019-07-24 MDL #6: 11.9; 2019-07-31 MDL #7: 13.7; 2019-12-27 MDL #8: 13.1; 2019-12-28 MDL #9: 11.7; 2019-12-27 MDL #10: 12.4; 2019-12-27 MDL #11: 14.1; 2020-01-10 MDL #12: 8.42; 2020-01-14 MDL #13: 11.1; 2020-01-10 MDL #14: 14.2; 2020-01-14 MDL #15: 12.5 | 12.3715 | 123.7147 | 1.8276 | 4.7964 | 2,3,3',4,4'-PeCB | 50 | 10 | 4.7964 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 9.5928 | - | 14.3892 | 10 | 4.7964 | - | 19.1856 | 10 | 5.4403 | P | P | 15.972 | 86 | 85 | 2.371 | 86 | 85 | 2.6349 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-106 | 2,3,3',4,5-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.079; 2019-03-26 MDL #2: 8.836; 2019-03-26 MDL #3: 9.782; 2019-07-24 MDL #4: 8.91; 2019-07-31 MDL #5: 9.91; 2019-07-24 MDL #6: 9.13; 2019-07-31 MDL #7: 10.3; 2019-12-27 MDL #8: 9.97; 2019-12-28 MDL #9: 11.8; 2019-12-27 MDL #10: 9.65; 2019-12-27 MDL #11: 10.2; 2020-01-10 MDL #12: 9.56; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.3; 2020-01-14 MDL #15: 8.96 | 9.6991 | 96.9913 | 0.86835 | 2.279 | 2,3,3',4,5-PeCB | 50 | 10 | 2.279 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.558 | - | 6.837 | 10 | 2.279 | - | 9.116 | 10 | 2.5849 | P | P | 7.5891 | 87 | 86 | 2.3705 | 87 | 86 | 2.6342 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-107 | (107/124) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 20.269; 2019-03-26 MDL #2: 20.7; 2019-03-26 MDL #3: 19.358; 2019-07-24 MDL #4: 18.2; 2019-07-31 MDL #5: 20.4; 2019-07-24 MDL #6: 17.7; 2019-07-31 MDL #7: 19; 2019-12-27 MDL #8: 19.7; 2019-12-28 MDL #9: 21.4; 2019-12-27 MDL #10: 21.6; 2019-12-27 MDL #11: 23.2; 2020-01-10 MDL #12: 19.3; 2020-01-14 MDL #13: 20.2; 2020-01-10 MDL #14: 19.7; 2020-01-14 MDL #15: 18 | 19.9151 | 99.5757 | 1.4645 | 3.8436 | (107/124) | 100 | 20 | 3.8436 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 7.6871 | - | 11.5307 | 20 | 3.8436 | - | 15.3743 | 20 | 4.3595 | P | P | 12.7991 | 88 | 87 | 2.37 | 88 | 87 | 2.6335 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-109 | 2,3,3',4,6-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.388; 2019-03-26 MDL #2: 8.976; 2019-03-26 MDL #3: 8.46; 2019-07-24 MDL #4: 9.07; 2019-07-31 MDL #5: 9.42; 2019-07-24 MDL #6: 8.18; 2019-07-31 MDL #7: 9.23; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 9.05; 2019-12-27 MDL #10: 8.53; 2019-12-27 MDL #11: 11.5; 2020-01-10 MDL #12: 9.85; 2020-01-14 MDL #13: 10.5; 2020-01-10 MDL #14: 9.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.2 | 9.4169 | 94.1693 | 0.99217 | 2.604 | 2,3,3',4,6-PeCB | 50 | 10 | 2.604 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.2079 | - | 7.8119 | 10 | 2.604 | - | 10.4158 | 10 | 2.9535 | P | P | 8.6712 | 89 | 88 | 2.3695 | 89 | 88 | 2.6328 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-110 | (110/115) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 21.445; 2019-03-26 MDL #2: 24.86; 2019-03-26 MDL #3: 27.775; 2019-07-24 MDL #4: 28.7; 2019-07-31 MDL #5: 30.4; 2019-07-24 MDL #6: 23.7; 2019-07-31 MDL #7: 29.6; 2019-12-27 MDL #8: 29.4; 2019-12-28 MDL #9: 24.3; 2019-12-27 MDL #10: 26.8; 2019-12-27 MDL #11: 30; 2020-01-10 MDL #12: 26.6; 2020-01-14 MDL #13: 22; 2020-01-10 MDL #14: 31; 2020-01-14 MDL #15: 22.3 | 26.592 | 132.96 | 3.284 | 8.6187 | (110/115) | 100 | 20 | 8.6187 | P | P | P | P | P | P | F | P | 100 | - | 200 | 20 | 17.2375 | - | 25.8562 | 20 | 8.6187 | - | 34.475 | 20 | 9.7757 | P | P | 28.7004 | 90 | 89 | 2.369 | 90 | 89 | 2.6322 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-111 | 2,3,3',5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.855; 2019-03-26 MDL #2: 10.221; 2019-03-26 MDL #3: 10.349; 2019-07-24 MDL #4: 10.8; 2019-07-31 MDL #5: 10.2; 2019-07-24 MDL #6: 8.94; 2019-07-31 MDL #7: 11.9; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 9.36; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 10.2; 2020-01-10 MDL #12: 9.89; 2020-01-14 MDL #13: 9.68; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.57 | 10.2577 | 102.5767 | 0.76943 | 2.0194 | 2,3,3',5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2.0194 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.0388 | - | 6.0581 | 10 | 2.0194 | - | 8.0775 | 10 | 2.2904 | P | P | 6.7245 | 91 | 90 | 2.3685 | 91 | 90 | 2.6316 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-112 | 2,3,3',5,6-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.27; 2019-03-26 MDL #2: 10.092; 2019-03-26 MDL #3: 9.779; 2019-07-24 MDL #4: 9.35; 2019-07-31 MDL #5: 10.5; 2019-07-24 MDL #6: 8.96; 2019-07-31 MDL #7: 12.4; 2019-12-27 MDL #8: 10.3; 2019-12-28 MDL #9: 11.4; 2019-12-27 MDL #10: 9.21; 2019-12-27 MDL #11: 11; 2020-01-10 MDL #12: 9.17; 2020-01-14 MDL #13: 9.26; 2020-01-10 MDL #14: 9.65; 2020-01-14 MDL #15: 10.3 | 9.9761 | 99.7607 | 1.0583 | 2.7774 | 2,3,3',5,6-PeCB | 50 | 10 | 2.7774 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.5548 | - | 8.3322 | 10 | 2.7774 | - | 11.1096 | 10 | 3.1502 | P | P | 9.2488 | 92 | 91 | 2.368 | 92 | 91 | 2.6309 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-114 | 2,3,4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 12.187; 2019-03-26 MDL #2: 11.627; 2019-03-26 MDL #3: 11.965; 2019-07-24 MDL #4: 12.9; 2019-07-31 MDL #5: 11.1; 2019-07-24 MDL #6: 10.2; 2019-07-31 MDL #7: 10.9; 2019-12-27 MDL #8: 9.35; 2019-12-28 MDL #9: 11.8; 2019-12-27 MDL #10: 11.9; 2019-12-27 MDL #11: 12; 2020-01-10 MDL #12: 10.4; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.7; 2020-01-14 MDL #15: 10.5 | 11.1753 | 111.7527 | 0.97193 | 2.5508 | 2,3,4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 2.5508 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.1017 | - | 7.6525 | 10 | 2.5508 | - | 10.2033 | 10 | 2.8932 | P | P | 8.4943 | 93 | 92 | 2.3676 | 93 | 92 | 2.6303 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-118 | 2,3',4,4',5-PeCB | 64 | 15.6 | 2018-10-31 MDL #1: 13.746; 2019-03-26 MDL #2: 14.335; 2019-03-26 MDL #3: 14.816; 2019-07-24 MDL #4: 13.3; 2019-07-31 MDL #5: 16.7; 2019-07-24 MDL #6: 12.2; 2019-07-31 MDL #7: 13.1; 2019-12-27 MDL #8: 14.7; 2019-12-28 MDL #9: 13.1; 2019-12-27 MDL #10: 14.2; 2019-12-27 MDL #11: 17.5; 2020-01-10 MDL #12: 15.7; 2020-01-14 MDL #13: 12.2; 2020-01-10 MDL #14: 16.8; 2020-01-14 MDL #15: 12.6 | 14.3331 | 91.8791 | 1.7014 | 4.4654 | 2,3',4,4',5-PeCB | 64 | 15.6 | 4.4654 | P | P | P | P | P | P | P | P | 64 | - | 128 | 15.6 | 8.9308 | - | 13.3962 | 15.6 | 4.4654 | - | 17.8616 | 15.6 | 5.0648 | P | P | 14.8698 | 94 | 93 | 2.3671 | 94 | 93 | 2.6297 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-120 | 2,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.768; 2019-03-26 MDL #2: 11.589; 2019-03-26 MDL #3: 10.28; 2019-07-24 MDL #4: 11.7; 2019-07-31 MDL #5: 11.3; 2019-07-24 MDL #6: 9.15; 2019-07-31 MDL #7: 11.9; 2019-12-27 MDL #8: 10.2; 2019-12-28 MDL #9: 10.9; 2019-12-27 MDL #10: 10.4; 2019-12-27 MDL #11: 10; 2020-01-10 MDL #12: 10.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 9.82; 2020-01-14 MDL #15: 9.59 | 10.4665 | 104.6647 | 0.82878 | 2.1751 | 2,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2.1751 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.3503 | - | 6.5254 | 10 | 2.1751 | - | 8.7005 | 10 | 2.4671 | P | P | 7.2432 | 95 | 94 | 2.3667 | 95 | 94 | 2.6292 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-121 | 2,3',4,5',6-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.965; 2019-03-26 MDL #2: 8.922; 2019-03-26 MDL #3: 10.009; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 10; 2019-07-24 MDL #6: 9.76; 2019-07-31 MDL #7: 10.9; 2019-12-27 MDL #8: 9.75; 2019-12-28 MDL #9: 10.5; 2019-12-27 MDL #10: 11; 2019-12-27 MDL #11: 9.96; 2020-01-10 MDL #12: 9.12; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.5; 2020-01-14 MDL #15: 8.44 | 9.8017 | 98.0173 | 0.86079 | 2.2591 | 2,3',4,5',6-PeCB | 50 | 10 | 2.2591 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.5183 | - | 6.7774 | 10 | 2.2591 | - | 9.0366 | 10 | 2.5624 | P | P | 7.523 | 96 | 95 | 2.3662 | 96 | 95 | 2.6286 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-122 | 2,3,3',4',5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.438; 2019-03-26 MDL #2: 10.133; 2019-03-26 MDL #3: 11.922; 2019-07-24 MDL #4: 8.11; 2019-07-31 MDL #5: 10.6; 2019-07-24 MDL #6: 8.71; 2019-07-31 MDL #7: 10.1; 2019-12-27 MDL #8: 9.32; 2019-12-28 MDL #9: 11.1; 2019-12-27 MDL #10: 9.62; 2019-12-27 MDL #11: 8.61; 2020-01-10 MDL #12: 10.3; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 10.4; 2020-01-14 MDL #15: 10.7 | 10.0109 | 100.1087 | 1.0002 | 2.6252 | 2,3,3',4',5'-PeCB | 50 | 10 | 2.6252 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.2503 | - | 7.8755 | 10 | 2.6252 | - | 10.5006 | 10 | 2.9775 | P | P | 8.7418 | 97 | 96 | 2.3658 | 97 | 96 | 2.628 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-123 | 2,3',4,4',5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 13.668; 2019-03-26 MDL #2: 13.235; 2019-03-26 MDL #3: 8.358; 2019-07-24 MDL #4: 12.2; 2019-07-31 MDL #5: 11.4; 2019-07-24 MDL #6: 8.92; 2019-07-31 MDL #7: 10.6; 2019-12-27 MDL #8: 10.8; 2019-12-28 MDL #9: 11.4; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 11.6; 2020-01-10 MDL #12: 9.44; 2020-01-14 MDL #13: 10; 2020-01-10 MDL #14: 9.59; 2020-01-14 MDL #15: 11.6 | 10.8941 | 108.9407 | 1.5003 | 3.9376 | 2,3',4,4',5'-PeCB | 50 | 10 | 3.9376 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 7.8752 | - | 11.8128 | 10 | 3.9376 | - | 15.7503 | 10 | 4.4661 | P | P | 13.1122 | 98 | 97 | 2.3654 | 98 | 97 | 2.6275 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-126 | 3,3',4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 12.514; 2019-03-26 MDL #2: 11.69; 2019-03-26 MDL #3: 11.549; 2019-07-24 MDL #4: 12.8; 2019-07-31 MDL #5: 11.1; 2019-07-24 MDL #6: 10.8; 2019-07-31 MDL #7: 12.4; 2019-12-27 MDL #8: 11.3; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.8; 2019-12-27 MDL #11: 10.6; 2020-01-10 MDL #12: 9.98; 2020-01-14 MDL #13: 10.4; 2020-01-10 MDL #14: 11.1; 2020-01-14 MDL #15: 11 | 11.2089 | 112.0887 | 0.85255 | 2.2375 | 3,3',4,4',5-PeCB | 50 | 10 | 2.2375 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.475 | - | 6.7125 | 10 | 2.2375 | - | 8.95 | 10 | 2.5379 | P | P | 7.4509 | 99 | 98 | 2.365 | 99 | 98 | 2.6269 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-127 | 3,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.84; 2019-03-26 MDL #2: 9.174; 2019-03-26 MDL #3: 9.754; 2019-07-24 MDL #4: 7.48; 2019-07-31 MDL #5: 10.7; 2019-07-24 MDL #6: 9.21; 2019-07-31 MDL #7: 9.45; 2019-12-27 MDL #8: 8.66; 2019-12-28 MDL #9: 10.8; 2019-12-27 MDL #10: 9.74; 2019-12-27 MDL #11: 9.74; 2020-01-10 MDL #12: 10.3; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 9.5; 2020-01-14 MDL #15: 10.2 | 9.6099 | 96.0987 | 0.88168 | 2.314 | 3,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 10 | 2.314 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.628 | - | 6.9419 | 10 | 2.314 | - | 9.2559 | 10 | 2.6246 | P | P | 7.7056 | 100 | 99 | 2.3646 | 100 | 99 | 2.6264 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-128 | (128/166) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 20.514; 2019-03-26 MDL #2: 21.516; 2019-03-26 MDL #3: 21.798; 2019-07-24 MDL #4: 18.6; 2019-07-31 MDL #5: 21.2; 2019-07-24 MDL #6: 19.3; 2019-07-31 MDL #7: 19.3; 2019-12-27 MDL #8: 21.2; 2019-12-28 MDL #9: 17.7; 2019-12-27 MDL #10: 20.5; 2019-12-27 MDL #11: 19.8; 2020-01-10 MDL #12: 21.5; 2020-01-14 MDL #13: 20.5; 2020-01-10 MDL #14: 23.9; 2020-01-14 MDL #15: 19.7 | 20.4685 | 102.3427 | 1.5048 | 3.9494 | (128/166) | 100 | 20 | 3.9494 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 7.8988 | - | 11.8481 | 20 | 3.9494 | - | 15.7975 | 20 | 4.4795 | P | P | 13.1514 | 101 | 100 | 2.3642 | 101 | 100 | 2.6259 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-129 | (129/138/163) | 150 | 30 | 2018-10-31 MDL #1: 34.935; 2019-03-26 MDL #2: 39.026; 2019-03-26 MDL #3: 40.94; 2019-07-24 MDL #4: 29.9; 2019-07-31 MDL #5: 33.5; 2019-07-24 MDL #6: 31.4; 2019-07-31 MDL #7: 32.3; 2019-12-27 MDL #8: 37.2; 2019-12-28 MDL #9: 32; 2019-12-27 MDL #10: 33.1; 2019-12-27 MDL #11: 36.4; 2020-01-10 MDL #12: 34.7; 2020-01-14 MDL #13: 32.2; 2020-01-10 MDL #14: 38.3; 2020-01-14 MDL #15: 30.1 | 34.4001 | 114.6669 | 3.3471 | 8.7846 | (129/138/163) | 150 | 30 | 8.7846 | P | P | P | P | P | P | P | P | 150 | - | 300 | 30 | 17.5692 | - | 26.3538 | 30 | 8.7846 | - | 35.1384 | 30 | 9.9638 | P | P | 29.2527 | 102 | 101 | 2.3638 | 102 | 101 | 2.6254 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-130 | 2,2',3,3',4,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.42; 2019-03-26 MDL #2: 10.964; 2019-03-26 MDL #3: 12.248; 2019-07-24 MDL #4: 8.85; 2019-07-31 MDL #5: 9.7; 2019-07-24 MDL #6: 9.37; 2019-07-31 MDL #7: 10.3; 2019-12-27 MDL #8: 9.2; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 10.9; 2020-01-10 MDL #12: 10.9; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 12.7; 2020-01-14 MDL #15: 8.66 | 10.2608 | 102.608 | 1.1592 | 3.0424 | 2,2',3,3',4,5'-HxCB | 50 | 10 | 3.0424 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.0849 | - | 9.1273 | 10 | 3.0424 | - | 12.1698 | 10 | 3.4508 | P | P | 10.1313 | 103 | 102 | 2.3635 | 103 | 102 | 2.6249 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-131 | 2,2',3,3',4,6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.23; 2019-03-26 MDL #2: 11.302; 2019-03-26 MDL #3: 10.788; 2019-07-24 MDL #4: 8.94; 2019-07-31 MDL #5: 10.8; 2019-07-24 MDL #6: 10.7; 2019-07-31 MDL #7: 11.5; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 9.87; 2019-12-27 MDL #10: 9.14; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 10; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 11.4; 2020-01-14 MDL #15: 8.1 | 10.398 | 103.98 | 1.0108 | 2.6528 | 2,2',3,3',4,6-HxCB | 50 | 10 | 2.6528 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.3055 | - | 7.9583 | 10 | 2.6528 | - | 10.611 | 10 | 3.0089 | P | P | 8.8337 | 104 | 103 | 2.3631 | 104 | 103 | 2.6244 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-132 | 2,2',3,3',4,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 13.051; 2019-03-26 MDL #2: 10.94; 2019-03-26 MDL #3: 14.256; 2019-07-24 MDL #4: 9.85; 2019-07-31 MDL #5: 11.7; 2019-07-24 MDL #6: 11.4; 2019-07-31 MDL #7: 12.6; 2019-12-27 MDL #8: 11.8; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 11.9; 2019-12-27 MDL #11: 12.8; 2020-01-10 MDL #12: 12.6; 2020-01-14 MDL #13: 11.9; 2020-01-10 MDL #14: 14.9; 2020-01-14 MDL #15: 9.58 | 11.9651 | 119.6513 | 1.4952 | 3.9241 | 2,2',3,3',4,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.9241 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 7.8483 | - | 11.7724 | 10 | 3.9241 | - | 15.6965 | 10 | 4.4509 | P | P | 13.0674 | 105 | 104 | 2.3627 | 105 | 104 | 2.624 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-133 | 2,2',3,3',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.491; 2019-03-26 MDL #2: 7.76; 2019-03-26 MDL #3: 10.426; 2019-07-24 MDL #4: 8.47; 2019-07-31 MDL #5: 10.7; 2019-07-24 MDL #6: 10.1; 2019-07-31 MDL #7: 11.1; 2019-12-27 MDL #8: 10.9; 2019-12-28 MDL #9: 9.29; 2019-12-27 MDL #10: 9.16; 2019-12-27 MDL #11: 9.65; 2020-01-10 MDL #12: 9.74; 2020-01-14 MDL #13: 9.23; 2020-01-10 MDL #14: 11; 2020-01-14 MDL #15: 8.95 | 9.8645 | 98.6447 | 1.0725 | 2.8147 | 2,2',3,3',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2.8147 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.6294 | - | 8.4441 | 10 | 2.8147 | - | 11.2588 | 10 | 3.1925 | P | P | 9.373 | 106 | 105 | 2.3624 | 106 | 105 | 2.6235 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-134 | (134/143) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 22.279; 2019-03-26 MDL #2: 21.865; 2019-03-26 MDL #3: 21.495; 2019-07-24 MDL #4: 18.5; 2019-07-31 MDL #5: 21.3; 2019-07-24 MDL #6: 21.1; 2019-07-31 MDL #7: 22.7; 2019-12-27 MDL #8: 23.3; 2019-12-28 MDL #9: 19.7; 2019-12-27 MDL #10: 22.1; 2019-12-27 MDL #11: 22.6; 2020-01-10 MDL #12: 20.8; 2020-01-14 MDL #13: 20.1; 2020-01-10 MDL #14: 22.2; 2020-01-14 MDL #15: 16.8 | 21.1226 | 105.613 | 1.7387 | 4.5632 | (134/143) | 100 | 20 | 4.5632 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 9.1265 | - | 13.6897 | 20 | 4.5632 | - | 18.253 | 20 | 5.1758 | P | P | 15.1956 | 107 | 106 | 2.362 | 107 | 106 | 2.623 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-135 | (135/151) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 22.69; 2019-03-26 MDL #2: 26.306; 2019-03-26 MDL #3: 26.599; 2019-07-24 MDL #4: 26.9; 2019-07-31 MDL #5: 22.9; 2019-07-24 MDL #6: 21.4; 2019-07-31 MDL #7: 27.6; 2019-12-27 MDL #8: 23.3; 2019-12-28 MDL #9: 19.9; 2019-12-27 MDL #10: 21; 2019-12-27 MDL #11: 21.1; 2020-01-10 MDL #12: 22.4; 2020-01-14 MDL #13: 20.8; 2020-01-10 MDL #14: 25.7; 2020-01-14 MDL #15: 19 | 23.173 | 115.865 | 2.7809 | 7.2985 | (135/151) | 100 | 20 | 7.2985 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 14.5971 | - | 21.8956 | 20 | 7.2985 | - | 29.1941 | 20 | 8.2783 | P | P | 24.3041 | 108 | 107 | 2.3617 | 108 | 107 | 2.6225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-136 | 2,2',3,3',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.931; 2019-03-26 MDL #2: 10.339; 2019-03-26 MDL #3: 12.882; 2019-07-24 MDL #4: 12.5; 2019-07-31 MDL #5: 11.4; 2019-07-24 MDL #6: 10.9; 2019-07-31 MDL #7: 13.4; 2019-12-27 MDL #8: 11.8; 2019-12-28 MDL #9: 9.38; 2019-12-27 MDL #10: 9.94; 2019-12-27 MDL #11: 9.83; 2020-01-10 MDL #12: 10.7; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 12.4; 2020-01-14 MDL #15: 8.55 | 10.9368 | 109.368 | 1.4107 | 3.7024 | 2,2',3,3',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.7024 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 7.4048 | - | 11.1072 | 10 | 3.7024 | - | 14.8095 | 10 | 4.1994 | P | P | 12.3289 | 109 | 108 | 2.3614 | 109 | 108 | 2.6221 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-137 | 2,2',3,4,4',5-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.123; 2019-03-26 MDL #2: 9.583; 2019-03-26 MDL #3: 9.17; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.1; 2019-07-24 MDL #6: 8.88; 2019-07-31 MDL #7: 11.6; 2019-12-27 MDL #8: 11.5; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 11.8; 2019-12-27 MDL #11: 11.2; 2020-01-10 MDL #12: 11.8; 2020-01-14 MDL #13: 10.5; 2020-01-10 MDL #14: 9.32; 2020-01-14 MDL #15: 10.6 | 10.3584 | 103.584 | 1.0279 | 2.6977 | 2,2',3,4,4',5-HxCB | 50 | 10 | 2.6977 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.3954 | - | 8.0931 | 10 | 2.6977 | - | 10.7908 | 10 | 3.0598 | P | P | 8.9834 | 110 | 109 | 2.3611 | 110 | 109 | 2.6217 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-139 | (139/140) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 18.804; 2019-03-26 MDL #2: 21.388; 2019-03-26 MDL #3: 18.831; 2019-07-24 MDL #4: 15.7; 2019-07-31 MDL #5: 20; 2019-07-24 MDL #6: 18; 2019-07-31 MDL #7: 20.3; 2019-12-27 MDL #8: 20.3; 2019-12-28 MDL #9: 18.9; 2019-12-27 MDL #10: 18.4; 2019-12-27 MDL #11: 19.8; 2020-01-10 MDL #12: 18.3; 2020-01-14 MDL #13: 18.2; 2020-01-10 MDL #14: 22; 2020-01-14 MDL #15: 15.8 | 18.9815 | 94.9077 | 1.761 | 4.6217 | (139/140) | 100 | 20 | 4.6217 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 9.2434 | - | 13.865 | 20 | 4.6217 | - | 18.4867 | 20 | 5.2421 | P | P | 15.3902 | 111 | 110 | 2.3607 | 111 | 110 | 2.6212 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-141 | 2,2',3,4,5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.035; 2019-03-26 MDL #2: 11.328; 2019-03-26 MDL #3: 12.488; 2019-07-24 MDL #4: 8.15; 2019-07-31 MDL #5: 10.6; 2019-07-24 MDL #6: 9.42; 2019-07-31 MDL #7: 11.5; 2019-12-27 MDL #8: 9.62; 2019-12-28 MDL #9: 11.4; 2019-12-27 MDL #10: 10.7; 2019-12-27 MDL #11: 10.2; 2020-01-10 MDL #12: 10.6; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 12; 2020-01-14 MDL #15: 9.47 | 10.6074 | 106.074 | 1.1179 | 2.9339 | 2,2',3,4,5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2.9339 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.8677 | - | 8.8016 | 10 | 2.9339 | - | 11.7355 | 10 | 3.3277 | P | P | 9.7698 | 112 | 111 | 2.3604 | 112 | 111 | 2.6208 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-142 | 2,2',3,4,5,6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.397; 2019-03-26 MDL #2: 8.668; 2019-03-26 MDL #3: 10.456; 2019-07-24 MDL #4: 10; 2019-07-31 MDL #5: 10.4; 2019-07-24 MDL #6: 10.2; 2019-07-31 MDL #7: 10.8; 2019-12-27 MDL #8: 7.56; 2019-12-28 MDL #9: 9.67; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 9.69; 2020-01-10 MDL #12: 10.4; 2020-01-14 MDL #13: 9.8; 2020-01-10 MDL #14: 10.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.08 | 9.9414 | 99.414 | 0.94216 | 2.4727 | 2,2',3,4,5,6-HxCB | 50 | 10 | 2.4727 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.9454 | - | 7.4181 | 10 | 2.4727 | - | 9.8908 | 10 | 2.8046 | P | P | 8.2341 | 113 | 112 | 2.3601 | 113 | 112 | 2.6204 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-144 | 2,2',3,4,5',6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.324; 2019-03-26 MDL #2: 11.262; 2019-03-26 MDL #3: 11.93; 2019-07-24 MDL #4: 12.4; 2019-07-31 MDL #5: 11.4; 2019-07-24 MDL #6: 9.33; 2019-07-31 MDL #7: 13.1; 2019-12-27 MDL #8: 10.2; 2019-12-28 MDL #9: 10.8; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 10.6; 2020-01-10 MDL #12: 11.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 11.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.76 | 11.0537 | 110.5373 | 0.97694 | 2.564 | 2,2',3,4,5',6-HxCB | 50 | 10 | 2.564 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.1279 | - | 7.6919 | 10 | 2.564 | - | 10.2559 | 10 | 2.9081 | P | P | 8.538 | 114 | 113 | 2.3598 | 114 | 113 | 2.62 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-145 | 2,2',3,4,6,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.038; 2019-03-26 MDL #2: 9.489; 2019-03-26 MDL #3: 9.996; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 9.74; 2019-07-24 MDL #6: 9.35; 2019-07-31 MDL #7: 11.8; 2019-12-27 MDL #8: 9.17; 2019-12-28 MDL #9: 9.77; 2019-12-27 MDL #10: 9.64; 2019-12-27 MDL #11: 8.61; 2020-01-10 MDL #12: 8.51; 2020-01-14 MDL #13: 9.01; 2020-01-10 MDL #14: 9.64; 2020-01-14 MDL #15: 7.93 | 9.3995 | 93.9953 | 1.1791 | 3.0946 | 2,2',3,4,6,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.0946 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.1892 | - | 9.2838 | 10 | 3.0946 | - | 12.3784 | 10 | 3.51 | P | P | 10.305 | 115 | 114 | 2.3595 | 115 | 114 | 2.6196 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-146 | 2,2',3,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.971; 2019-03-26 MDL #2: 9.473; 2019-03-26 MDL #3: 10.309; 2019-07-24 MDL #4: 8.91; 2019-07-31 MDL #5: 10.6; 2019-07-24 MDL #6: 9.87; 2019-07-31 MDL #7: 10.8; 2019-12-27 MDL #8: 8.88; 2019-12-28 MDL #9: 8.47; 2019-12-27 MDL #10: 8.09; 2019-12-27 MDL #11: 8.78; 2020-01-10 MDL #12: 10.2; 2020-01-14 MDL #13: 9.36; 2020-01-10 MDL #14: 10.4; 2020-01-14 MDL #15: 8.2 | 9.4875 | 94.8753 | 0.89527 | 2.3496 | 2,2',3,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2.3496 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.6993 | - | 7.0489 | 10 | 2.3496 | - | 9.3985 | 10 | 2.665 | P | P | 7.8243 | 116 | 115 | 2.3592 | 116 | 115 | 2.6192 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-147 | (147/149) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 20.689; 2019-03-26 MDL #2: 25.854; 2019-03-26 MDL #3: 23.984; 2019-07-24 MDL #4: 19.9; 2019-07-31 MDL #5: 25.7; 2019-07-24 MDL #6: 23; 2019-07-31 MDL #7: 25.8; 2019-12-27 MDL #8: 24; 2019-12-28 MDL #9: 19.3; 2019-12-27 MDL #10: 24.3; 2019-12-27 MDL #11: 25.9; 2020-01-10 MDL #12: 22.8; 2020-01-14 MDL #13: 20.5; 2020-01-10 MDL #14: 27.5; 2020-01-14 MDL #15: 16.9 | 23.0751 | 115.3757 | 3.0196 | 7.9249 | (147/149) | 100 | 20 | 7.9249 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 15.8497 | - | 23.7746 | 20 | 7.9249 | - | 31.6995 | 20 | 8.9887 | P | P | 26.3898 | 117 | 116 | 2.3589 | 117 | 116 | 2.6189 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-148 | 2,2',3,4',5,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.549; 2019-03-26 MDL #2: 10.571; 2019-03-26 MDL #3: 11.079; 2019-07-24 MDL #4: 12; 2019-07-31 MDL #5: 10.6; 2019-07-24 MDL #6: 9.65; 2019-07-31 MDL #7: 12.8; 2019-12-27 MDL #8: 9.62; 2019-12-28 MDL #9: 10.4; 2019-12-27 MDL #10: 9.41; 2019-12-27 MDL #11: 9.17; 2020-01-10 MDL #12: 9.36; 2020-01-14 MDL #13: 9.19; 2020-01-10 MDL #14: 9.98; 2020-01-14 MDL #15: 8.34 | 10.1813 | 101.8127 | 1.1583 | 3.0401 | 2,2',3,4',5,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.0401 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.0801 | - | 9.1202 | 10 | 3.0401 | - | 12.1602 | 10 | 3.4481 | P | P | 10.1234 | 118 | 117 | 2.3586 | 118 | 117 | 2.6185 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-150 | 2,2',3,4',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.685; 2019-03-26 MDL #2: 9.535; 2019-03-26 MDL #3: 11.567; 2019-07-24 MDL #4: 11.3; 2019-07-31 MDL #5: 9.76; 2019-07-24 MDL #6: 9.38; 2019-07-31 MDL #7: 12.4; 2019-12-27 MDL #8: 11.1; 2019-12-28 MDL #9: 9.22; 2019-12-27 MDL #10: 9.51; 2019-12-27 MDL #11: 8.8; 2020-01-10 MDL #12: 8.48; 2020-01-14 MDL #13: 9.26; 2020-01-10 MDL #14: 10; 2020-01-14 MDL #15: 7.99 | 9.7991 | 97.9913 | 1.256 | 3.2963 | 2,2',3,4',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.2963 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.5926 | - | 9.8889 | 10 | 3.2963 | - | 13.1851 | 10 | 3.7388 | P | P | 10.9766 | 119 | 118 | 2.3583 | 119 | 118 | 2.6181 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-152 | 2,2',3,5,6,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 7.76; 2019-03-26 MDL #2: 10.238; 2019-03-26 MDL #3: 10.673; 2019-07-24 MDL #4: 10.8; 2019-07-31 MDL #5: 9.43; 2019-07-24 MDL #6: 10.1; 2019-07-31 MDL #7: 13; 2019-12-27 MDL #8: 10.3; 2019-12-28 MDL #9: 9.46; 2019-12-27 MDL #10: 9.31; 2019-12-27 MDL #11: 8.95; 2020-01-10 MDL #12: 8.36; 2020-01-14 MDL #13: 9.2; 2020-01-10 MDL #14: 10.4; 2020-01-14 MDL #15: 8.27 | 9.7501 | 97.5007 | 1.282 | 3.3645 | 2,2',3,5,6,6'-HxCB | 50 | 10 | 3.3645 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.729 | - | 10.0935 | 10 | 3.3645 | - | 13.458 | 10 | 3.8161 | P | P | 11.2038 | 120 | 119 | 2.3581 | 120 | 119 | 2.6178 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-153 | (153/168) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 21.029; 2019-03-26 MDL #2: 25.553; 2019-03-26 MDL #3: 25.444; 2019-07-24 MDL #4: 20.4; 2019-07-31 MDL #5: 26.9; 2019-07-24 MDL #6: 22.9; 2019-07-31 MDL #7: 24.6; 2019-12-27 MDL #8: 23.6; 2019-12-28 MDL #9: 22.5; 2019-12-27 MDL #10: 21.3; 2019-12-27 MDL #11: 22.4; 2020-01-10 MDL #12: 23.8; 2020-01-14 MDL #13: 21.4; 2020-01-10 MDL #14: 27.1; 2020-01-14 MDL #15: 18.2 | 23.1417 | 115.7087 | 2.5003 | 6.5622 | (153/168) | 100 | 20 | 6.5622 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 13.1243 | - | 19.6865 | 20 | 6.5622 | - | 26.2487 | 20 | 7.443 | P | P | 21.852 | 121 | 120 | 2.3578 | 121 | 120 | 2.6174 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-154 | 2,2',4,4',5,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.164; 2019-03-26 MDL #2: 9.817; 2019-03-26 MDL #3: 10.395; 2019-07-24 MDL #4: 11.8; 2019-07-31 MDL #5: 9.16; 2019-07-24 MDL #6: 9.55; 2019-07-31 MDL #7: 11; 2019-12-27 MDL #8: 10.2; 2019-12-28 MDL #9: 9.28; 2019-12-27 MDL #10: 8.13; 2019-12-27 MDL #11: 8.04; 2020-01-10 MDL #12: 9.47; 2020-01-14 MDL #13: 8.24; 2020-01-10 MDL #14: 10.2; 2020-01-14 MDL #15: 8.27 | 9.5811 | 95.8107 | 1.1032 | 2.8955 | 2,2',4,4',5,6'-HxCB | 50 | 10 | 2.8955 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.791 | - | 8.6864 | 10 | 2.8955 | - | 11.5819 | 10 | 3.2842 | P | P | 9.6419 | 122 | 121 | 2.3576 | 122 | 121 | 2.6171 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-155 | 2,2',4,4',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.951; 2019-03-26 MDL #2: 9.535; 2019-03-26 MDL #3: 9.916; 2019-07-24 MDL #4: 11; 2019-07-31 MDL #5: 11.9; 2019-07-24 MDL #6: 9.79; 2019-07-31 MDL #7: 10.5; 2019-12-27 MDL #8: 9.61; 2019-12-28 MDL #9: 9.72; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 10.4; 2020-01-10 MDL #12: 10.2; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 11; 2020-01-14 MDL #15: 10.7 | 10.3215 | 103.2147 | 0.64144 | 1.6834 | 2,2',4,4',6,6'-HxCB | 50 | 10 | 1.6834 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.3669 | - | 5.0503 | 10 | 1.6834 | - | 6.7338 | 10 | 1.9094 | P | P | 5.6059 | 123 | 122 | 2.3573 | 123 | 122 | 2.6168 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-156 | (156/157) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 24.604; 2019-03-26 MDL #2: 26.4; 2019-03-26 MDL #3: 25.069; 2019-07-24 MDL #4: 24; 2019-07-31 MDL #5: 23.2; 2019-07-24 MDL #6: 20.6; 2019-07-31 MDL #7: 22.5; 2019-12-27 MDL #8: 24.3; 2019-12-28 MDL #9: 23; 2019-12-27 MDL #10: 21.6; 2019-12-27 MDL #11: 23.1; 2020-01-10 MDL #12: 21.8; 2020-01-14 MDL #13: 20.6; 2020-01-10 MDL #14: 24; 2020-01-14 MDL #15: 21 | 23.0515 | 115.2577 | 1.7172 | 4.5068 | (156/157) | 100 | 20 | 4.5068 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 9.0137 | - | 13.5205 | 20 | 4.5068 | - | 18.0274 | 20 | 5.1118 | P | P | 15.0078 | 124 | 123 | 2.3571 | 124 | 123 | 2.6164 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-158 | 2,3,3',4,4',6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.926; 2019-03-26 MDL #2: 11.024; 2019-03-26 MDL #3: 11.664; 2019-07-24 MDL #4: 9.45; 2019-07-31 MDL #5: 11; 2019-07-24 MDL #6: 9.89; 2019-07-31 MDL #7: 9.82; 2019-12-27 MDL #8: 11.9; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.4; 2019-12-27 MDL #11: 9.65; 2020-01-10 MDL #12: 11.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 11; 2020-01-14 MDL #15: 9.34 | 10.4909 | 104.9093 | 0.80021 | 2.1002 | 2,3,3',4,4',6-HxCB | 50 | 10 | 2.1002 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.2003 | - | 6.3005 | 10 | 2.1002 | - | 8.4007 | 10 | 2.3821 | P | P | 6.9935 | 125 | 124 | 2.3568 | 125 | 124 | 2.6161 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-159 | 2,3,3',4,5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.113; 2019-03-26 MDL #2: 11.142; 2019-03-26 MDL #3: 10.622; 2019-07-24 MDL #4: 6.92; 2019-07-31 MDL #5: 10.2; 2019-07-24 MDL #6: 9.28; 2019-07-31 MDL #7: 9.15; 2019-12-27 MDL #8: 8.96; 2019-12-28 MDL #9: 9.6; 2019-12-27 MDL #10: 11.3; 2019-12-27 MDL #11: 10.9; 2020-01-10 MDL #12: 10.4; 2020-01-14 MDL #13: 9.78; 2020-01-10 MDL #14: 9.56; 2020-01-14 MDL #15: 10.8 | 9.9818 | 99.818 | 1.1488 | 3.015 | 2,3,3',4,5,5'-HxCB | 50 | 10 | 3.015 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.0299 | - | 9.0449 | 10 | 3.015 | - | 12.0599 | 10 | 3.4197 | P | P | 10.0399 | 126 | 125 | 2.3565 | 126 | 125 | 2.6158 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-160 | 2,3,3',4,5,6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.244; 2019-03-26 MDL #2: 9.657; 2019-03-26 MDL #3: 10.188; 2019-07-24 MDL #4: 9.41; 2019-07-31 MDL #5: 11; 2019-07-24 MDL #6: 8.77; 2019-07-31 MDL #7: 9.74; 2019-12-27 MDL #8: 8.84; 2019-12-28 MDL #9: 11.2; 2019-12-27 MDL #10: 10.1; 2019-12-27 MDL #11: 10.3; 2020-01-10 MDL #12: 10.7; 2020-01-14 MDL #13: 8.86; 2020-01-10 MDL #14: 10.6; 2020-01-14 MDL #15: 9.25 | 9.8573 | 98.5727 | 0.79934 | 2.0979 | 2,3,3',4,5,6-HxCB | 50 | 10 | 2.0979 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.1957 | - | 6.2936 | 10 | 2.0979 | - | 8.3915 | 10 | 2.3795 | P | P | 6.9859 | 127 | 126 | 2.3563 | 127 | 126 | 2.6154 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-161 | 2,3,3',4,5',6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.706; 2019-03-26 MDL #2: 9.171; 2019-03-26 MDL #3: 10.038; 2019-07-24 MDL #4: 7.81; 2019-07-31 MDL #5: 10.2; 2019-07-24 MDL #6: 9.62; 2019-07-31 MDL #7: 9.67; 2019-12-27 MDL #8: 11.6; 2019-12-28 MDL #9: 11.1; 2019-12-27 MDL #10: 10; 2019-12-27 MDL #11: 8.36; 2020-01-10 MDL #12: 10.2; 2020-01-14 MDL #13: 9.95; 2020-01-10 MDL #14: 12.5; 2020-01-14 MDL #15: 9.31 | 10.0157 | 100.1567 | 1.1802 | 3.0975 | 2,3,3',4,5',6-HxCB | 50 | 10 | 3.0975 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.195 | - | 9.2925 | 10 | 3.0975 | - | 12.39 | 10 | 3.5133 | P | P | 10.3147 | 128 | 127 | 2.3561 | 128 | 127 | 2.6151 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-162 | 2,3,3',4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.462; 2019-03-26 MDL #2: 9.893; 2019-03-26 MDL #3: 11.859; 2019-07-24 MDL #4: 8.33; 2019-07-31 MDL #5: 10.3; 2019-07-24 MDL #6: 8.79; 2019-07-31 MDL #7: 8.96; 2019-12-27 MDL #8: 9.67; 2019-12-28 MDL #9: 9.45; 2019-12-27 MDL #10: 10.8; 2019-12-27 MDL #11: 10.4; 2020-01-10 MDL #12: 11; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 9.88; 2020-01-14 MDL #15: 10.6 | 10.0463 | 100.4627 | 0.91609 | 2.4043 | 2,3,3',4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2.4043 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.8086 | - | 7.2128 | 10 | 2.4043 | - | 9.6171 | 10 | 2.727 | P | P | 8.0062 | 129 | 128 | 2.3559 | 129 | 128 | 2.6148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-164 | 2,3,3',4',5',6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.207; 2019-03-26 MDL #2: 10.098; 2019-03-26 MDL #3: 9.762; 2019-07-24 MDL #4: 8.27; 2019-07-31 MDL #5: 11.2; 2019-07-24 MDL #6: 10.2; 2019-07-31 MDL #7: 9.42; 2019-12-27 MDL #8: 7.88; 2019-12-28 MDL #9: 9.33; 2019-12-27 MDL #10: 9.47; 2019-12-27 MDL #11: 9.54; 2020-01-10 MDL #12: 9.56; 2020-01-14 MDL #13: 9.77; 2020-01-10 MDL #14: 11.3; 2020-01-14 MDL #15: 8.71 | 9.6478 | 96.478 | 0.92944 | 2.4393 | 2,3,3',4',5',6-HxCB | 50 | 10 | 2.4393 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.8787 | - | 7.318 | 10 | 2.4393 | - | 9.7573 | 10 | 2.7668 | P | P | 8.123 | 130 | 129 | 2.3556 | 130 | 129 | 2.6145 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-165 | 2,3,3',5,5',6-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.205; 2019-03-26 MDL #2: 9.205; 2019-03-26 MDL #3: 10.429; 2019-07-24 MDL #4: 7.52; 2019-07-31 MDL #5: 9.75; 2019-07-24 MDL #6: 9.3; 2019-07-31 MDL #7: 10.3; 2019-12-27 MDL #8: 10.7; 2019-12-28 MDL #9: 9.37; 2019-12-27 MDL #10: 9.74; 2019-12-27 MDL #11: 8.28; 2020-01-10 MDL #12: 10; 2020-01-14 MDL #13: 9.16; 2020-01-10 MDL #14: 10.6; 2020-01-14 MDL #15: 8.08 | 9.5093 | 95.0927 | 0.95258 | 2.5 | 2,3,3',5,5',6-HxCB | 50 | 10 | 2.5 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.0001 | - | 7.5001 | 10 | 2.5 | - | 10.0001 | 10 | 2.8356 | P | P | 8.3251 | 131 | 130 | 2.3554 | 131 | 130 | 2.6142 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-167 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.351; 2019-03-26 MDL #2: 12.908; 2019-03-26 MDL #3: 13.119; 2019-07-24 MDL #4: 12.7; 2019-07-31 MDL #5: 11.8; 2019-07-24 MDL #6: 10.4; 2019-07-31 MDL #7: 10.9; 2019-12-27 MDL #8: 11.9; 2019-12-28 MDL #9: 10.9; 2019-12-27 MDL #10: 10.7; 2019-12-27 MDL #11: 10.9; 2020-01-10 MDL #12: 10.8; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 10.9; 2020-01-14 MDL #15: 10.4 | 11.2852 | 112.852 | 0.95326 | 2.5018 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2.5018 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.0036 | - | 7.5055 | 10 | 2.5018 | - | 10.0073 | 10 | 2.8377 | P | P | 8.3311 | 132 | 131 | 2.3552 | 132 | 131 | 2.6139 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-169 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.474; 2019-03-26 MDL #2: 10.423; 2019-03-26 MDL #3: 12.697; 2019-07-24 MDL #4: 16.2; 2019-07-31 MDL #5: 11.9; 2019-07-24 MDL #6: 10.6; 2019-07-31 MDL #7: 11.5; 2019-12-27 MDL #8: 9.92; 2019-12-28 MDL #9: 11.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.5; 2019-12-27 MDL #11: 10.4; 2020-01-10 MDL #12: 10.2; 2020-01-14 MDL #13: 10.7; 2020-01-10 MDL #14: 11; 2020-01-14 MDL #15: 10.3 | 11.2609 | 112.6093 | 1.5511 | 4.0708 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 10 | 4.0708 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 8.1417 | - | 12.2125 | 10 | 4.0708 | - | 16.2834 | 10 | 4.6173 | P | P | 13.5559 | 133 | 132 | 2.3549 | 133 | 132 | 2.6136 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-170 | 2,2',3,3',4,4',5-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.999; 2019-03-26 MDL #2: 13.618; 2019-03-26 MDL #3: 14.397; 2019-07-24 MDL #4: 7.87; 2019-07-31 MDL #5: 12.9; 2019-07-24 MDL #6: 9; 2019-07-31 MDL #7: 9.65; 2019-12-27 MDL #8: 10.7; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 12.4; 2019-12-27 MDL #11: 11.1; 2020-01-10 MDL #12: 12.1; 2020-01-14 MDL #13: 10.5; 2020-01-10 MDL #14: 11.4; 2020-01-14 MDL #15: 12.2 | 11.2689 | 112.6893 | 1.7382 | 4.5619 | 2,2',3,3',4,4',5-HpCB | 50 | 10 | 4.5619 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 9.1237 | - | 13.6856 | 10 | 4.5619 | - | 18.2475 | 10 | 5.1742 | P | P | 15.191 | 134 | 133 | 2.3547 | 134 | 133 | 2.6133 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-171 | (171/173) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 19.948; 2019-03-26 MDL #2: 22.662; 2019-03-26 MDL #3: 20.493; 2019-07-24 MDL #4: 15.8; 2019-07-31 MDL #5: 20.4; 2019-07-24 MDL #6: 19.7; 2019-07-31 MDL #7: 18.8; 2019-12-27 MDL #8: 18.3; 2019-12-28 MDL #9: 20.6; 2019-12-27 MDL #10: 21.3; 2019-12-27 MDL #11: 21.1; 2020-01-10 MDL #12: 21.5; 2020-01-14 MDL #13: 20; 2020-01-10 MDL #14: 19.7; 2020-01-14 MDL #15: 18.4 | 19.9135 | 99.5677 | 1.6388 | 4.3011 | (171/173) | 100 | 20 | 4.3011 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 8.6021 | - | 12.9032 | 20 | 4.3011 | - | 17.2042 | 20 | 4.8784 | P | P | 14.3225 | 135 | 134 | 2.3545 | 135 | 134 | 2.613 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-172 | 2,2',3,3',4,5,5'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 13.509; 2019-03-26 MDL #2: 10.169; 2019-03-26 MDL #3: 10.758; 2019-07-24 MDL #4: 9.02; 2019-07-31 MDL #5: 11; 2019-07-24 MDL #6: 10.2; 2019-07-31 MDL #7: 9.53; 2019-12-27 MDL #8: 10.6; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 11.6; 2019-12-27 MDL #11: 11.9; 2020-01-10 MDL #12: 11.3; 2020-01-14 MDL #13: 10.1; 2020-01-10 MDL #14: 11.3; 2020-01-14 MDL #15: 11.5 | 10.8457 | 108.4573 | 1.0895 | 2.8594 | 2,2',3,3',4,5,5'-HpCB | 50 | 10 | 2.8594 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.7189 | - | 8.5783 | 10 | 2.8594 | - | 11.4377 | 10 | 3.2433 | P | P | 9.5219 | 136 | 135 | 2.3543 | 136 | 135 | 2.6127 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-174 | 2,2',3,3',4,5,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.924; 2019-03-26 MDL #2: 12.861; 2019-03-26 MDL #3: 13.346; 2019-07-24 MDL #4: 7.24; 2019-07-31 MDL #5: 9.28; 2019-07-24 MDL #6: 10.3; 2019-07-31 MDL #7: 9.51; 2019-12-27 MDL #8: 8.97; 2019-12-28 MDL #9: 7.89; 2019-12-27 MDL #10: 10.2; 2019-12-27 MDL #11: 10.5; 2020-01-10 MDL #12: 10.6; 2020-01-14 MDL #13: 9.62; 2020-01-10 MDL #14: 10; 2020-01-14 MDL #15: 8.9 | 9.9427 | 99.4273 | 1.5884 | 4.1687 | 2,2',3,3',4,5,6'-HpCB | 50 | 10 | 4.1687 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 8.3374 | - | 12.5061 | 10 | 4.1687 | - | 16.6748 | 10 | 4.7283 | P | P | 13.8817 | 137 | 136 | 2.3541 | 137 | 136 | 2.6125 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-175 | 2,2',3,3',4,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.93; 2019-03-26 MDL #2: 8.417; 2019-03-26 MDL #3: 9.593; 2019-07-24 MDL #4: 10.6; 2019-07-31 MDL #5: 9.43; 2019-07-24 MDL #6: 9.64; 2019-07-31 MDL #7: 10.4; 2019-12-27 MDL #8: 11.2; 2019-12-28 MDL #9: 9.44; 2019-12-27 MDL #10: 9.62; 2019-12-27 MDL #11: 9.23; 2020-01-10 MDL #12: 11.4; 2020-01-14 MDL #13: 9.53; 2020-01-10 MDL #14: 10.2; 2020-01-14 MDL #15: 9.03 | 9.844 | 98.44 | 0.79904 | 2.0971 | 2,2',3,3',4,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2.0971 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.1942 | - | 6.2913 | 10 | 2.0971 | - | 8.3884 | 10 | 2.3786 | P | P | 6.9833 | 138 | 137 | 2.3539 | 138 | 137 | 2.6122 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-176 | 2,2',3,3',4,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.198; 2019-03-26 MDL #2: 9.001; 2019-03-26 MDL #3: 10.442; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 10.2; 2019-07-24 MDL #6: 10.4; 2019-07-31 MDL #7: 11.4; 2019-12-27 MDL #8: 11.8; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 10.2; 2019-12-27 MDL #11: 8.72; 2020-01-10 MDL #12: 10.7; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.1; 2020-01-14 MDL #15: 8.2 | 10.1974 | 101.974 | 0.95642 | 2.5101 | 2,2',3,3',4,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2.5101 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.0203 | - | 7.5304 | 10 | 2.5101 | - | 10.0405 | 10 | 2.8471 | P | P | 8.3588 | 139 | 138 | 2.3537 | 139 | 138 | 2.6119 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-177 | 2,2',3,3',4,5',6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.63; 2019-03-26 MDL #2: 10.372; 2019-03-26 MDL #3: 11.761; 2019-07-24 MDL #4: 7.64; 2019-07-31 MDL #5: 9.77; 2019-07-24 MDL #6: 11; 2019-07-31 MDL #7: 9.42; 2019-12-27 MDL #8: 9.56; 2019-12-28 MDL #9: 10.6; 2019-12-27 MDL #10: 10.1; 2019-12-27 MDL #11: 10.1; 2020-01-10 MDL #12: 10.6; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 11; 2020-01-14 MDL #15: 9.39 | 10.0762 | 100.762 | 0.94845 | 2.4892 | 2,2',3,3',4,5',6'-HpCB | 50 | 10 | 2.4892 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.9784 | - | 7.4677 | 10 | 2.4892 | - | 9.9569 | 10 | 2.8234 | P | P | 8.2891 | 140 | 139 | 2.3535 | 140 | 139 | 2.6117 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-178 | 2,2',3,3',5,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.172; 2019-03-26 MDL #2: 10.94; 2019-03-26 MDL #3: 9.144; 2019-07-24 MDL #4: 11.1; 2019-07-31 MDL #5: 11.2; 2019-07-24 MDL #6: 10.6; 2019-07-31 MDL #7: 11.6; 2019-12-27 MDL #8: 12.1; 2019-12-28 MDL #9: 11.1; 2019-12-27 MDL #10: 10.2; 2019-12-27 MDL #11: 8.59; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 10.5; 2020-01-10 MDL #14: 10.9; 2020-01-14 MDL #15: 10.1 | 10.5831 | 105.8307 | 0.8898 | 2.3353 | 2,2',3,3',5,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2.3353 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 4.6706 | - | 7.0059 | 10 | 2.3353 | - | 9.3412 | 10 | 2.6488 | P | P | 7.7765 | 141 | 140 | 2.3533 | 141 | 140 | 2.6114 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-179 | 2,2',3,3',5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.893; 2019-03-26 MDL #2: 10.515; 2019-03-26 MDL #3: 11.8; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 9.34; 2019-07-24 MDL #6: 9.69; 2019-07-31 MDL #7: 11.2; 2019-12-27 MDL #8: 8.4; 2019-12-28 MDL #9: 10.1; 2019-12-27 MDL #10: 9.71; 2019-12-27 MDL #11: 8.95; 2020-01-10 MDL #12: 10; 2020-01-14 MDL #13: 9.31; 2020-01-10 MDL #14: 11.1; 2020-01-14 MDL #15: 7.14 | 9.7499 | 97.4987 | 1.177 | 3.0892 | 2,2',3,3',5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 3.0892 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.1783 | - | 9.2675 | 10 | 3.0892 | - | 12.3566 | 10 | 3.5038 | P | P | 10.2869 | 142 | 141 | 2.3531 | 142 | 141 | 2.6112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-180 | (180/193) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 23.19; 2019-03-26 MDL #2: 24.603; 2019-03-26 MDL #3: 26.058; 2019-07-24 MDL #4: 17.3; 2019-07-31 MDL #5: 21.1; 2019-07-24 MDL #6: 19.9; 2019-07-31 MDL #7: 19.2; 2019-12-27 MDL #8: 17.3; 2019-12-28 MDL #9: 20.2; 2019-12-27 MDL #10: 21.3; 2019-12-27 MDL #11: 22; 2020-01-10 MDL #12: 22.4; 2020-01-14 MDL #13: 20.8; 2020-01-10 MDL #14: 22.1; 2020-01-14 MDL #15: 20.2 | 21.1767 | 105.8837 | 2.3951 | 6.286 | (180/193) | 100 | 20 | 6.286 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 12.572 | - | 18.858 | 20 | 6.286 | - | 25.144 | 20 | 7.1298 | P | P | 20.9324 | 143 | 142 | 2.3529 | 143 | 142 | 2.6109 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-181 | 2,2',3,4,4',5,6-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.209; 2019-03-26 MDL #2: 9.625; 2019-03-26 MDL #3: 8.653; 2019-07-24 MDL #4: 8.43; 2019-07-31 MDL #5: 10.4; 2019-07-24 MDL #6: 9.76; 2019-07-31 MDL #7: 9.69; 2019-12-27 MDL #8: 7.33; 2019-12-28 MDL #9: 9.33; 2019-12-27 MDL #10: 12.3; 2019-12-27 MDL #11: 11; 2020-01-10 MDL #12: 11.3; 2020-01-14 MDL #13: 10.2; 2020-01-10 MDL #14: 9.62; 2020-01-14 MDL #15: 9.02 | 9.7245 | 97.2447 | 1.2225 | 3.2085 | 2,2',3,4,4',5,6-HpCB | 50 | 10 | 3.2085 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 6.4169 | - | 9.6254 | 10 | 3.2085 | - | 12.8338 | 10 | 3.6391 | P | P | 10.6842 | 144 | 143 | 2.3527 | 144 | 143 | 2.6106 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-182 | 2,2',3,4,4',5,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 9.529; 2019-03-26 MDL #2: 10.281; 2019-03-26 MDL #3: 9.859; 2019-07-24 MDL #4: 10.7; 2019-07-31 MDL #5: 9.96; 2019-07-24 MDL #6: 10.2; 2019-07-31 MDL #7: 9.7; 2019-12-27 MDL #8: 9.8; 2019-12-28 MDL #9: 10.7; 2019-12-27 MDL #10: 10.6; 2019-12-27 MDL #11: 9.81; 2020-01-10 MDL #12: 10.6; 2020-01-14 MDL #13: 9.62; 2020-01-10 MDL #14: 10.3; 2020-01-14 MDL #15: 9.78 | 10.0959 | 100.9593 | 0.41172 | 1.0805 | 2,2',3,4,4',5,6'-HpCB | 50 | 10 | 1.0805 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 2.1611 | - | 3.2416 | 10 | 1.0805 | - | 4.3222 | 10 | 1.2256 | P | P | 3.5982 | 145 | 144 | 2.3525 | 145 | 144 | 2.6104 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-183 | (183/185) | 100 | 20 | 2018-10-31 MDL #1: 21.528; 2019-03-26 MDL #2: 21.746; 2019-03-26 MDL #3: 22.163; 2019-07-24 MDL #4: 17.9; 2019-07-31 MDL #5: 22.4; 2019-07-24 MDL #6: 20.6; 2019-07-31 MDL #7: 20.3; 2019-12-27 MDL #8: 18; 2019-12-28 MDL #9: 19.9; 2019-12-27 MDL #10: 23.2; 2019-12-27 MDL #11: 22.2; 2020-01-10 MDL #12: 22.3; 2020-01-14 MDL #13: 21.1; 2020-01-10 MDL #14: 23.1; 2020-01-14 MDL #15: 18.4 | 20.9891 | 104.9457 | 1.7681 | 4.6404 | (183/185) | 100 | 20 | 4.6404 | P | P | P | P | P | P | P | P | 100 | - | 200 | 20 | 9.2807 | - | 13.9211 | 20 | 4.6404 | - | 18.5614 | 20 | 5.2633 | P | P | 15.4524 | 146 | 145 | 2.3523 | 146 | 145 | 2.6102 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-184 | 2,2',3,4,4',6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 8.206; 2019-03-26 MDL #2: 7.854; 2019-03-26 MDL #3: 8.56; 2019-07-24 MDL #4: 8.73; 2019-07-31 MDL #5: 8.29; 2019-07-24 MDL #6: 9.08; 2019-07-31 MDL #7: 9.8; 2019-12-27 MDL #8: 9.41; 2019-12-28 MDL #9: 8.35; 2019-12-27 MDL #10: 8.08; 2019-12-27 MDL #11: 7.23; 2020-01-10 MDL #12: 8.66; 2020-01-14 MDL #13: 9.1; 2020-01-10 MDL #14: 8.49; 2020-01-14 MDL #15: 7.38 | 8.4813 | 84.8133 | 0.70232 | 1.8432 | 2,2',3,4,4',6,6'-HpCB | 50 | 10 | 1.8432 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.6865 | - | 5.5297 | 10 | 1.8432 | - | 7.3729 | 10 | 2.0907 | P | P | 6.138 | 147 | 146 | 2.3522 | 147 | 146 | 2.6099 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-186 | 2,2',3,4,5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.68; 2019-03-26 MDL #2: 10.36; 2019-03-26 MDL #3: 11.045; 2019-07-24 MDL #4: 10.9; 2019-07-31 MDL #5: 9.9; 2019-07-24 MDL #6: 9.91; 2019-07-31 MDL #7: 10.5; 2019-12-27 MDL #8: 10.2; 2019-12-28 MDL #9: 10.2; 2019-12-27 MDL #10: 9.95; 2019-12-27 MDL #11: 9.28; 2020-01-10 MDL #12: 10.5; 2020-01-14 MDL #13: 10.6; 2020-01-10 MDL #14: 10.1; 2020-01-14 MDL #15: 8.67 | 10.1863 | 101.8633 | 0.61127 | 1.6043 | 2,2',3,4,5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 1.6043 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.2086 | - | 4.8128 | 10 | 1.6043 | - | 6.4171 | 10 | 1.8196 | P | P | 5.3423 | 148 | 147 | 2.352 | 148 | 147 | 2.6097 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-187 | 2,2',3,4',5,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 10.728; 2019-03-26 MDL #2: 10.514; 2019-03-26 MDL #3: 11.941; 2019-07-24 MDL #4: 12.1; 2019-07-31 MDL #5: 11.8; 2019-07-24 MDL #6: 9.74; 2019-07-31 MDL #7: 10.9; 2019-12-27 MDL #8: 10.8; 2019-12-28 MDL #9: 8.89; 2019-12-27 MDL #10: 9.67; 2019-12-27 MDL #11: 10.1; 2020-01-10 MDL #12: 11.2; 2020-01-14 MDL #13: 9.97; 2020-01-10 MDL #14: 10.8; 2020-01-14 MDL #15: 8.97 | 10.5415 | 105.4153 | 0.99367 | 2.6079 | 2,2',3,4',5,5',6-HpCB | 50 | 10 | 2.6079 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 5.2157 | - | 7.8236 | 10 | 2.6079 | - | 10.4315 | 10 | 2.9579 | P | P | 8.6842 | 149 | 148 | 2.3518 | 149 | 148 | 2.6094 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PCB-188 | 2,2',3,4',5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 2018-10-31 MDL #1: 11.771; 2019-03-26 MDL #2: 10.245; 2019-03-26 MDL #3: 10.253; 2019-07-24 MDL #4: 10.1; 2019-07-31 MDL #5: 11; 2019-07-24 MDL #6: 10.1; 2019-07-31 MDL #7: 10.4; 2019-12-27 MDL #8: 10.6; 2019-12-28 MDL #9: 9.97; 2019-12-27 MDL #10: 9.54; 2019-12-27 MDL #11: 9.1; 2020-01-10 MDL #12: 9.69; 2020-01-14 MDL #13: 10.3; 2020-01-10 MDL #14: 11.7; 2020-01-14 MDL #15: 9.72 | 10.2993 | 102.9927 | 0.73844 | 1.938 | 2,2',3,4',5,6,6'-HpCB | 50 | 10 | 1.938 | P | P | P | P | P | P | P | P | 50 | - | 100 | 10 | 3.8761 | - | 5.8141 | 10 | 1.938 | - | 7.7521 | 10 | 2.1982 | P | P | 6.4536 | 150 | 149 | 2.3516 | 150 | 149 | 2.6092 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[136 empty] | 151 | 150 | 2.3515 | 151 | 150 | 2.609
| COMMENTS: | [134 empty] | 152 | 151 | 2.3513 | 152 | 151 | 2.6088
[136 empty] | 153 | 152 | 2.3511 | 153 | 152 | 2.6085
[136 empty] | 154 | 153 | 2.351 | 154 | 153 | 2.6083
[136 empty] | 155 | 154 | 2.3508 | 155 | 154 | 2.6081
[136 empty] | 156 | 155 | 2.3507 | 156 | 155 | 2.6079
[136 empty] | 157 | 156 | 2.3505 | 157 | 156 | 2.6077
[136 empty] | 158 | 157 | 2.3503 | 158 | 157 | 2.6075
[136 empty] | 159 | 158 | 2.3502 | 159 | 158 | 2.6073
[136 empty] | 160 | 159 | 2.35 | 160 | 159 | 2.6071
[136 empty] | 161 | 160 | 2.3499 | 161 | 160 | 2.6069
[136 empty] | 162 | 161 | 2.3497 | 162 | 161 | 2.6067
[136 empty] | 163 | 162 | 2.3496 | 163 | 162 | 2.6065
[136 empty] | 164 | 163 | 2.3495 | 164 | 163 | 2.6063
[136 empty] | 165 | 164 | 2.3493 | 165 | 164 | 2.6062
[136 empty] | 166 | 165 | 2.3492 | 166 | 165 | 2.606
[136 empty] | 167 | 166 | 2.349 | 167 | 166 | 2.6058
[136 empty] | 168 | 167 | 2.3489 | 168 | 167 | 2.6056
[136 empty] | 169 | 168 | 2.3487 | 169 | 168 | 2.6054
[136 empty] | 170 | 169 | 2.3486 | 170 | 169 | 2.6052
[136 empty] | 171 | 170 | 2.3485 | 171 | 170 | 2.6051
[136 empty] | 172 | 171 | 2.3484 | 172 | 171 | 2.6049
[136 empty] | 173 | 172 | 2.3482 | 173 | 172 | 2.6047
[136 empty] | 174 | 173 | 2.3481 | 174 | 173 | 2.6046
[136 empty] | 175 | 174 | 2.348 | 175 | 174 | 2.6044
[136 empty] | 176 | 175 | 2.3478 | 176 | 175 | 2.6042
[136 empty] | 177 | 176 | 2.3477 | 177 | 176 | 2.6041
[136 empty] | 178 | 177 | 2.3476 | 178 | 177 | 2.6039
[136 empty] | 179 | 178 | 2.3475 | 179 | 178 | 2.6037
[136 empty] | 180 | 179 | 2.3474 | 180 | 179 | 2.6036
[136 empty] | 181 | 180 | 2.3472 | 181 | 180 | 2.6034
[136 empty] | 182 | 181 | 2.3471 | 182 | 181 | 2.6033
[136 empty] | 183 | 182 | 2.347 | 183 | 182 | 2.6031
[136 empty] | 184 | 183 | 2.3469 | 184 | 183 | 2.603
[136 empty] | 185 | 184 | 2.3468 | 185 | 184 | 2.6028
[136 empty] | 186 | 185 | 2.3467 | 186 | 185 | 2.6027
[136 empty] | 187 | 186 | 2.3466 | 187 | 186 | 2.6025
[136 empty] | 188 | 187 | 2.3465 | 188 | 187 | 2.6024
[136 empty] | 189 | 188 | 2.3463 | 189 | 188 | 2.6022
[136 empty] | 190 | 189 | 2.3463 | 190 | 189 | 2.6021
[136 empty] | 191 | 190 | 2.3461 | 191 | 190 | 2.6019
[136 empty] | 192 | 191 | 2.346 | 192 | 191 | 2.6018
[136 empty] | 193 | 192 | 2.3459 | 193 | 192 | 2.6017
[136 empty] | 194 | 193 | 2.3458 | 194 | 193 | 2.6015
[136 empty] | 195 | 194 | 2.3457 | 195 | 194 | 2.6014
[136 empty] | 196 | 195 | 2.3456 | 196 | 195 | 2.6013
[136 empty] | 197 | 196 | 2.3455 | 197 | 196 | 2.6012
[136 empty] | 198 | 197 | 2.3454 | 198 | 197 | 2.601
[136 empty] | 199 | 198 | 2.3453 | 199 | 198 | 2.6009
[136 empty] | 200 | 199 | 2.3452 | 200 | 199 | 2.6008
[136 empty] | 201 | 200 | 2.3451 | 201 | 200 | 2.6007

## Blank Page
| Method Reference: | 1668A-C
| Matrix: | Tissue
| Units: | ng/Kg
| Instrument ID |  | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR12 | 10MSHR12 | 10MSHR09 | 10MSHR09 | 10MSHR09
| File ID |  | BLANK-76154 | BLANK-76256 | BLANK-78547 | BLANK-78552 | BLANK-78482 | BLANK-78696 | BLANK-78861 | BLANK-78766 | BLANK-78367 | BLANK-69652 | BLANK-78323 | BLANK-78324 | BLANK-78449
| Date Analyzed |  | 02/01/2020 | 02/19/2020 | 04/14/2020 | 04/14/2020 | 2020-04-20 | 2020-04-22 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 04/07/2020 | 2019-04-10 | 2020-04-08 | 2020-04-09 | 2020-04-09
| Prep Batch |  | EB-26342 | EB-26370 | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA | NA
| Date Prepped |  | 01/10/2020 | 01/14/2020 | 04/10/2020 | 04/10/2020 | 04/14/2020 | 2020-04-17 | 2020-04-22 | 2020-04-17 | 04/03/2020 | 2019-04-04 | 2020-04-02 | 2020-04-06 | 2020-04-07
| Parameter | PRL | BLK #1 | BLK #2 | BLK #3 | BLK #4 | BLK #5 | BLK #6 | BLK #7 | BLK #8 | BLK #9 | BLK #10 | BLK #11 | BLK #12 | BLK #13 | BLK #14 | BLK #15 | BLK #16 | BLK #17 | BLK #18 | BLK #19 | BLK #20 | BLK #21 | BLK #22 | BLK #23 | BLK #24 | BLK #25 | BLK #26 | BLK #27 | BLK #28 | BLK #29 | BLK #30 | BLK #31 | BLK #32 | BLK #33 | BLK #34 | BLK #35 | BLK #36 | BLK #37 | BLK #38 | BLK #39 | BLK #40 | BLK #41 | BLK #42 | BLK #43 | BLK #44 | BLK #45 | BLK #46 | BLK #47 | BLK #48 | BLK #49 | BLK #50 | BLK #51 | BLK #52 | BLK #53 | BLK #54 | BLK #55 | BLK #56 | BLK #57 | BLK #58 | BLK #59 | BLK #60 | BLK #61 | BLK #62 | BLK #63 | BLK #64 | BLK #65 | BLK #66 | BLK #67 | BLK #68 | BLK #69 | BLK #70 | BLK #71 | BLK #72 | BLK #73 | BLK #74 | BLK #75 | BLK #76 | BLK #77 | BLK #78 | BLK #79 | BLK #80 | BLK #81 | BLK #82 | BLK #83 | BLK #84 | BLK #85 | BLK #86 | BLK #87 | BLK #88 | BLK #89 | BLK #90 | BLK #91 | BLK #92 | BLK #93 | BLK #94 | BLK #95 | BLK #96 | BLK #97 | BLK #98 | BLK #99 | BLK #100 | Average Blk Amt | Std Dev. | MDL(b) |  | Replicates | Degrees of Freedom | Single Sided 99% Student-t
PCB-001 | 2-MoCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.902; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.069385 | 0.25017 | 0.902 |  | 7 | 6 | 3.1426
PCB-002 | 3-MoCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0.717; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.552 | 0.097615 | 0.24064 | 0.717 |  | 8 | 7 | 2.998
PCB-003 | 4-MoCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 1.08; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0.657; 04/10/2020 BLK #4: 0.64; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 1.51; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.95; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.811 | 0.43446 | 0.53183 | 1.51 |  | 9 | 8 | 2.8965
PCB-004 | 2,2'-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 2.56; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.13; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.43769 | 1.0747 | 3.13 |  | 10 | 9 | 2.8214
PCB-005 | 2,3-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 11 | 10 | 2.7638
PCB-006 | 2,3'-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 1.19; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 2.15; 04/03/2020 BLK #9: 1.21; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.35 | 0.7018 | 2.15 |  | 12 | 11 | 2.7181
PCB-007 | 2,4-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 13 | 12 | 2.681
PCB-008 | 2,4'-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 4.18; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 2.53; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 9.71; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 8.88; 04/03/2020 BLK #9: 4; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 9.56; 2020-04-07 BLK #13: 2.34 | 3.1692 | 3.8655 | 9.71 |  | 14 | 13 | 2.6503
PCB-009 | 2,5-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 15 | 14 | 2.6245
PCB-010 | 2,6-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 16 | 15 | 2.6025
PCB-011 | 3,3'-DiCB | 245 | 01/10/2020 BLK #1: 32.5; 01/14/2020 BLK #2: 14.8; 04/10/2020 BLK #3: 16.7; 04/10/2020 BLK #4: 13.1; 04/14/2020 BLK #5: 35.1; 2020-04-17 BLK #6: 58.7; 2020-04-22 BLK #7: 38.3; 2020-04-17 BLK #8: 42.2; 04/03/2020 BLK #9: 31.5; 2019-04-04 BLK #10: 62.8; 2020-04-02 BLK #11: 15.4; 2020-04-06 BLK #12: 84.5; 2020-04-07 BLK #13: 17.9 | 35.6538 | 21.9081 | 94.3894 | x | 17 | 16 | 2.5835
PCB-012 | (12/13) | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 18 | 17 | 2.5669
PCB-014 | 3,5-DiCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 19 | 18 | 2.5524
PCB-015 | 4,4'-DiCB | 33 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.02 | 0.078462 | 0.2829 | 1.02 |  | 20 | 19 | 2.5395
PCB-016 | 2,2',3-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 3.74; 01/14/2020 BLK #2: 1.39; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 4.49; 04/03/2020 BLK #9: 2.99; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 3.87; 2020-04-07 BLK #13: 1.44 | 1.3785 | 1.7647 | 4.49 |  | 21 | 20 | 2.528
PCB-017 | 2,2',4-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 2.85; 01/14/2020 BLK #2: 1.56; 04/10/2020 BLK #3: 1.97; 04/10/2020 BLK #4: 1.69; 04/14/2020 BLK #5: 2.66; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 4.28; 04/03/2020 BLK #9: 2.7; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.9; 2020-04-06 BLK #12: 4.01; 2020-04-07 BLK #13: 1.27 | 1.9146 | 1.4031 | 4.28 |  | 22 | 21 | 2.5176
PCB-018 | (18/30) | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 6.44; 01/14/2020 BLK #2: 1.89; 04/10/2020 BLK #3: 4.95; 04/10/2020 BLK #4: 3.65; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 11.8; 2020-04-22 BLK #7: 6.2; 2020-04-17 BLK #8: 3.29; 04/03/2020 BLK #9: 6.09; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 3.74; 2020-04-06 BLK #12: 9.1; 2020-04-07 BLK #13: 2.99 | 4.6262 | 3.3663 | 11.8 |  | 23 | 22 | 2.5083
PCB-019 | 2,2',6-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0.995; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.422 | 0.109 | 0.29064 | 0.995 |  | 24 | 23 | 2.4998
PCB-020 | (20/28) | 130 | 01/10/2020 BLK #1: 6.85; 01/14/2020 BLK #2: 3.6; 04/10/2020 BLK #3: 4.61; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 6.88; 2020-04-17 BLK #6: 13.5; 2020-04-22 BLK #7: 7.92; 2020-04-17 BLK #8: 8.41; 04/03/2020 BLK #9: 6.16; 2019-04-04 BLK #10: 9.85; 2020-04-02 BLK #11: 3.53; 2020-04-06 BLK #12: 8.33; 2020-04-07 BLK #13: 3.31 | 6.3808 | 3.448 | 13.5 |  | 25 | 24 | 2.4922
PCB-021 | (21/33) | 135 | 01/10/2020 BLK #1: 5.4; 01/14/2020 BLK #2: 2.47; 04/10/2020 BLK #3: 3.5; 04/10/2020 BLK #4: 2.44; 04/14/2020 BLK #5: 4.24; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 5.66; 04/03/2020 BLK #9: 4.51; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 2.52; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 2.34 | 2.5446 | 2.071 | 5.66 |  | 26 | 25 | 2.4851
PCB-022 | 2,3,4'-TrCB | 95 | 01/10/2020 BLK #1: 3.36; 01/14/2020 BLK #2: 1.61; 04/10/2020 BLK #3: 1.6; 04/10/2020 BLK #4: 1.25; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 3.45; 2020-04-17 BLK #8: 3.88; 04/03/2020 BLK #9: 2.35; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.47; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.24 | 1.5546 | 1.3773 | 3.88 |  | 27 | 26 | 2.4786
PCB-023 | 2,3,5-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 28 | 27 | 2.4727
PCB-024 | 2,3,6-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 29 | 28 | 2.4671
PCB-025 | 2,3',4-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0.709; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.623; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.464; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.13815 | 0.26739 | 0.709 |  | 30 | 29 | 2.462
PCB-026 | (26/29) | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.52; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 1.05; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 3.09; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 2.18; 04/03/2020 BLK #9: 1.33; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.905 | 0.775 | 1.0203 | 3.09 |  | 31 | 30 | 2.4572
PCB-027 | 2,3',6-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0.399; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.030692 | 0.11066 | 0.399 |  | 32 | 31 | 2.4528
PCB-031 | 2,4',5-TrCB | 130 | 01/10/2020 BLK #1: 8; 01/14/2020 BLK #2: 4; 04/10/2020 BLK #3: 5.12; 04/10/2020 BLK #4: 3.1; 04/14/2020 BLK #5: 6.25; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 7.62; 2020-04-17 BLK #8: 10.4; 04/03/2020 BLK #9: 5.89; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 3.71; 2020-04-06 BLK #12: 7.79; 2020-04-07 BLK #13: 3.45 | 5.0254 | 3.0801 | 10.4 |  | 33 | 32 | 2.4487
PCB-032 | 2,4',6-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 2.65; 01/14/2020 BLK #2: 0.917; 04/10/2020 BLK #3: 1.43; 04/10/2020 BLK #4: 1.14; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 3.29; 2020-04-22 BLK #7: 1.98; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 1.93; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.989 | 1.102 | 1.1131 | 3.29 |  | 34 | 33 | 2.4448
PCB-034 | 2,3',5'-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 35 | 34 | 2.4411
PCB-035 | 3,3',4-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 36 | 35 | 2.4377
PCB-036 | 3,3',5-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 37 | 36 | 2.4345
PCB-037 | 3,4,4'-TrCB | 53 | 01/10/2020 BLK #1: 1.79; 01/14/2020 BLK #2: 0.876; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0.563; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 1.84; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.38992 | 0.68905 | 1.84 |  | 38 | 37 | 2.4315
PCB-038 | 3,4,5-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 39 | 38 | 2.4286
PCB-039 | 3,4',5-TrCB | 25 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 40 | 39 | 2.4258
PCB-040 | (40/41/71) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 5.39; 01/14/2020 BLK #2: 1.94; 04/10/2020 BLK #3: 2.57; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 6.11; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.84; 04/03/2020 BLK #9: 3.94; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 2.23; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.95 | 2.1515 | 2.1529 | 6.11 |  | 41 | 40 | 2.4233
PCB-042 | 2,2',3,4'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 2.46; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 3.54; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 2.23; 04/03/2020 BLK #9: 2.06; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.03; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.02 | 0.94923 | 1.2311 | 3.54 |  | 42 | 41 | 2.4208
PCB-043 | 43/73 | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 43 | 42 | 2.4185
PCB-044 | (44/47/65) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 11.3; 01/14/2020 BLK #2: 5.08; 04/10/2020 BLK #3: 5.97; 04/10/2020 BLK #4: 3.15; 04/14/2020 BLK #5: 8.08; 2020-04-17 BLK #6: 15.5; 2020-04-22 BLK #7: 8.29; 2020-04-17 BLK #8: 12.2; 04/03/2020 BLK #9: 9.23; 2019-04-04 BLK #10: 20.4; 2020-04-02 BLK #11: 5.89; 2020-04-06 BLK #12: 12.5; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 9.0454 | 5.4069 | 20.4 |  | 44 | 43 | 2.4162
PCB-045 | (45/51) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 2.56; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 2.01; 04/10/2020 BLK #4: 1.09; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 2.06; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.5; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.24 | 0.80462 | 0.97454 | 2.56 |  | 45 | 44 | 2.4142
PCB-046 | 2,2',3,6'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.686; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.493; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.297 | 0.11354 | 0.2299 | 0.686 |  | 46 | 45 | 2.4121
PCB-048 | 2,2',4,5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.99; 01/14/2020 BLK #2: 0.79; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 1.64; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.876; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.861 | 0.47362 | 0.69919 | 1.99 |  | 47 | 46 | 2.4102
PCB-049 | (49/69) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 4.1; 01/14/2020 BLK #2: 1.97; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 1.35; 04/14/2020 BLK #5: 3.68; 2020-04-17 BLK #6: 8.25; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 7.16; 04/03/2020 BLK #9: 4.49; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 3.54; 2020-04-07 BLK #13: 2.34 | 2.8369 | 2.7222 | 8.25 |  | 48 | 47 | 2.4083
PCB-050 | (50/53) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 1.44; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0.967; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 1.26; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.28208 | 0.54482 | 1.44 |  | 49 | 48 | 2.4066
PCB-052 | 2,2',5,5'-TeCB | 154 | 01/10/2020 BLK #1: 16.4; 01/14/2020 BLK #2: 7.45; 04/10/2020 BLK #3: 8.21; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 26.3; 2020-04-22 BLK #7: 12.2; 2020-04-17 BLK #8: 26.9; 04/03/2020 BLK #9: 14.3; 2019-04-04 BLK #10: 6.45; 2020-04-02 BLK #11: 5.99; 2020-04-06 BLK #12: 11; 2020-04-07 BLK #13: 5.36 | 10.8123 | 8.5046 | 26.9 |  | 50 | 49 | 2.4049
PCB-054 | 2,2',6,6'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 51 | 50 | 2.4033
PCB-055 | 2,3,3',4-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 52 | 51 | 2.4017
PCB-056 | 2,3,3',4'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 3.56; 01/14/2020 BLK #2: 1.65; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 4.87; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 2.04; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.27; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.23 | 1.1246 | 1.58 | 4.87 |  | 53 | 52 | 2.4002
PCB-057 | 2,3,3',5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 54 | 53 | 2.3988
PCB-058 | 2,3,3',5'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 55 | 54 | 2.3974
PCB-059 | (59/62/75) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 0.833; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0.861; 04/03/2020 BLK #9: 0.814; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.19292 | 0.36674 | 0.861 |  | 56 | 55 | 2.3961
PCB-060 | 2,3,4,4'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.52; 01/14/2020 BLK #2: 1.02; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.927; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.542; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.515 | 0.348 | 0.51598 | 1.52 |  | 57 | 56 | 2.3948
PCB-061 | (61/70/74/76) | 200 | 01/10/2020 BLK #1: 10.6; 01/14/2020 BLK #2: 4.43; 04/10/2020 BLK #3: 4.25; 04/10/2020 BLK #4: 2.26; 04/14/2020 BLK #5: 5.81; 2020-04-17 BLK #6: 11.5; 2020-04-22 BLK #7: 6.71; 2020-04-17 BLK #8: 9.21; 04/03/2020 BLK #9: 7.34; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 3.76; 2020-04-06 BLK #12: 7.38; 2020-04-07 BLK #13: 3.54 | 5.9069 | 3.322 | 11.5 |  | 58 | 57 | 2.3936
PCB-063 | 2,3,4',5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 59 | 58 | 2.3924
PCB-064 | 2,3,4',6-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 3.77; 01/14/2020 BLK #2: 1.68; 04/10/2020 BLK #3: 2.01; 04/10/2020 BLK #4: 0.856; 04/14/2020 BLK #5: 3.38; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.68; 04/03/2020 BLK #9: 3.16; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.59; 2020-04-06 BLK #12: 2.46; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 1.7374 | 1.4748 | 3.77 |  | 60 | 59 | 2.3912
PCB-066 | 2,3',4,4'-TeCB | 84 | 01/10/2020 BLK #1: 4.86; 01/14/2020 BLK #2: 1.82; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 6.91; 2020-04-22 BLK #7: 3.47; 2020-04-17 BLK #8: 3.74; 04/03/2020 BLK #9: 3.5; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.93; 2020-04-06 BLK #12: 3.09; 2020-04-07 BLK #13: 1.67 | 2.3838 | 2.1437 | 6.91 |  | 61 | 60 | 2.3901
PCB-067 | 2,3',4,5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 62 | 61 | 2.389
PCB-068 | 2,3',4,5'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.418; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.032154 | 0.11593 | 0.418 |  | 63 | 62 | 2.388
PCB-072 | 2,3',5,5'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 64 | 63 | 2.387
PCB-077 | 3,3',4,4'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.67; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0.605; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0.94; 04/03/2020 BLK #9: 0.484; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.20762 | 0.33818 | 0.94 |  | 65 | 64 | 2.386
PCB-078 | 3,3',4,5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 66 | 65 | 2.3851
PCB-079 | 3,3',4,5'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 67 | 66 | 2.3842
PCB-080 | 3,3',5,5'-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 68 | 67 | 2.3833
PCB-081 | 3,4,4',5-TeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 69 | 68 | 2.3824
PCB-082 | 2,2',3,3',4-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.01; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.077692 | 0.28012 | 1.01 |  | 70 | 69 | 2.3816
PCB-083 | 2,2',3,3',5-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 71 | 70 | 2.3808
PCB-084 | 2,2',3,3',6-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 2.18; 01/14/2020 BLK #2: 0.921; 04/10/2020 BLK #3: 1.12; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 2.18; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.49238 | 0.83943 | 2.18 |  | 72 | 71 | 2.38
PCB-085 | (85/117/116) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 1.34; 01/14/2020 BLK #2: 0.471; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.559 | 0.18231 | 0.39769 | 1.34 |  | 73 | 72 | 2.3793
PCB-086 | (86/87/97/108/119/125) | 300 | 01/10/2020 BLK #1: 5.19; 01/14/2020 BLK #2: 1.85; 04/10/2020 BLK #3: 1.87; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 4.07; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.71; 04/03/2020 BLK #9: 3.77; 2019-04-04 BLK #10: 5.61; 2020-04-02 BLK #11: 1.9; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 2.1515 | 2.1075 | 5.61 |  | 74 | 73 | 2.3785
PCB-088 | (88/91) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 1.3; 01/14/2020 BLK #2: 0.596; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.612 | 0.19292 | 0.40165 | 1.3 |  | 75 | 74 | 2.3778
PCB-089 | 2,2',3,4,6'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 76 | 75 | 2.3771
PCB-090 | (90/101/113) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 6.01; 01/14/2020 BLK #2: 2.17; 04/10/2020 BLK #3: 2.71; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 3.65; 2020-04-17 BLK #8: 6.52; 04/03/2020 BLK #9: 5.06; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 2.9; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 2.36 | 2.4138 | 2.3777 | 6.52 |  | 77 | 76 | 2.3764
PCB-092 | 2,2',3,5,5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.05; 01/14/2020 BLK #2: 0.292; 04/10/2020 BLK #3: 0.514; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 1.29; 04/03/2020 BLK #9: 1.07; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.32431 | 0.49106 | 1.29 |  | 78 | 77 | 2.3758
PCB-093 | (93/98/100/102) | 200 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 79 | 78 | 2.3751
PCB-094 | 2,2',3,5,6'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 80 | 79 | 2.3745
PCB-095 | 2,2',3,5',6-PeCB | 95 | 01/10/2020 BLK #1: 6.4; 01/14/2020 BLK #2: 2.21; 04/10/2020 BLK #3: 2.97; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 7.98; 2020-04-22 BLK #7: 5.32; 2020-04-17 BLK #8: 7.94; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 5.9; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 5.36; 2020-04-07 BLK #13: 2.75 | 3.6023 | 3.0564 | 7.98 |  | 81 | 80 | 2.3739
PCB-096 | 2,2',3,6,6'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 82 | 81 | 2.3733
PCB-099 | 2,2',4,4',5-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 2.48; 01/14/2020 BLK #2: 0.907; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 3.71; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 1.92; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.46; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.01 | 0.88362 | 1.205 | 3.71 |  | 83 | 82 | 2.3727
PCB-103 | 2,2',4,5',6-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 84 | 83 | 2.3721
PCB-104 | 2,2',4,6,6'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 85 | 84 | 2.3716
PCB-105 | 2,3,3',4,4'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 2.57; 01/14/2020 BLK #2: 1.32; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 1.37; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.40462 | 0.82138 | 2.57 |  | 86 | 85 | 2.371
PCB-106 | 2,3,3',4,5-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 87 | 86 | 2.3705
PCB-107 | (107/124) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 88 | 87 | 2.37
PCB-109 | 2,3,3',4,6-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 89 | 88 | 2.3695
PCB-110 | (110/115) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 7.44; 01/14/2020 BLK #2: 2.79; 04/10/2020 BLK #3: 3.24; 04/10/2020 BLK #4: 2.04; 04/14/2020 BLK #5: 3.66; 2020-04-17 BLK #6: 4.85; 2020-04-22 BLK #7: 4.5; 2020-04-17 BLK #8: 4.98; 04/03/2020 BLK #9: 5.48; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 2.71; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 2.62 | 3.4085 | 2.1011 | 7.44 |  | 90 | 89 | 2.369
PCB-111 | 2,3,3',5,5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 91 | 90 | 2.3685
PCB-112 | 2,3,3',5,6-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 92 | 91 | 2.368
PCB-114 | 2,3,4,4',5-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 93 | 92 | 2.3676
PCB-118 | 2,3',4,4',5-PeCB | 64 | 01/10/2020 BLK #1: 4.55; 01/14/2020 BLK #2: 2.29; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 1.89; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.71; 04/03/2020 BLK #9: 3.91; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.93 | 1.4062 | 1.7462 | 4.55 |  | 94 | 93 | 2.3671
PCB-120 | 2,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 95 | 94 | 2.3667
PCB-121 | 2,3',4,5',6-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 96 | 95 | 2.3662
PCB-122 | 2,3,3',4',5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 97 | 96 | 2.3658
PCB-123 | 2,3',4,4',5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 98 | 97 | 2.3654
PCB-126 | 3,3',4,4',5-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 99 | 98 | 2.365
PCB-127 | 3,3',4,5,5'-PeCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 100 | 99 | 2.3646
PCB-128 | (128/166) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0.847; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.065154 | 0.23492 | 0.847 |  | 101 | 100 | 2.3642
PCB-129 | (129/138/163) | 150 | 01/10/2020 BLK #1: 4.33; 01/14/2020 BLK #2: 1.86; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 2.14; 04/14/2020 BLK #5: 2.82; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 3.75; 04/03/2020 BLK #9: 4.21; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 2.57; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 2.04 | 1.8246 | 1.6836 | 4.33 |  | 102 | 101 | 2.3638
PCB-130 | 2,2',3,3',4,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.35; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.026923 | 0.097073 | 0.35 |  | 103 | 102 | 2.3635
PCB-131 | 2,2',3,3',4,6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 104 | 103 | 2.3631
PCB-132 | 2,2',3,3',4,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 1.91; 01/14/2020 BLK #2: 0.641; 04/10/2020 BLK #3: 0.928; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 1.59; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.976; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.676 | 0.517 | 0.66977 | 1.91 |  | 105 | 104 | 2.3627
PCB-133 | 2,2',3,3',5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 106 | 105 | 2.3624
PCB-134 | (134/143) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 107 | 106 | 2.362
PCB-135 | (135/151) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 1.84; 01/14/2020 BLK #2: 0.568; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 1.33; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.28754 | 0.60569 | 1.84 |  | 108 | 107 | 2.3617
PCB-136 | 2,2',3,3',6,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.996; 01/14/2020 BLK #2: 0.401; 04/10/2020 BLK #3: 0.371; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.136 | 0.29581 | 0.996 |  | 109 | 108 | 2.3614
PCB-137 | 2,2',3,4,4',5-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 110 | 109 | 2.3611
PCB-139 | (139/140) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 111 | 110 | 2.3607
PCB-141 | 2,2',3,4,5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.79; 01/14/2020 BLK #2: 0.51; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.1 | 0.2507 | 0.79 |  | 112 | 111 | 2.3604
PCB-142 | 2,2',3,4,5,6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 113 | 112 | 2.3601
PCB-144 | 2,2',3,4,5',6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 114 | 113 | 2.3598
PCB-145 | 2,2',3,4,6,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 115 | 114 | 2.3595
PCB-146 | 2,2',3,4',5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.532; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.494; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.078923 | 0.1928 | 0.532 |  | 116 | 115 | 2.3592
PCB-147 | (147/149) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 4.09; 01/14/2020 BLK #2: 1.18; 04/10/2020 BLK #3: 1.3; 04/10/2020 BLK #4: 1.44; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 3.39; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 2.91; 04/03/2020 BLK #9: 3.72; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 1.77; 2020-04-06 BLK #12: 2.58; 2020-04-07 BLK #13: 1.51 | 1.8377 | 1.4098 | 4.09 |  | 117 | 116 | 2.3589
PCB-148 | 2,2',3,4',5,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 118 | 117 | 2.3586
PCB-150 | 2,2',3,4',6,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 119 | 118 | 2.3583
PCB-152 | 2,2',3,5,6,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 120 | 119 | 2.3581
PCB-153 | (153/168) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 3.18; 01/14/2020 BLK #2: 1.24; 04/10/2020 BLK #3: 1.46; 04/10/2020 BLK #4: 1.65; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 2.69; 2020-04-22 BLK #7: 2.27; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 3.57; 2019-04-04 BLK #10: 5.59; 2020-04-02 BLK #11: 1.89; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 1.47 | 1.9238 | 1.5944 | 5.59 |  | 121 | 120 | 2.3578
PCB-154 | 2,2',4,4',5,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 122 | 121 | 2.3576
PCB-155 | 2,2',4,4',6,6'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 123 | 122 | 2.3573
PCB-156 | (156/157) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0.648; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.557; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.092692 | 0.22702 | 0.648 |  | 124 | 123 | 2.3571
PCB-158 | 2,3,3',4,4',6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 125 | 124 | 2.3568
PCB-159 | 2,3,3',4,5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 126 | 125 | 2.3565
PCB-160 | 2,3,3',4,5,6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 127 | 126 | 2.3563
PCB-161 | 2,3,3',4,5',6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 128 | 127 | 2.3561
PCB-162 | 2,3,3',4',5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 129 | 128 | 2.3559
PCB-164 | 2,3,3',4',5',6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 130 | 129 | 2.3556
PCB-165 | 2,3,3',5,5',6-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 131 | 130 | 2.3554
PCB-167 | 2,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 132 | 131 | 2.3552
PCB-169 | 3,3',4,4',5,5'-HxCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 133 | 132 | 2.3549
PCB-170 | 2,2',3,3',4,4',5-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.724; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.055692 | 0.2008 | 0.724 |  | 134 | 133 | 2.3547
PCB-171 | (171/173) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 135 | 134 | 2.3545
PCB-172 | 2,2',3,3',4,5,5'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 136 | 135 | 2.3543
PCB-174 | 2,2',3,3',4,5,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.853; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.065615 | 0.23658 | 0.853 |  | 137 | 136 | 2.3541
PCB-175 | 2,2',3,3',4,5',6-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 138 | 137 | 2.3539
PCB-176 | 2,2',3,3',4,6,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 139 | 138 | 2.3537
PCB-177 | 2,2',3,3',4,5',6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.542; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0.29; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0.453; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.098846 | 0.19495 | 0.542 |  | 140 | 139 | 2.3535
PCB-178 | 2,2',3,3',5,5',6-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.17 | 0.013077 | 0.04715 | 0.17 |  | 141 | 140 | 2.3533
PCB-179 | 2,2',3,3',5,6,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.568; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0.222; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.060769 | 0.16429 | 0.568 |  | 142 | 141 | 2.3531
PCB-180 | (180/193) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0.9; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0.562; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0.949; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.772 | 0.24485 | 0.39191 | 0.949 |  | 143 | 142 | 2.3529
PCB-181 | 2,2',3,4,4',5,6-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 144 | 143 | 2.3527
PCB-182 | 2,2',3,4,4',5,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 145 | 144 | 2.3525
PCB-183 | (183/185) | 100 | 01/10/2020 BLK #1: 0.687; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0.481 | 0.089846 | 0.22331 | 0.687 |  | 146 | 145 | 2.3523
PCB-184 | 2,2',3,4,4',6,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 147 | 146 | 2.3522
PCB-186 | 2,2',3,4,5,6,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 148 | 147 | 2.352
PCB-187 | 2,2',3,4',5,5',6-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0.786; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0.060462 | 0.218 | 0.786 |  | 149 | 148 | 2.3518
PCB-188 | 2,2',3,4',5,6,6'-HpCB | 50 | 01/10/2020 BLK #1: 0; 01/14/2020 BLK #2: 0; 04/10/2020 BLK #3: 0; 04/10/2020 BLK #4: 0; 04/14/2020 BLK #5: 0; 2020-04-17 BLK #6: 0; 2020-04-22 BLK #7: 0; 2020-04-17 BLK #8: 0; 04/03/2020 BLK #9: 0; 2019-04-04 BLK #10: 0; 2020-04-02 BLK #11: 0; 2020-04-06 BLK #12: 0; 2020-04-07 BLK #13: 0 | 0 | 0 | 0 |  | 150 | 149 | 2.3516
[107 empty] | 151 | 150 | 2.3515
| COMMENTS: | [105 empty] | 152 | 151 | 2.3513
[107 empty] | 153 | 152 | 2.3511
[107 empty] | 154 | 153 | 2.351
[107 empty] | 155 | 154 | 2.3508
[107 empty] | 156 | 155 | 2.3507
[107 empty] | 157 | 156 | 2.3505
[107 empty] | 158 | 157 | 2.3503
[107 empty] | 159 | 158 | 2.3502
[107 empty] | 160 | 159 | 2.35
[107 empty] | 161 | 160 | 2.3499
[107 empty] | 162 | 161 | 2.3497
[107 empty] | 163 | 162 | 2.3496
[107 empty] | 164 | 163 | 2.3495
[107 empty] | 165 | 164 | 2.3493
[107 empty] | 166 | 165 | 2.3492
[107 empty] | 167 | 166 | 2.349
[107 empty] | 168 | 167 | 2.3489
[107 empty] | 169 | 168 | 2.3487
[107 empty] | 170 | 169 | 2.3486
[107 empty] | 171 | 170 | 2.3485
[107 empty] | 172 | 171 | 2.3484
[107 empty] | 173 | 172 | 2.3482
[107 empty] | 174 | 173 | 2.3481
[107 empty] | 175 | 174 | 2.348
[107 empty] | 176 | 175 | 2.3478
[107 empty] | 177 | 176 | 2.3477
[107 empty] | 178 | 177 | 2.3476
[107 empty] | 179 | 178 | 2.3475
[107 empty] | 180 | 179 | 2.3474
[107 empty] | 181 | 180 | 2.3472
[107 empty] | 182 | 181 | 2.3471
[107 empty] | 183 | 182 | 2.347
[107 empty] | 184 | 183 | 2.3469
[107 empty] | 185 | 184 | 2.3468
[107 empty] | 186 | 185 | 2.3467
[107 empty] | 187 | 186 | 2.3466
[107 empty] | 188 | 187 | 2.3465
[107 empty] | 189 | 188 | 2.3463
[107 empty] | 190 | 189 | 2.3463
[107 empty] | 191 | 190 | 2.3461
[107 empty] | 192 | 191 | 2.346
[107 empty] | 193 | 192 | 2.3459
[107 empty] | 194 | 193 | 2.3458
[107 empty] | 195 | 194 | 2.3457
[107 empty] | 196 | 195 | 2.3456
[107 empty] | 197 | 196 | 2.3455
[107 empty] | 198 | 197 | 2.3454
[107 empty] | 199 | 198 | 2.3453
[107 empty] | 200 | 199 | 2.3452
[107 empty] | 201 | 200 | 2.3451

## Gross failure
Analyte | MDL or MB | File ID | Original result | Reason for exclusion
2,2'-DiCB | MDL | 10495471003 | 25.1 | Biased high
2,4'-DiCB | MDL | 10495471004 | 25.7 | Biased high
2,4'-DiCB | MDL | 10495471003 | 41.3 | Biased high
3,3'-DiCB | MDL | 10482365015 | 205 | Biased high

## Summary
Method Reference: | 1668A-C |  | Matrix: | Tissue
Instruments: | 10MSHR09, 10MSHR12 |  | Units: | ng/Kg
Parameter | MDL(Final) | MDL(b) | MDL(s) | Spike Conc | PRL | PQL>MDL*2
2-MoCB | 6.1063 | 0.902 | 6.1063 | 10 | 25 | YES
3-MoCB | 5.0877 | 0.717 | 5.0877 | 10 | 25 | YES
4-MoCB | 6.1739 | 1.51 | 6.1739 | 10 | 25 | YES
2,2'-DiCB | 6.7744 | 3.13 | 6.7744 | 10 | 25 | YES
2,3-DiCB | 3.0409 | 0 | 3.0409 | 10 | 25 | YES
2,3'-DiCB | 6.4714 | 2.15 | 6.4714 | 10 | 25 | YES
2,4-DiCB | 2.4516 | 0 | 2.4516 | 10 | 25 | YES
2,4'-DiCB | 9.71 | 9.71 | 9.2051 | 10 | 25 | YES
2,5-DiCB | 2.2732 | 0 | 2.2732 | 10 | 25 | YES
2,6-DiCB | 1.7897 | 0 | 1.7897 | 10 | 25 | YES
3,3'-DiCB | 97.9678 | 94.3894 | 97.9678 | 98 | 245 | YES
(12/13) | 4.8187 | 0 | 4.8187 | 20 | 50 | YES
3,5-DiCB | 3.3003 | 0 | 3.3003 | 10 | 25 | YES
4,4'-DiCB | 4.1602 | 1.02 | 4.1602 | 10 | 33 | YES
2,2',3-TrCB | 6.4994 | 4.49 | 6.4994 | 10 | 25 | YES
2,2',4-TrCB | 7.3158 | 4.28 | 7.3158 | 10 | 25 | YES
(18/30) | 16.4784 | 11.8 | 16.4784 | 20 | 50 | YES
2,2',6-TrCB | 2.9423 | 0.995 | 2.9423 | 10 | 25 | YES
(20/28) | 28.8256 | 13.5 | 28.8256 | 51.6 | 130 | YES
(21/33) | 28.0675 | 5.66 | 28.0675 | 54 | 135 | YES
2,3,4'-TrCB | 20.3857 | 3.88 | 20.3857 | 38 | 95 | YES
2,3,5-TrCB | 3.0397 | 0 | 3.0397 | 10 | 25 | YES
2,3,6-TrCB | 1.4716 | 0 | 1.4716 | 10 | 25 | YES
2,3',4-TrCB | 2.3018 | 0.709 | 2.3018 | 10 | 25 | YES
(26/29) | 6.3978 | 3.09 | 6.3978 | 20 | 50 | YES
2,3',6-TrCB | 1.8094 | 0.399 | 1.8094 | 10 | 25 | YES
2,4',5-TrCB | 34.4323 | 10.4 | 34.4323 | 52 | 130 | YES
2,4',6-TrCB | 6.81 | 3.29 | 6.81 | 10 | 25 | YES
2,3',5'-TrCB | 2.8053 | 0 | 2.8053 | 10 | 25 | YES
3,3',4-TrCB | 3.2198 | 0 | 3.2198 | 10 | 25 | YES
3,3',5-TrCB | 2.4082 | 0 | 2.4082 | 10 | 25 | YES
3,4,4'-TrCB | 11.044 | 1.84 | 11.044 | 21.2 | 53 | YES
3,4,5-TrCB | 2.7334 | 0 | 2.7334 | 10 | 25 | YES
3,4',5-TrCB | 3.0444 | 0 | 3.0444 | 10 | 25 | YES
(40/41/71) | 7.8997 | 6.11 | 7.8997 | 30 | 150 | YES
2,2',3,4'-TeCB | 3.54 | 3.54 | 2.8585 | 10 | 50 | YES
43/73 | 5.1569 | 0 | 5.1569 | 20 | 100 | YES
(44/47/65) | 20.4 | 20.4 | 15.6643 | 30 | 150 | YES
(45/51) | 7.3692 | 2.56 | 7.3692 | 20 | 100 | YES
2,2',3,6'-TeCB | 2.3785 | 0.686 | 2.3785 | 10 | 50 | YES
2,2',4,5-TeCB | 3.1523 | 1.99 | 3.1523 | 10 | 50 | YES
(49/69) | 9.333 | 8.25 | 9.333 | 20 | 100 | YES
(50/53) | 6.475 | 1.44 | 6.475 | 20 | 100 | YES
2,2',5,5'-TeCB | 30.3367 | 26.9 | 30.3367 | 52 | 154 | YES
2,2',6,6'-TeCB | 2.8174 | 0 | 2.8174 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4-TeCB | 2.3838 | 0 | 2.3838 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4'-TeCB | 4.87 | 4.87 | 4.4475 | 10 | 50 | YES
2,3,3',5-TeCB | 2.4871 | 0 | 2.4871 | 10 | 50 | YES
2,3,3',5'-TeCB | 2.1541 | 0 | 2.1541 | 10 | 50 | YES
(59/62/75) | 5.7109 | 0.861 | 5.7109 | 30 | 150 | YES
2,3,4,4'-TeCB | 3.7327 | 1.52 | 3.7327 | 10 | 50 | YES
(61/70/74/76) | 19.5405 | 11.5 | 19.5405 | 40 | 200 | YES
2,3,4',5-TeCB | 3.1441 | 0 | 3.1441 | 10 | 50 | YES
2,3,4',6-TeCB | 5.2973 | 3.77 | 5.2973 | 10 | 50 | YES
2,3',4,4'-TeCB | 11.1535 | 6.91 | 11.1535 | 23.6 | 84 | YES
2,3',4,5-TeCB | 2.3818 | 0 | 2.3818 | 10 | 50 | YES
2,3',4,5'-TeCB | 2.3471 | 0.418 | 2.3471 | 10 | 50 | YES
2,3',5,5'-TeCB | 2.5766 | 0 | 2.5766 | 10 | 50 | YES
3,3',4,4'-TeCB | 2.5114 | 0.94 | 2.5114 | 10 | 50 | YES
3,3',4,5-TeCB | 2.5898 | 0 | 2.5898 | 10 | 50 | YES
3,3',4,5'-TeCB | 1.9397 | 0 | 1.9397 | 10 | 50 | YES
3,3',5,5'-TeCB | 2.1711 | 0 | 2.1711 | 10 | 50 | YES
3,4,4',5-TeCB | 1.9564 | 0 | 1.9564 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4-PeCB | 3.8526 | 1.01 | 3.8526 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',5-PeCB | 2.7957 | 0 | 2.7957 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',6-PeCB | 3.0412 | 2.18 | 3.0412 | 10 | 50 | YES
(85/117/116) | 6.7664 | 1.34 | 6.7664 | 30 | 150 | YES
(86/87/97/108/119/125) | 14.8893 | 5.61 | 14.8893 | 60 | 300 | YES
(88/91) | 5.2704 | 1.3 | 5.2704 | 20 | 100 | YES
2,2',3,4,6'-PeCB | 2.429 | 0 | 2.429 | 10 | 50 | YES
(90/101/113) | 12.8059 | 6.52 | 12.8059 | 30 | 150 | YES
2,2',3,5,5'-PeCB | 3.062 | 1.29 | 3.062 | 10 | 50 | YES
(93/98/100/102) | 9.5435 | 0 | 9.5435 | 40 | 200 | YES
2,2',3,5,6'-PeCB | 2.8621 | 0 | 2.8621 | 10 | 50 | YES
2,2',3,5',6-PeCB | 19.9173 | 7.98 | 19.9173 | 35 | 95 | YES
2,2',3,6,6'-PeCB | 2.8138 | 0 | 2.8138 | 10 | 50 | YES
2,2',4,4',5-PeCB | 4.8306 | 3.71 | 4.8306 | 10 | 50 | YES
2,2',4,5',6-PeCB | 2.4892 | 0 | 2.4892 | 10 | 50 | YES
2,2',4,6,6'-PeCB | 1.156 | 0 | 1.156 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4,4'-PeCB | 4.7964 | 2.57 | 4.7964 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4,5-PeCB | 2.279 | 0 | 2.279 | 10 | 50 | YES
(107/124) | 3.8436 | 0 | 3.8436 | 20 | 100 | YES
2,3,3',4,6-PeCB | 2.604 | 0 | 2.604 | 10 | 50 | YES
(110/115) | 8.6187 | 7.44 | 8.6187 | 20 | 100 | YES
2,3,3',5,5'-PeCB | 2.0194 | 0 | 2.0194 | 10 | 50 | YES
2,3,3',5,6-PeCB | 2.7774 | 0 | 2.7774 | 10 | 50 | YES
2,3,4,4',5-PeCB | 2.5508 | 0 | 2.5508 | 10 | 50 | YES
2,3',4,4',5-PeCB | 4.55 | 4.55 | 4.4654 | 15.6 | 64 | YES
2,3',4,5,5'-PeCB | 2.1751 | 0 | 2.1751 | 10 | 50 | YES
2,3',4,5',6-PeCB | 2.2591 | 0 | 2.2591 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4',5'-PeCB | 2.6252 | 0 | 2.6252 | 10 | 50 | YES
2,3',4,4',5'-PeCB | 3.9376 | 0 | 3.9376 | 10 | 50 | YES
3,3',4,4',5-PeCB | 2.2375 | 0 | 2.2375 | 10 | 50 | YES
3,3',4,5,5'-PeCB | 2.314 | 0 | 2.314 | 10 | 50 | YES
(128/166) | 3.9494 | 0.847 | 3.9494 | 20 | 100 | YES
(129/138/163) | 8.7846 | 4.33 | 8.7846 | 30 | 150 | YES
2,2',3,3',4,5'-HxCB | 3.0424 | 0.35 | 3.0424 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,6-HxCB | 2.6528 | 0 | 2.6528 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,6'-HxCB | 3.9241 | 1.91 | 3.9241 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',5,5'-HxCB | 2.8147 | 0 | 2.8147 | 10 | 50 | YES
(134/143) | 4.5632 | 0 | 4.5632 | 20 | 100 | YES
(135/151) | 7.2985 | 1.84 | 7.2985 | 20 | 100 | YES
2,2',3,3',6,6'-HxCB | 3.7024 | 0.996 | 3.7024 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,4',5-HxCB | 2.6977 | 0 | 2.6977 | 10 | 50 | YES
(139/140) | 4.6217 | 0 | 4.6217 | 20 | 100 | YES
2,2',3,4,5,5'-HxCB | 2.9339 | 0.79 | 2.9339 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,5,6-HxCB | 2.4727 | 0 | 2.4727 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,5',6-HxCB | 2.564 | 0 | 2.564 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,6,6'-HxCB | 3.0946 | 0 | 3.0946 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4',5,5'-HxCB | 2.3496 | 0.532 | 2.3496 | 10 | 50 | YES
(147/149) | 7.9249 | 4.09 | 7.9249 | 20 | 100 | YES
2,2',3,4',5,6'-HxCB | 3.0401 | 0 | 3.0401 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4',6,6'-HxCB | 3.2963 | 0 | 3.2963 | 10 | 50 | YES
2,2',3,5,6,6'-HxCB | 3.3645 | 0 | 3.3645 | 10 | 50 | YES
(153/168) | 6.5622 | 5.59 | 6.5622 | 20 | 100 | YES
2,2',4,4',5,6'-HxCB | 2.8955 | 0 | 2.8955 | 10 | 50 | YES
2,2',4,4',6,6'-HxCB | 1.6834 | 0 | 1.6834 | 10 | 50 | YES
(156/157) | 4.5068 | 0.648 | 4.5068 | 20 | 100 | YES
2,3,3',4,4',6-HxCB | 2.1002 | 0 | 2.1002 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4,5,5'-HxCB | 3.015 | 0 | 3.015 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4,5,6-HxCB | 2.0979 | 0 | 2.0979 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4,5',6-HxCB | 3.0975 | 0 | 3.0975 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4',5,5'-HxCB | 2.4043 | 0 | 2.4043 | 10 | 50 | YES
2,3,3',4',5',6-HxCB | 2.4393 | 0 | 2.4393 | 10 | 50 | YES
2,3,3',5,5',6-HxCB | 2.5 | 0 | 2.5 | 10 | 50 | YES
2,3',4,4',5,5'-HxCB | 2.5018 | 0 | 2.5018 | 10 | 50 | YES
3,3',4,4',5,5'-HxCB | 4.0708 | 0 | 4.0708 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,4',5-HpCB | 4.5619 | 0.724 | 4.5619 | 10 | 50 | YES
(171/173) | 4.3011 | 0 | 4.3011 | 20 | 100 | YES
2,2',3,3',4,5,5'-HpCB | 2.8594 | 0 | 2.8594 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,5,6'-HpCB | 4.1687 | 0.853 | 4.1687 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,5',6-HpCB | 2.0971 | 0 | 2.0971 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,6,6'-HpCB | 2.5101 | 0 | 2.5101 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',4,5',6'-HpCB | 2.4892 | 0.542 | 2.4892 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',5,5',6-HpCB | 2.3353 | 0.17 | 2.3353 | 10 | 50 | YES
2,2',3,3',5,6,6'-HpCB | 3.0892 | 0.568 | 3.0892 | 10 | 50 | YES
(180/193) | 6.286 | 0.949 | 6.286 | 20 | 100 | YES
2,2',3,4,4',5,6-HpCB | 3.2085 | 0 | 3.2085 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,4',5,6'-HpCB | 1.0805 | 0 | 1.0805 | 10 | 50 | YES
(183/185) | 4.6404 | 0.687 | 4.6404 | 20 | 100 | YES
2,2',3,4,4',6,6'-HpCB | 1.8432 | 0 | 1.8432 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4,5,6,6'-HpCB | 1.6043 | 0 | 1.6043 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4',5,5',6-HpCB | 2.6079 | 0.786 | 2.6079 | 10 | 50 | YES
2,2',3,4',5,6,6'-HpCB | 1.938 | 0 | 1.938 | 10 | 50 | YES

## DoF compository
1-sided (ex. MDL) | 99% | 99.5%
2-sided (ex. MRL | 98% | 99%
df
6 | 3.1426 | 3.7074
7 | 2.998 | 3.4995
8 | 2.8965 | 3.3554
9 | 2.8214 | 3.2498
10 | 2.7638 | 3.1693
11 | 2.7181 | 3.1058
12 | 2.681 | 3.0545
13 | 2.6503 | 3.0123
14 | 2.6245 | 2.9768
15 | 2.6025 | 2.9467
16 | 2.5835 | 2.9208
17 | 2.5669 | 2.8983
18 | 2.5524 | 2.8784
19 | 2.5395 | 2.8609
20 | 2.528 | 2.8454
21 | 2.5176 | 2.8314
22 | 2.5083 | 2.8188
23 | 2.4998 | 2.8073
24 | 2.4922 | 2.797
25 | 2.4851 | 2.7874
26 | 2.4786 | 2.7787
27 | 2.4727 | 2.7707
28 | 2.4671 | 2.7633
29 | 2.462 | 2.7564
30 | 2.4572 | 2.75
31 | 2.4528 | 2.744
32 | 2.4487 | 2.7385
33 | 2.4448 | 2.7333
34 | 2.4411 | 2.7284
35 | 2.4377 | 2.7238
36 | 2.4345 | 2.7195
37 | 2.4315 | 2.7154
38 | 2.4286 | 2.7115
39 | 2.4258 | 2.7079
40 | 2.4233 | 2.7045
41 | 2.4208 | 2.7012
42 | 2.4185 | 2.6981
43 | 2.4162 | 2.6951
44 | 2.4142 | 2.6923
45 | 2.4121 | 2.6896
46 | 2.4102 | 2.687
47 | 2.4083 | 2.6846
48 | 2.4066 | 2.6822
49 | 2.4049 | 2.68
50 | 2.4033 | 2.6778
51 | 2.4017 | 2.6757
52 | 2.4002 | 2.6737
53 | 2.3988 | 2.6718
54 | 2.3974 | 2.67
55 | 2.3961 | 2.6682
56 | 2.3948 | 2.6665
57 | 2.3936 | 2.6649
58 | 2.3924 | 2.6633
59 | 2.3912 | 2.6618
60 | 2.3901 | 2.6603
61 | 2.389 | 2.6589
62 | 2.388 | 2.6575
63 | 2.387 | 2.6561
64 | 2.386 | 2.6549
65 | 2.3851 | 2.6536
66 | 2.3842 | 2.6524
67 | 2.3833 | 2.6512
68 | 2.3824 | 2.6501
69 | 2.3816 | 2.649
70 | 2.3808 | 2.6479
71 | 2.38 | 2.6468
72 | 2.3793 | 2.6459
73 | 2.3785 | 2.6449
74 | 2.3778 | 2.6439
75 | 2.3771 | 2.643
76 | 2.3764 | 2.6421
77 | 2.3758 | 2.6412
78 | 2.3751 | 2.6404
79 | 2.3745 | 2.6395
80 | 2.3739 | 2.6387
81 | 2.3733 | 2.6379
82 | 2.3727 | 2.6371
83 | 2.3721 | 2.6364
84 | 2.3716 | 2.6356
85 | 2.371 | 2.6349
86 | 2.3705 | 2.6342
87 | 2.37 | 2.6335
88 | 2.3695 | 2.6328
89 | 2.369 | 2.6322
90 | 2.3685 | 2.6316
91 | 2.368 | 2.6309
92 | 2.3676 | 2.6303
93 | 2.3671 | 2.6297
94 | 2.3667 | 2.6292
95 | 2.3662 | 2.6286
96 | 2.3658 | 2.628
97 | 2.3654 | 2.6275
98 | 2.365 | 2.6269
99 | 2.3646 | 2.6264
100 | 2.3642 | 2.6259
101 | 2.3638 | 2.6254
102 | 2.3635 | 2.6249
103 | 2.3631 | 2.6244
104 | 2.3627 | 2.624
105 | 2.3624 | 2.6235
106 | 2.362 | 2.623
107 | 2.3617 | 2.6225
108 | 2.3614 | 2.6221
109 | 2.3611 | 2.6217
110 | 2.3607 | 2.6212
111 | 2.3604 | 2.6208
112 | 2.3601 | 2.6204
113 | 2.3598 | 2.62
114 | 2.3595 | 2.6196
115 | 2.3592 | 2.6192
116 | 2.3589 | 2.6189
117 | 2.3586 | 2.6185
118 | 2.3583 | 2.6181
119 | 2.3581 | 2.6178
120 | 2.3578 | 2.6174
121 | 2.3576 | 2.6171
122 | 2.3573 | 2.6168
123 | 2.3571 | 2.6164
124 | 2.3568 | 2.6161
125 | 2.3565 | 2.6158
126 | 2.3563 | 2.6154
127 | 2.3561 | 2.6151
128 | 2.3559 | 2.6148
129 | 2.3556 | 2.6145
130 | 2.3554 | 2.6142
131 | 2.3552 | 2.6139
132 | 2.3549 | 2.6136
133 | 2.3547 | 2.6133
134 | 2.3545 | 2.613
135 | 2.3543 | 2.6127
136 | 2.3541 | 2.6125
137 | 2.3539 | 2.6122
138 | 2.3537 | 2.6119
139 | 2.3535 | 2.6117
140 | 2.3533 | 2.6114
141 | 2.3531 | 2.6112
142 | 2.3529 | 2.6109
143 | 2.3527 | 2.6106
144 | 2.3525 | 2.6104
145 | 2.3523 | 2.6102
146 | 2.3522 | 2.6099
147 | 2.352 | 2.6097
148 | 2.3518 | 2.6094
149 | 2.3516 | 2.6092
150 | 2.3515 | 2.609
151 | 2.3513 | 2.6088
152 | 2.3511 | 2.6085
153 | 2.351 | 2.6083
154 | 2.3508 | 2.6081
155 | 2.3507 | 2.6079
156 | 2.3505 | 2.6077
157 | 2.3503 | 2.6075
158 | 2.3502 | 2.6073
159 | 2.35 | 2.6071
160 | 2.3499 | 2.6069
161 | 2.3497 | 2.6067
162 | 2.3496 | 2.6065
163 | 2.3495 | 2.6063
164 | 2.3493 | 2.6062
165 | 2.3492 | 2.606
166 | 2.349 | 2.6058
167 | 2.3489 | 2.6056
168 | 2.3487 | 2.6054
169 | 2.3486 | 2.6052
170 | 2.3485 | 2.6051
171 | 2.3484 | 2.6049
172 | 2.3482 | 2.6047
173 | 2.3481 | 2.6046
174 | 2.348 | 2.6044
175 | 2.3478 | 2.6042
176 | 2.3477 | 2.6041
177 | 2.3476 | 2.6039
178 | 2.3475 | 2.6037
179 | 2.3474 | 2.6036
180 | 2.3472 | 2.6034
181 | 2.3471 | 2.6033
182 | 2.347 | 2.6031
183 | 2.3469 | 2.603
184 | 2.3468 | 2.6028
185 | 2.3467 | 2.6027
186 | 2.3466 | 2.6025
187 | 2.3465 | 2.6024
188 | 2.3463 | 2.6022
189 | 2.3463 | 2.6021
190 | 2.3461 | 2.6019
191 | 2.346 | 2.6018
192 | 2.3459 | 2.6017
193 | 2.3458 | 2.6015
194 | 2.3457 | 2.6014
195 | 2.3456 | 2.6013
196 | 2.3455 | 2.6012
197 | 2.3454 | 2.601
198 | 2.3453 | 2.6009
199 | 2.3452 | 2.6008
200 | 2.3451 | 2.6007

## 13 Month Evaluation
Method Reference: | 1668A-C |  | Matrix: | Tissue
Instruments: | 10MSHR09, 10MSHR12 |  | Units: | ng/Kg
Parameter | Original MDL | Verified MDL | MB % | MDL within 50% | MDL within 200% | MB within 3%
2-MoCB |  | 6.1063 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3-MoCB |  | 5.0877 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
4-MoCB |  | 6.1739 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2'-DiCB |  | 6.7744 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3-DiCB |  | 3.0409 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3'-DiCB |  | 6.4714 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,4-DiCB |  | 2.4516 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,4'-DiCB |  | 9.71 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,5-DiCB |  | 2.2732 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,6-DiCB |  | 1.7897 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3'-DiCB |  | 97.9678 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(12/13) |  | 4.8187 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,5-DiCB |  | 3.3003 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
4,4'-DiCB |  | 4.1602 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3-TrCB |  | 6.4994 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4-TrCB |  | 7.3158 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(18/30) |  | 16.4784 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',6-TrCB |  | 2.9423 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(20/28) |  | 28.8256 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(21/33) |  | 28.0675 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,4'-TrCB |  | 20.3857 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,5-TrCB |  | 3.0397 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,6-TrCB |  | 1.4716 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4-TrCB |  | 2.3018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(26/29) |  | 6.3978 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',6-TrCB |  | 1.8094 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,4',5-TrCB |  | 34.4323 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,4',6-TrCB |  | 6.81 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',5'-TrCB |  | 2.8053 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4-TrCB |  | 3.2198 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',5-TrCB |  | 2.4082 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,4,4'-TrCB |  | 11.044 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,4,5-TrCB |  | 2.7334 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,4',5-TrCB |  | 3.0444 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(40/41/71) |  | 7.8997 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4'-TeCB |  | 3.54 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
43/73 |  | 5.1569 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(44/47/65) |  | 20.4 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(45/51) |  | 7.3692 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,6'-TeCB |  | 2.3785 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,5-TeCB |  | 3.1523 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(49/69) |  | 9.333 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(50/53) |  | 6.475 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',5,5'-TeCB |  | 30.3367 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',6,6'-TeCB |  | 2.8174 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4-TeCB |  | 2.3838 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4'-TeCB |  | 4.87 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',5-TeCB |  | 2.4871 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',5'-TeCB |  | 2.1541 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(59/62/75) |  | 5.7109 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,4,4'-TeCB |  | 3.7327 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(61/70/74/76) |  | 19.5405 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,4',5-TeCB |  | 3.1441 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,4',6-TeCB |  | 5.2973 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,4'-TeCB |  | 11.1535 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,5-TeCB |  | 2.3818 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,5'-TeCB |  | 2.3471 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',5,5'-TeCB |  | 2.5766 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,4'-TeCB |  | 2.5114 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,5-TeCB |  | 2.5898 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,5'-TeCB |  | 1.9397 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',5,5'-TeCB |  | 2.1711 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,4,4',5-TeCB |  | 1.9564 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4-PeCB |  | 3.8526 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',5-PeCB |  | 2.7957 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',6-PeCB |  | 3.0412 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(85/117/116) |  | 6.7664 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(86/87/97/108/119/125) |  | 14.8893 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(88/91) |  | 5.2704 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,6'-PeCB |  | 2.429 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(90/101/113) |  | 12.8059 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,5,5'-PeCB |  | 3.062 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(93/98/100/102) |  | 9.5435 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,5,6'-PeCB |  | 2.8621 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,5',6-PeCB |  | 19.9173 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,6,6'-PeCB |  | 2.8138 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,4',5-PeCB |  | 4.8306 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,5',6-PeCB |  | 2.4892 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,6,6'-PeCB |  | 1.156 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,4'-PeCB |  | 4.7964 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,5-PeCB |  | 2.279 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(107/124) |  | 3.8436 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,6-PeCB |  | 2.604 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(110/115) |  | 8.6187 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',5,5'-PeCB |  | 2.0194 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',5,6-PeCB |  | 2.7774 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,4,4',5-PeCB |  | 2.5508 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,4',5-PeCB |  | 4.55 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,5,5'-PeCB |  | 2.1751 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,5',6-PeCB |  | 2.2591 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4',5'-PeCB |  | 2.6252 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,4',5'-PeCB |  | 3.9376 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,4',5-PeCB |  | 2.2375 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,5,5'-PeCB |  | 2.314 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(128/166) |  | 3.9494 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(129/138/163) |  | 8.7846 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,5'-HxCB |  | 3.0424 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,6-HxCB |  | 2.6528 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,6'-HxCB |  | 3.9241 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',5,5'-HxCB |  | 2.8147 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(134/143) |  | 4.5632 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(135/151) |  | 7.2985 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',6,6'-HxCB |  | 3.7024 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,4',5-HxCB |  | 2.6977 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(139/140) |  | 4.6217 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,5,5'-HxCB |  | 2.9339 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,5,6-HxCB |  | 2.4727 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,5',6-HxCB |  | 2.564 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,6,6'-HxCB |  | 3.0946 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4',5,5'-HxCB |  | 2.3496 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(147/149) |  | 7.9249 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4',5,6'-HxCB |  | 3.0401 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4',6,6'-HxCB |  | 3.2963 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,5,6,6'-HxCB |  | 3.3645 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(153/168) |  | 6.5622 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,4',5,6'-HxCB |  | 2.8955 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',4,4',6,6'-HxCB |  | 1.6834 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(156/157) |  | 4.5068 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,4',6-HxCB |  | 2.1002 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,5,5'-HxCB |  | 3.015 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,5,6-HxCB |  | 2.0979 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4,5',6-HxCB |  | 3.0975 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4',5,5'-HxCB |  | 2.4043 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',4',5',6-HxCB |  | 2.4393 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3,3',5,5',6-HxCB |  | 2.5 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,3',4,4',5,5'-HxCB |  | 2.5018 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
3,3',4,4',5,5'-HxCB |  | 4.0708 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,4',5-HpCB |  | 4.5619 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(171/173) |  | 4.3011 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,5,5'-HpCB |  | 2.8594 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,5,6'-HpCB |  | 4.1687 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,5',6-HpCB |  | 2.0971 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,6,6'-HpCB |  | 2.5101 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',4,5',6'-HpCB |  | 2.4892 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',5,5',6-HpCB |  | 2.3353 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,3',5,6,6'-HpCB |  | 3.0892 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(180/193) |  | 6.286 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,4',5,6-HpCB |  | 3.2085 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,4',5,6'-HpCB |  | 1.0805 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
(183/185) |  | 4.6404 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,4',6,6'-HpCB |  | 1.8432 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4,5,6,6'-HpCB |  | 1.6043 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4',5,5',6-HpCB |  | 2.6079 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK
2,2',3,4',5,6,6'-HpCB |  | 1.938 |  | #DIV/0! | #DIV/0! | OK